JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××-××××

冷水水表型式评价大纲

Test Program For Pattern Evaluation

Of Cold Water Meters

（2015.10.08征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布　　　　　　　　　　　　　XXXX－XX－XX实施

中华人民共和国

国家质量监督检验检疫总局　发　布

JJF XXXX-201X

代替JJG 162-2009附录A型式评价大纲部分

冷水水表型式评价大纲

Test Program For Pattern Evaluation

Of Cold Water Meters

归口单位：全国流量容量计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规程委托全国流量容量计量技术委员会负责解释。

本规程主要起草人：

参加起草人：

目   录

引言…………………………………………………………………………………Ⅲ

1 范围………………………………………………………………………………1

2 引用文件…………………………………………………………………………1

3 术语………………………………………………………………………………2

4 概述………………………………………………………………………………9

5 法制管理要求……………………………………………………………………10

6 计量要求…………………………………………………………………………12

7 通用技术要求……………………………………………………………………16

8 型式评价项目表…………………………………………………………………22

9 提供样机的数量及样机的使用方式……………………………………………24

10 试验项目的试验方法和条件以及数据处理和合格判据………………………26

附录A 检查装置的要求及其型式检查和试验……………………………………70

附录B 水表的相对示值误差计算…………………………………………………77

附录C 机电转换误差试验…………………………………………………………81

附录D 系列水表的型式评价………………………………………………………83

附录E 流动扰动器…………………………………………………………………85

附录F 试验同轴水表的方法和组件实例…………………………………………98

附录G 确定水的密度……………………………………………………………101

附录H 压力损失试验取压口、取压孔和插槽详情……………………………103

附录I 测量影响因子和扰动中的最大不确定度…………………………………106

附录J 型式评价记录格式………………………………………………………108

引   言

本大纲是遵循JJF 1015－2014关于型式评价工作的规范和原则而编写的，编写格式遵守JJF 1016－2014的规定。

本大纲在计量要求、影响量和扰动等涉及水表主体性能评价方面的技术要求和试验方法均等同采用了OIML R49-1和OIML R49-2，在此基础上结合我国水表类型的特点，增加了针对预付费和远传型等带电子装置的机械式水表的特定要求。这些特定要求与OIML R49的相关要求作了融合，使本大纲保持了与OIML R49的整体兼容性。

与上一版本型式评价大纲JJG 162－2009附录A相比，除了编写格式发生了重大变化，主要技术内容变化如下：

——Q3/ Q1的最小值由10提高到40（计量要求）；

——取消了准确度等级1级水表的适用范围限制（计量要求）；

——取消了公称通径DN50以上或Q3＞16m3/h水表的Q2/Q1等于2.5、4或6.3可选的规定（计量要求）；

——增加了重复性要求（计量要求）；

——增加了调整装置和修正装置的具体要求（计量要求）；

——增加了墨盒式水表和带有可更换计量模块水表更换误差要求（计量要求）；

——改变了压力损失技术要求，将压力损失等级由Δp63一种改为若干种可选等级（通用技术要求）；

——增加了T50等级水表的过载温度技术要求和试验方法（计量要求和试验方法）；

——增加了公称通径DN50以上或Q3＞16m3/h水表在Q3流量下进行800h连续流量耐久性试验的技术要求和试验方法，调整了Q3≤16m3/h水表耐久性试验的顺序，断续流量耐久性试验先于连续流量耐久性试验（通用技术要求和试验方法）；

——删除了外壳防护的技术要求和试验方法；

——增加了检查装置的型式检查和试验方法；

——按JJF 1015－2014的规定增加了水表的特征描述要求和型式评价结束后样机处理的规定。

历次版本的发布情况：

——JJG 162－2009《冷水水表》附录A。

冷水水表型式评价大纲

1 范围

本型式评价大纲适用于分类编码为12200500的冷水水表的型式评价。

本大纲所指的冷水为可饮用冷水，本大纲不适用于测量非饮用冷水的水表。

2 引用文件

JJF 1015－2014  计量器具型式评价通用规范

JJF 1016－2014  计量器具型式评价大纲编写导则

JJF 1059.1  测量不确定度评定与表示

GB/T 321-2005  优先数和优先数系（idt ISO 3:1973  Preferred numbers — Series of preferred numbers）

GB/T 2421  电工电子产品环境试验  第1部分：总则（idt IEC 60068-1  Environmental testing - Part 1: General and guidanc）

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  低温（idt IEC 60068-2-1  Environmental testing - Part 2: Tests-Test A: Cold）

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验B：高温（idt IEC 60068-2-2  Environmental testing - Part 2: Tests - Test B: Dry heat）

GB/T 2423.4  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Db：交变温热（12h+12h循环）（idt IEC 60068-2-30  Environmental testing - Part 2-30: Tests - Test Db: Damp heat,cyclic(12h+12h cycle)）

GB/T 2423.7  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Ec和导则：倾跌与翻倒 (主要用于设备型样品) （idt IEC 60068-2-31  Environmental testing - Part 2: Tests - Test Ec: Drop and topple, primarily for equipment-type specimens）

GB/T 2423.43  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  振动、冲击和类似动力学试验样品的安装（idt ICE 60068-2-47 Environmental testing - Part 2-47: Test methods - Mounting of specimens for vibration, impact and similar dynamic tests）

GB/T 2423.56  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Fh：宽带随机振动（数字控制）和导则（idt ICE 60068-2-64  Environmental testing - Part 2-64:Tests - Test Fh: Vibration, broadband random and guidance）

GB/T 2424.1  电工电子产品环境试验  高温低温试验导则（idt IEC 60068-3-1  Environmental testing - Part 3: Background information - Section One: Cold and dry heat tests）

GB/T 2424.2  电工电子产品环境试验  湿热试验导则（idt IEC 60068-3-4  Environmental testing - Part 3-4: Supporting documentation and guidance - Damp heat tests）

GB/T 17214.2 工业过程测量和控制装置的工作条件  第2部分：动力（idt ICE 60654-2  Industrial-process measurement and control equipment Operating conditions Part 2:Power）

GB/T 17626.1  电磁兼容  试验和测量技术  抗扰度试验总论（idt IEC 61000-4-1  Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-1: Testing and measurement techniques – Overview of immunity tests）

GB/T 17626.2  电磁兼容  试验和测量技术  静电放电抗扰度试验（idt IEC 61000-4-2  Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-2: Testing and measurement techniques – Electrostatic discharge immunity test）

GB/T 17626.3  电磁兼容  试验和测量技术  射频电磁场辐射抗扰度试验（idt IEC 61000-4-3  Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-3: Testing and measurement techniques – Radiated,radio-frequency, electromagnetic field immunity test ）

GB/T 17626.4  电磁兼容  试验和测量技术  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（idt IEC 61000-4-4  Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-4: Testing and measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test）

GB/T 17626.5  电磁兼容  试验和测量技术  浪涌（冲击）抗扰度试验（idt IEC 61000-4-5  Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-5: Testing and measurement techniques – Surge immunity test）

GB/T 17626.6  电磁兼容  试验和测量技术  射频场感应的传导骚扰抗扰度（idt IEC 61000-4-6  Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-6: Testing and measurement techniques – Immunity to conducted disturbances induced by radio-frequency fields）

GB/T 17626.11  电磁兼容  试验和测量技术  电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验（idt IEC 61000-4-11  Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-11: Testing and measurement techniques – Voltage Dips, Short interruptions and voltage variations immunity tests）

GB/T 17799.1  电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验（idt IEC 61000-6-1  Electromagnetic compatibility-- Part 6-1:Generic standards-Immunity for residential,commercial and light-industrial environments）

GB/T 17799.2  电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验（idt IEC 61000-6-2  Electromagnetic compatibility- Part 6-2:Generic standards-Immunity for industrial environments）

OIML R49-1:2013  可饮用冷水和热水水表 第1部分：计量和技术要求 （Water meters for cold potable water and hot water —Part 1: Metrological and technical requirements）

OIML R49-2:2013  可饮用冷水和热水水表 第2部分：试验方法 （Water meters for cold potable water and hot water — Part 2: Test methods）

OIML D11   测量仪器的通用要求 环境条件（General requirements for measuring instruments - Environmental conditions）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语

下列术语和定义适用本大纲。

注：下列注明来源的术语和定义源自OIML R49-1的英文版，部分不适用我国的术语未采用。

3.1 水表及其组件

3.1.1 水表 water meter【OIML R49-1 3.1.1】

在计量条件下，用于连续测量、记录和显示流经测量传感器的水体积的仪表。

注1：一个水表包含至少一个测量传感器、一个计算器（包括调节或者校正设备，如果有的话）以及一个指示装置。这三种设备可以处在不同位置。

注2：水表可以是复式水表（见3.1.16）。

3.1.2 测量传感器 measurement transducer【OIML R49-1 3.1.2】

水表内将被测水流量或水体积转换成信号传给计算器的部件，包括传感器。

注：测量传感器可以自主工作或使用外部电源，可以基于机械、电或电子原理。

3.1.3 传感器 sensor【OIML R49-1 3.1.3】

水表中直接被承载了被测量的某种现象、物质或者成分所影响的元件。

注1：来源于：OIML V 2-200：2012 （VIM），3.8，本定义将“水表”替代了“测量仪器或测量系统”。

注2：水表的传感器可以是圆盘、活塞、转盘或涡轮元件，电磁水表中的电极，或者其他元件。该元件感应流经水表的水的流量或者体积，也称为“流量传感器”或者“体积传感器”。

3.1.4 计算器 calculator【OIML R49-1 3.1.4】

接收传感器和可能来自于相关测量仪表的输出信号，并将其转换成测量结果的水表部件。如果条件许可，在测量结果未被采用之前还可将其存入存储器。

注1：在机械水表中齿轮传动装置被认为是计算器。

注2：计算器还能与辅助装置进行双向通信。

3.1.5 指示装置 indicating device【OIML R49-1 3.1.5】

用于指示流经水表的水的体积的水表部件。

注：“指示”的定义见OIML V 2-200：2012（VIM），4.1。

3.1.6 调整装置 adjustment device【OIML R49-1 3.1.6】

水表中允许误差曲线偏移至与其本身基本平行，使示值的相对误差处于最大允许误差范围内的装置。

3.1.7 修正装置 correction device【OIML R49-1 3.1.7】

连接或安装在水表中，在计量条件下根据被测水的流量和（或）特性以及预先确定的校准曲线自动修正体积的装置。

注1：被测水的特性，如温度和压力，可以用相关测量仪表进行测量，或者储存在仪表的存储器中。

注2：“修正”的定义见OIML V 2-200：2012（VIM），2.53。

3.1.8 辅助装置ancillary device【OIML R49-1 3.1.8】

用于执行某一特定功能，直接参与产生、传输或显示测量结果的装置。

注1：“测量结果”的定义见OIML V 2-200：2012（VIM），2.10。

注2：辅助装置主要有：

a） 调零装置；

b） 价格指示装置；

c） 重复指示装置；

d） 打印装置；

e） 存储装置；

f） 费率控制装置；

g） 预调装置；

h） 自助装置；

i） 流量传感器运动检测器（用于检测流量传感器的运动，除非在指示装置上清晰可见）；

j） 远程读数装置（可永久或临时安装）。

注3：根据国家法规，辅助装置可以受法制计量控制。

3.1.9 费率控制装置 tariff control device【OIML R49-1 3.1.9】

根据费率或者其他条件将测量值分配到不同记录器的设备，每个记录器均可以独立读出。

3.1.10 预置装置 pre-setting device【OIML R49-1 3.1.10】

允许选择用水量并且当计量到设定的用水量之后自动停止水流的装置。

3.1.11相关测量仪表 associated measuring instrument【OIML R49-1 3.1.11】

连接在计算器或修正装置上，用于测量水的某些特征量以便进行修正和（或）转换的仪表。

3.1.12 固定式水表 meter for two constant partners【OIML R49-1 3.1.12】

永久安装的水表，且仅用于从一个供应商到一个客户之间的输送。

3.1.13 管道式水表 in-line meter【OIML R49-1 3.1.13】

利用水表端部的连接件直接安装在封闭管道中的一种水表。

注：端部连接件可以是法兰或者是螺纹。

3.1.14 整体式水表 complete meter【OIML R49-1 3.1.14】

测量传感器、计算器及指示装置不独立的水表。

3.1.15 分体式水表 combined meter【OIML R49-1 3.1.15】

测量传感器、计算器及指示装置独立的水表

3.1.16 复式水表 combination meter【OIML R49-1 3.1.16】

由一个大水表、一个小水表和一个转换装置组成的水表。转换装置根据流经水表的流量大小自动引导水流流过小水表或者大水表，或者同时流过两个水表。

注：水表的读数由两个独立的计算器给出，或者由一个计算器将两个水表上的数值相加后给出。

3.1.17 受试设备（EUT） equipment under test【OIML R49-1 3.1.17】

试验所用到的整个水表、子部件或辅助装置。

3.1.18 同轴水表 concentric meter【OIML R49-1 3.1.18】

利用集合管接入封闭管道的一种水表。

注：水表和集合管的进口和出口通道在两者之间的接合部位是同轴的。

3.1.19 同轴水表集合管 concentric meter manifold【OIML R49-1 3.1.19】

专为同轴水表连接设计的管件。

3.1.20 墨盒式水表 cartridge meter【OIML R49-1 3.1.20】

借助于称为连接接口的中介装置接入封闭管道的一种水表

注：水表进出口的流道以及连接接口可以是如ISO 4064-4规定的同轴或者轴向相交。

3.1.21 墨盒式水表连接接口 cartridge meter connection interface【OIML R49-1 3.1.21】

专为轴向相交或者同轴的墨盒式水表连接设计的管件。

3.1.22 带可更换计量模块的水表 meter with exchangeable metrological module【OIML R49-1 3.1.22】

常用流量大于16m3/h，由一个连接接口和一个与型式批准相同的可更换计量模块组成的水表。

3.1.23 可更换计量模块 exchangeable metrological module【OIML R49-1 3.1.23】

由一个测量传感器，一个计算器和一个指示装置组成的独立模块。

3.1.24 带可更换计量模块的水表连接接口connection interface for meters with exchangeable metrological modules【OIML R49-1 3.1.24】

专为可更换计量模块连接设计的管件。

3.2 计量特性

3.2.1 实际体积（Va） actual volume【OIML R49-1 3.2.1】

流过水表的水的总体积，不考虑所消耗的时间。

注1：实际体积是被测量。

注2：实际体积是根据由合适的测量标准所确定的参考体积计算而来，并恰当地考虑了计量条件的差异。

3.2.2 指示体积（Vi） indicated volume【OIML R49-1 3.2.2】

水表所指示的水的体积，与实际体积对应。

3.2.3 主示值 primary indication【OIML R49-1 3.2.3】

受法制计量控制的指示值。

3.2.4 误差 error【OIML R49-1 3.2.4】

测量值减去参考值。

注1：来源于OIML V 2-200: 2012 （VIM）,2.16。

注2：本大纲中指示体积既为测量值，实际体积既为参考值。指示体积和实际体积之差即为（示值）误差。

注3：本大纲中（示值）误差以实际体积的百分数来表示，即为。

3.2.5 最大允许误差（MPE）maximum permissible error【OIML R49-1 3.2.5】

对给定的水表，由规程或规范所允许的，相对于已知参考量值的测量误差的极限值。

注：来源于OIML V 2-200:2012 （VIM），4.26，本定义将“水表”替代了“测量、测量仪器或者测量系统”。

3.2.6 固有误差 intrinsic error【OIML R49-1 3.2.6】

在参考条件下确定的水表的误差。

注：固有误差又称基本误差，来源于OIML D 11：2013，3.8，本定义将“水表”替代了“测量仪器或测量系统”。

3.2.7 初始固有（基本）误差 initial intrinsic error【OIML R49-1 3.2.7】

性能试验和耐久性试验前所确定的水表的固有误差。

注：又称初始基本误差，来源于OIML D 11，3.9，本定义将“水表”替代了“测量仪器或测量系统”。

3.2.8 差错 fault【OIML R49-1 3.2.8】

水表的（示值）误差与固有误差之差。

注：来源于OIML D 11：2013，3.10，适用于电子水表和配备电子装置的机械式水表。本定义将“示值”加括号，将“水表”替代了“测量仪器”。

3.2.9 显著差错 significant fault【OIML R49-1 3.2.9】

比本大纲所规定的值更大的差错。

注1：来源于OIML D 11：2013，3.112，本定义将“本大纲”替代了“相关建议”。

注2：5.1.2规定了显著差错的值。

3.2.10 耐久性 durability【OIML R49-1 3.2.10】

水表经过一段时间使用后还能保持其性能特征的能力。

注：来源于OIML D 11：2013 3.18, 本定义将“水表”替代了“测量仪器或测量系统”。

3.2.11 计量条件 metering conditions【OIML R49-1 3.2.11】

在测量点与水的体积测量有关的条件，如水温，水压。

3.2.12 指示装置一次元件 first element of an indicating device 【OIML R49-1 3.2.12】

由若干个元件组成的指示装置中附带检定标度分格分度尺的元件。

3.2.13 检定标度分格 verification scale interval【OIML R49-1 3.2.13】

指示装置一次元件的最小分度值。

3.2.14 显示装置的分辨率resolution of a displaying device【OIML R49-1 3.2.14】

能够清楚分辨的所显示示值的最小差值。

注1：来源于OIML V 2-200:2012 (VIM), 4.15。

注2：对于数字指示装置，该项为当最低位有意义的数改变一个步进时指示值的变化值。

3.3 工作条件

3.3.1流量（Q） flow rate【OIML R49-1 3.3.1】

Q=dV/dt，V是实际体积，t是该体积的水流经水表所花费的时间。

注：ISO 4006:1991 4.1.2 倾向于使用qV表示这个量，但在本大纲中及工业中的广泛应用中都使用Q。

3.3.2 常用流量（Q3） permanent flow rate【OIML R49-1 3.3.2】

额定工作条件下的最大流量。在此流量下，水表应工作在最大允许误差内。

注：在本大纲中，此流量以m3/h来表示，见4.1.3。

3.3.3 过载流量（Q4） overload flow rate【OIML R49-1 3.3.3】

要求水表在短时间内能符合最大允许误差要求，随后在额定工作条件下仍能保持计量特性的最大流量。

3.3.4 分界流量（Q2） transitional flow rate【OIML R49-1 3.3.4】

出现在常用流量和最小流量之间，将流量范围划分成各有特定最大允许误差的“流量高区”和“流量低区”两个区的流量。

注：流量高区为Q2≤Q≤Q4，流量低区为Q1≤Q＜Q2。

3.3.5 最小流量（Q1） minimum flow rate【OIML R49-1 3.3.5】

要求水表工作在最大允许误差之内的最低流量。

3.3.6 复式水表转换流量（Qx） combination meter changeover flow rate【OIML R49-1 3.3.6】

随着流量减小大水表停止工作时的流量Qx1，或者随着流量增大大水表开始工作时的流量Qx2。

3.3.7 最低允许工作温度（mAT） minimum admissible temperature【OIML R49-1 3.3.7】

在额定工作条件下水表能够持久承受且计量特性不会劣化的最低水温。

注：mAT是额定工作条件中温度的下限值。

3.3.8 最高允许工作温度（MTA） maximum admissible temperature【OIML R49-1 3.3.8】

在额定工作条件下水表能够持久承受且计量特性不会劣化的最高水温。

注：MAT是额定工作条件中温度的上限值。

3.3.9 最大允许工作压力（MAP）maximum admissible pressure【OIML R49-1 3.3.9】

在额定工作条件下水表能够持久承受且计量特性不会劣化的最高内压力。

3.3.10 工作温度（Tw）working temperature【OIML R49-1 3.3.10】

表上游测得的管道内的水温。

3.3.11 工作压力（pw） working pressure【OIML R49-1 3.3.11】

在水表上、下游测得的管道内的平均水压（表压力）。

3.3.12 压力损失（Δp） pressure loss【OIML R49-1 3.3.12】

在给定流量下，管道中存在水表所造成的不可恢复的压力降低。

3.3.13 试验流量 test flow rate【OIML R49-1 3.3.13】

从经校准的参考装置的示值计算出的试验时的平均流量。

3.3.14 公称通径（DN） nominal diameter【OIML R49-1 3.3.14】

管道系统部件尺寸的字母数字标志，仅供参考用。

注1：公称通径由字母DN后接一个无量纲整数表示，该整数间接表示以毫米为单位的连接端内径或外径的实际尺寸。

注2：字母DN后跟的数不代表一个可度量的值，且不应用来参与计算，相关建议有规定的除外。

注3：有关使用DN标志系统的建议中，任何DN与部件尺寸之间的关系可以如DN/OD（外直径）或DN/ID（内直径）的形式给出。

3.4 试验条件

3.4.1 影响量 influence quantity【OIML R49-1 3.4.1】

在直接测量中不影响实际被测的量，但会影响示值与测量结果之间关系的量。

注：来源于OIML V 2-200：2012 （VIM）, 2.52。

例：鉴于流经水表的水温影响了被测量，水表的环境温度是一个影响量。

3.4.2 影响因子 influence factor【OIML R49-1 3.4.2】

其值在本大纲规定的在水表额定工作条件范围内的影响量。

注：来源于OILM D 11：2013,3.15.1, 本大纲用“水表”替代了“测量仪器”，用“本大纲”替代了“相关建议”。

3.4.3 扰动 disturbance【OIML R49-1 3.4.3】

其值在本大纲规定的极限范围内，但超出了水表额定工作条件的影响量。

注1：如果额定工作条件没有规定该影响量，则该影响量是一种扰动。

注2：来源于OIML D 11：2013,3.15.2，本大纲用“水表”替代了“测量仪器”，用“本大纲”替代了“相关建议”。

3.4.4 额定工作条件（ROC）【OIML R49-1 3.4.4】

为使水表按设计性能工作，在测量时需要满足的工作条件。

注1：来源于OIML V 2-200：2012 （VIM）,4.9,本大纲将“需要满足”替代了“必须满足”，将“水表”替代了“测量仪器或者测量系统”。

注2：额定工作条件给出了流量和影响因子的区间，在该区间内（示值）误差要求在最大允许误差之内。

3.4.5 参考条件 reference condition【OIML R49-1 3.4.5】

为水表的性能评价或者测量结果的相互比较而规定的工作条件。

注：来源于OIML V 2-200：2012 （VIM），4.11,本大纲将“水表”替代了“测量仪器或者测量系统”。

3.4.6 性能试验 performance test【OIML R49-1 3.4.6】

旨在验证受试设备（EUT）是否能够完成其预期功能的试验。

注：来源于OIML D 11：2013，3.21.4。

3.4.7 耐久性试验 durability test【OIML R49-1 3.4.7】

旨在验证受试设备（EUT）使用过一段时期之后是否能够保持其性能特征的试验。

注：来源于OIML D 11：2013,3.21.5。

3.4.8 温度稳定性 temperature stability【OIML R49-1 3.4.8】

受试设备（EUT）所有部件互相之间的温度差异保持在3℃以内的条件，或者其最终温度符合相关规范规定的条件。

3.4.9 预处理 preconditioning【OIML R49-1 3.4.9】

旨在消除或者部分抵消之前经历的影响而对受试设备采取的处理措施。

注：当有要求时，此为试验程序中的第一个过程。

3.4.10 条件影响 conditioning【OIML R49-1 3.4.10】

将受试设备（EUT）暴露在某个环境条件（影响因子或者扰动）下，以确定该条件对受试设备的影响。

3.4.11恢复 recovery【OIML R49-1 3.4.11】

在条件影响之后对受试设备（EUT）采取的处理措施，以使其特性在测量前达到稳定。

3.5 电子和电气装置

3.5.1 电子装置 electronic device【OIML R49-1 3.5.1】

采用电子组件并执行特定功能的装置 ，通常制作成独立（可分离）单元且可以单独试验。

注1：来源于OIML D 11：2013,3.2。

注2：电子装置可以是整表或者表的一部分，详见3.1.1至3.1.5、3.1.8的定义。

3.5.2 电子组件 electronic sub-assembly【OIML R49-1 3.5.2】

电子装置的部件，采用电子元件并使其具备某种可识别的功能。

注1：OIML D 11：2013，3.3。

3.5.3 电子元件 electronic component【OIML R49-1 3.5.3】

利用半导体、气体或真空中的电子或空穴导电原理的最小物理实体。

注：来源于OIML D 11：2013,3.4。

3.5.4 检查装置 checking facility【OIML R49-1 3.5.4】

安装在水表中，用于检测和修正显著差错的装置。

注1：来源于OIML D 11：2013，3.19，本大纲将“水表”替代了“测量仪器”。

注2：检查传输装置的目的是验证接收装置是否完整接收到传输的全部信息（仅限于此信息）。

3.5.5 自动检查装置 automatic checking facility【OIML R49-1 3.5.5】

无需操作人员干预其工作的检查装置。

注：来源于OIML D 11：2013，3.19.1。

3.5.6 永久自动检查装置 permanent automatic checking facility【OIML R49-1 3.5.6】

也称为P型自动检查装置(type P automatic checking facility)。

在整个测量过程中持续工作的自动检查装置。

注：来源于OIML D 11：2013，3.19.1.1。

3.5.7 间歇自动检查装置 intermittent automatic checking facility【OIML R49-1 3.5.7】

也称为I型自动检查装置(type I automatic checking facility)。

以一定的时间间隔或固定的测量周期数间歇工作的自动检查装置。

注：来源于OIML D 11：2013，3.19.1.2。

3.5.8 非自动检查装置 non-automatic checking facility【OIML R49-1 3.5.8】

也称为N型检查装置(type N checking facility)。

需要操作人员干预的检查装置。

注：来源于OIML D 11：2013，3.19.2。

3.5.9 机电转换装置 converter of mechanical-electric signal

将机械式水表的机械计数信号转换成电子计数信号的装置。

注1：机电转换装置根据转换原理和信号特征，分实时转换式和直读式二种。

实时转换式：该类水表的机电转换装置一般通过信号元件的运动产生周期性的脉冲信号，由电子装置实时采集并记录。每一个脉冲信号代表一个固定的体积量，称之为脉冲当量。

直读式：该类水表的机电转换装置将代表体积总量的机械指示装置进行电子编码，电子装置读取编码信号，经解码后转换成总量的数值。数值的分辨率取决于最低编码位指示装置的电子编码分度，称之为最小转换分度值。

注2：机电转换装置是辅助装置的一种。当由机电转换装置产生的水表总量示值作为结算依据时，应受法制计量控制。

3.5.10 机电转换误差 error of mechanical-electric conversion

带机电转换装置的水表机电转换时电子（体积）总量示值与机械（体积）总量示值之差。

4 概述

4.1 原理和结构组成

冷水水表（以下简称水表）是一种以用途来命名的计量器具，用于计量流经封闭满管道可饮用冷水的体积总量，广泛应用于自来水供应部门供给居民和工商业等用户的自来水消耗量计量。

一个完整的水表通常包括测量传感器、计算器和指示装置三个部分。这三部分可以是不可分离的整体，也可以是结构和功能彼此独立、相互可分离。

当水流经水表的测量传感器时，测量传感器通过物理效应感应水的流速或体积，并转换成某种信号传送给计算器，计算器将接受的信号进行转换和运算，以可显示的测量结果的方式传送给指示装置，由指示装置指示出流经水表的水量的测量结果。

根据测量传感器的结构和工作原理，通常将水表分为基于机械原理和电子原理两类。

水表可以通过加装调整装置或修正装置，来改善或提高水表的计量性能。这些调整装置或修正装置可以是机械的，也可以是电子的。

如果水表的测量传感器不能独立完成水的体积测量时，可以借助于相关测量仪表对温度、压力等与水的特性相关的参数进行测量，来获取水的体积。

为了使水表满足特定的管理需要，可以加装辅助装置，以执行一种或多种特定的功能。辅助装置可以是机械的，也可以是电子的。

通常将水表的电子部件称之为电子装置。电子装置可以是完整的水表，如基于电子原理的水表，也可以是水表的一部分，如电子原理工作的计算器、指示装置、调整装置、修正装置、辅助装置和检查装置等。

配备电子装置的水表具备预付费功能时应有检查装置，以对其测量传感器、计算器、指示装置、辅助装置或相关测量仪表的功能和状态进行检查。

4.2 分类

- 根据水表的工作原理和结构特征，一般可分为：

- 机械式水表

测量传感器、计算器和指示装置均为机械原理和结构的水表，主要有速度式水表和容积式水表。

- 配备电子装置的机械式水表

保留结构完整的机械式水表，在此基础上加装了电子装置的水表，主要有IC卡水表和远传水表。

- 电子式水表

电子式水表分为机械传感式电子水表和电子传感式水表。

机械传感式电子水表的测量传感器由基于机械运动原理的传感器和能够将机械运动转换成电信号输入计算器的敏感元件组成，计算器和指示装置均为电子组件，如叶轮式电子水表、涡轮式电子水表。

电子传感式水表的测量传感器基于电子或电磁感应原理，计算器和指示装置均为电子组件，如超声水表、射流水表、科里奥利水表和电磁水表等。

5 法制管理要求

5.1 计量单位

水表及其相关测量仪器的测量、显示、打印和存储量的计量单位均应采用法定计量单位，主要量及其计量单位应符合表1的规定。

表1 主要量的计量单位

| 量的名称 | 单位 |
| --- | --- |
| 瞬时流量 | m3/h |
| 累积流量或体积 | m3 |
| 温度 | ℃ |
| 压力 | MPa |

5.2 外部结构

水表及其测量传感器、计算器和指示装置，对计量性能有影响或不允许使用者自行调整的部位，包括与相关测量仪表相连接的接口，均应设计成封闭结构，或者留有加盖封印的位置。这些结构或封印被破坏后,应留下不可恢复的痕迹。

如果水表设计成适合现场检定，应有相应的信号接口。

5.3 标志

5.3.1 计量法制标志

水表的显著位置应预留有制造计量器具许可证标志和编号及计量器具型式批准标志和编号。

5.3.2 计量器具标识

水表应清晰、永久地在外壳、指示装置的度盘或铭牌、不可分离的表盖上，集中或分散标明以下信息，这些标志在出售到市场后或使用中应在不拆卸表的情况下可见：

a） 计量单位；

b） 准确度等级，如果不为2级；

c） Q3和Q3/Q1的数值：如果水表可测量反向流且Q3和Q3/Q1的数值在正向和反向流的情况下不同，则Q3和Q3/Q1的数值均应按对应流向描述。比值Q3/Q1可表述为R，如“R160”。如果水表在水平和垂直位置上有不同的Q3/Q1值，则两种Q3/Q1值均应按对应的水表安装方位描述；

d）制造商的名称或商标；

e）制造年份，至少为制造年份的最后两位，或者制造年月；

f）编号（尽可能靠近指示装置）；

g）流动方向（标志在水表壳体的两侧，如果在任何情况下都能很容易看到表示流动方向的指示箭头，也可只标志在一侧）；

h）最大允许工作压力（MAP），如果超过1MPa （10 bar），或者对于DN500及以上，超过0.6 MPa（6 bar）；

i）字母V或H，如果水表只能在垂直或水平位置上工作；

j）温度等级，如果不为T30；

k）压力损失等级，如果不为Δp63；

l）安装敏感度等级，如果不为U0/D0；

对于配备电子装置的水表，下列额外的内容还需要标明在适当的地方：

m）对于外部电源：电压和频率；

n）对于可更换电池：更换电池的最后期限；

o）对于不可更换电池：必须更换水表的最后期限；

p）环境类别；

q）电磁环境等级。

例：

具有下列特性的水表：

—Q3=2.5m3/h

—Q3/ Q1=200

— 水平安装

— 温度等级T30

— 压力损失等级：Δp63

— 最大允许工作压力：1MPa（10bar）

— 剖面敏感度等级U10/D5

— 编号：123456

— 制造年份：2015

— 制造商商ABC

可以标记如下：

Q32.5、R200、H、→、U10/D5、123456、15、ABC。

5.4 保护装置

5.4.1 总要求

水表应包含可以封印的保护装置，以保证在正确安装水表之前和之后，在不损坏保护装置的情况下无法拆卸或者改动水表及其调整装置或修正装置。如果是复式水表，此要求适用于两个水表。

在水表为单一用户提供服务的过程中，已供总量的显示，或者一组可推导出已供总量的显示应不可重置。

5.4.2 电子封印

5.4.2.1当机械封印不能防止接触对确定测量结果有影响的参数时，保护措施应满足下列规定：

a）只允许授权人员接触参数，如借助密码（口令）或特殊设备（例如钥匙）。密码应能更换。

b）在某一时间段内，干预的证据应是可获取的。记录中应包括日期和识别实施干预的授权人员的特征要素[见 a）]。如果必须删除之前的干预才能记录新的干预，应删除最早的记录。

5.4.2.2 对于带有允许用户拆卸且可更换部件的水表，应满足下列规定：

a）应不允许通过拆卸点更改参与确定测量结果的参数，满足5.4.2.1规定的除外。

b） 应借助于电子和数据处理安全机制，或借助于机械方法（如果前者不可行），来防止插入任何可能影响准确度的装置。

5.4.2.3 对于带有允许用户自行断开连接且不可更换部件的水表，也应满足5.4.2.2的规定。另外，这些水表应具备某些装置或措施，以保证如果各部件在没有按照型式批准的要求连接时就不允许工作，并提供一个阻止用户任何非授权的拆卸和重新连接之后再用于测量的装置。

6 计量要求

6.1 水表的特征参数

6.1.1 水表的特征流量由Q1、Q2、Q3和Q4的值定义。

6.1.2水表应按Q3（以m3/h为单位）的数值及Q3/ Q1的数值标志。

6.1.3 Q3的值应从表2的数列中选取。

表2 Q3值的数列

| 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 16 | 25 | 40 | 63 |
| 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 |

该列数可以按此序列扩展到更大或者更小的数值。

6.1.4 比值Q3/ Q1应从表3的数列中选取。

表3 Q3/ Q1值的数列

| 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |

该列数可以按此序列扩展到更高的数值。

注： 6.1.3和6.1.4的数分别来自于GB/T 321-2005的R5和 R10 。

6.1.5 比值Q2/Q1为1.6。

6.1.6 比值Q4/Q3为1.25。

6.2 准确度等级和最大允许误差

6.2.1 总要求

水表的设计和制造应使其在额定工作条件下的示值误差不超过6.2.2规定的最大允许误差。

水表应按6.2.2的要求标注准确度等级为1级或2级。

制造商应确定水表的准确度等级。

6.2.2 准确度等级和最大允许误差的对应关系

准确度等级1级的水表最大允许误差应符合表4的规定。

表4 准确度等级1级水表的最大允许误差

| 准确度等级 | 1级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 低区 | 高区 |  |
|  | Q1≤Q＜Q2 | Q2≤Q≤Q4 |  |
| 水温/℃ | 0.1≤Tw≤50 | 0.1≤Tw≤30 | 30＜Tw≤50 |
| 最大允许误差 | ±3% | ±1% | ±2% |

准确度等级2级的水表最大允许误差应符合表5的规定。

表5 准确度等级2级水表的最大允许误差

| 准确度等级 | 2级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 低区 | 高区 |  |
|  | Q1≤Q＜Q2 | Q2≤Q≤Q4 |  |
| 水温/℃ | 0.1≤Tw≤50 | 0.1≤Tw≤30 | 30＜Tw≤50 |
| 最大允许误差 | ±5% | ±2% | ±3% |

6.2.3 水表的温度等级

不同的温度等级对应不同的温度范围，制造商应按表6给定的值选取水表的温度等级。

水温应在水表的进水口测量。

表6 水表的温度等级

| 等级 | 最低允许工作温度（mAT）/℃ | 最高允许工作温度（MAT）/℃ |
| --- | --- | --- |
| T30 | 0.1 | 30 |
| T50 | 0.1 | 50 |

6.2.4 带有可分离计算器和测量传感器的水表

水表的计算器（包括指示装置）和测量传感器（包括流量传感器或者体积传感器）如果可分离，并可与其他相同或不同结构的计算器和测量传感器互换，则可以按不同组合同时进行型式评价。指示装置和测量传感器组合后的最大允许误差应符合6.2.2规定的要求。

6.3 示值误差的曲线

水表的相对示值误差（简称示值误差）以百分比表示，为：

式中：Va见3.2.1定义，Vi见3.2.2定义。

注：本大纲中没有特别说明时，示值误差即指相对示值误差。

绘制示值误差与流量的关系曲线，如果水表所有的示值误差都有相同的符号，则至少有一个误差应不超过6.2.2规定的最大允许误差的一半。

6.4 重复性

水表的重复性应符合：同一流量点三次测量的标准偏差应不超过6.2.2规定的最大允许误差绝对值的三分之一。

6.5 更换误差

墨盒式水表和带有可更换计量模块水表的可更换计量模块，应独立于各自的连接接口，并且连接接口的制造已考虑了水表的计量特性，能满足6.2.2的规定。

6.6 反向流

制造商应指明水表是否可以计量反向流。

如果可以计量反向流，应从显示体积中减去反向流体积，或者分开记录。正向流和反向流均应满足6.2.2规定的最大允许误差。对计量反向流的水表，二个流向的常用流量和测量范围可以不同。

不能计量反向流的水表应能防止反向流，或者能承受不超过Q3流量下的意外反向流，不致造成正向流下计量性能退化或改变。

6.7 水温

水的温度在额定工作条件范围内变化时，水表应满足适用的最大允许误差要求。

6.8 水压

水的压力在额定工作条件范围内变化时，水表应满足适用的最大允许误差要求。

6.9 过载水温

温度等级为T50℃的水表应能承受MAT+10℃的水温历时1h，试验后仍应满足适用的最大允许误差要求。

6.10 零流量或缺水

流量为零或缺水时，水表的总读数应无变化。

6.11 水表和辅助装置的其他要求

6.11.1 电子部件之间的连接

按7.1.4和A.2.2的规定，测量传感器、计算器和指示装置之间的连接应可靠耐用。

电磁式水表一次装置和二次装置之间的连接也适用于本规定。

注：电磁式水表的一次和二次装置的定义在ISO 4006 中给出。

6.11.2 调整装置

水表可以配备调整装置，调整装置可以是电子型式，也可以是机械型式。任何调整应使水表的示值误差尽可能接近于零值，确保不能利用水表最大允许误差来系统性地有利于任何一方。

6.11.3 修正装置

水表可以配备修正装置，该装置看作是水表完整的组成部分。适用于水表的所有要求，包括6.2.2规定的最大允许误差要求也适用于计量条件下的修正体积。

正常工作条件下应不显示未经修正的体积。

装有修正装置的水表应满足7.7.6的性能试验要求。

一旦水表开始测量操作，所有与修正有关的非测量参数和其他必要参数均应输入计算器。对于验证修正装置正确性必不可少的参数，型式批准的有关文件（如型式评价报告）可以规定检查这些参数的可能性。

修正装置应不允许修正预估计的漂移，如与时间或体积量有关的漂移。

如有相关测量仪表，应符合适用的产品标准或有关国家计量检定规程，其准确度应使水表能符合6.2.2的要求。

相关测量仪表应按A.6的规定配备检查装置。

不得利用修正装置将水表的示值误差调整到不接近零的值，即使这些值仍在最大允许误差范围内。

不允许利用移动装置，如加装弹簧的水流加速器，对流量低于Q1的水流状态进行调节。

6.11.4 计算器

所有与水表指示值密切相关的参数，如计算表或者修正多项式，均应受法制计量控制，在开始测量时应已置入计算器。

计算器可以配备与外部设备联接的接口。在使用这些接口时，水表的硬件和软件应继续正常工作，其计量功能应不受影响。

6.11.5 辅助装置

6.11.5.1通用要求

除了7.3规定的指示装置外，水表可配备3.1.8标明的辅助装置。

只要水表能保证满足工作要求，可以配备远传读数装置，用于水表的试验、检定和远程读数。

这些附加的装置，无论是临时性的或永久性的，均应不改变水表的计量特性。

6.11.5.2 机电转换误差

机电转换是配备电子装置的机械式水表的一种功能，具备机械和电子两种指示装置，电子指示装置是辅助装置的构成部分。水表的机械和电子示值应保持对应关系，根据机电转换方式的不同，其机电转换误差应符合表7的规定。

表7 水表机电转换误差

| 机电转换方式 | 机电转换误差 |
| --- | --- |
| 实时转换式 | ≤±1个脉冲当量 |
| 直读式 | ≤±1个最小转换分度值 |

6.12 静磁场

水表应不受静磁场影响。所有机械部件易受静磁场影响的水表和所有装有电子元件的水表在静磁场存在的情况下均应满足6.2.2的规定，或设计的功能均不失效。

6.13 耐久性

6.13.1 断续流量耐久性试验

水表应模拟使用条件，按10.11.2的规定进行断续流量耐久性试验，试验时水表的安装方位应按照制造商的声明。

试验后，复测水表的示值误差，绘制示值误差曲线，并计算示值误差曲线的变化量。

准确度等级1级的水表示值误差曲线及其变化量应符合表8的规定。

表8 准确度等级1级水表的最大允许误差及示值误差曲线的允许变化量

| 准确度等级 | 1级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 低区 | 高区 |  |
|  | Q1≤Q＜Q2 | Q2≤Q≤Q4 |  |
| 水温/℃ | 0.1≤Tw≤50 | 0.1≤Tw≤30 | 30＜Tw≤50 |
| 最大允许误差 | ±4% | ±1.5% | ±2.5% |
| 示值误差曲线的允许变化量 | ≤2% | ≤1% |  |

准确度等级2级的水表示值误差曲线及其变化量应符合表9的规定。

表9 准确度等级2级水表的最大允许误差及示值误差曲线的允许变化量

| 准确度等级 | 2级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 低区 | 高区 |  |
|  | Q1≤Q＜Q2 | Q2≤Q≤Q4 |  |
| 水温/℃ | 0.1≤Tw≤50 | 0.1≤Tw≤30 | 30＜Tw≤50 |
| 最大允许误差 | ±6% | ±2.5% | ±3.5% |
| 示值误差曲线的允许变化量 | ≤3% | ≤1.5% |  |

6.13.2 连续流量耐久性试验

水表应模拟使用条件，按10.11.3的规定进行连续流量耐久性试验，试验时水表的安装方位应按照制造商的声明。

试验后，复测水表的示值误差，绘制示值误差曲线，并计算示值误差曲线的变化量。准确度等级1级的水表示值误差曲线及其变化量应符合表8的规定。准确度等级2级的水表示值误差曲线及其变化量应符合表9的规定。

7 通用技术要求

7.1 水表的额定工作条件

水表应设计成满足下列的额定工作条件：

| 流量范围： | Q1≤Q＜Q3； |
| --- | --- |
| 环境温度范围： | +5℃～+55℃； |
| 水温范围： | 同表6； |
| 环境相对湿度范围： | 0%～100%，电子装置的范围应为0%～93%； |
| 压力范围： | 0.03MPa（0.3bar）到至少1MPa（10bar），DN500及以上的水表最大允许压力（MAP）应为至少0.6MPa（6bar）。 |

7.2 水表的材料和结构

7.2.1 水表应采用具有足够强度和耐用度的材料来制造，以满足其使用要求。

7.2.2水表应采用在其工作温度范围内不受水温变化不利影响的材料制造（见6.7）。

7.2.3 水表内所有接触水的零部件应采用通常认为是无毒、无污染、无生物活性的材料制造。

注：应符合国家相关规定。

7.2.4 整体水表应采用能抗内外部腐蚀的材料制造，或者对材料进行适当的表面防护处理。

7.2.5 水表的指示装置应采用透明窗保护，还可配备一个合适的表盖提供辅助保护。

7.2.6 如果水表指示装置透明窗内侧有可能形成冷凝，水表应安装防止或消除冷凝的装置。

7.2.7 水表应设计、制造成不利于发生欺诈行为。

7.2.8 水表应安有一个受计量控制的指示器。该指示器应方便客户读取，无需借助工具。

7.2.9 水表应设计制造成不能利用最大允许误差来有利于任何一方。

7.3 指示装置

7.3.1 总要求

7.3.1.1 功能

水表的指示装置应连续、周期性或当有需要时显示体积量，体积示值应易读、可靠、清晰可视。复式水表可以有两个指示装置，体积示值为两者之和。

指示装置应包含用于试验和检定的可视化装置。

指示装置可以包含用于试验和检定的附加元件，如用于自动试验和检定。

7.3.1.2 测量单位、符号及其位置

水的指示体积应用立方米（m3）来表示。符号m3应标注在标度盘上，或者紧邻显示数字。

7.3.1.3 指示范围

按表10所示，指示装置应以立方米为单位记录指示体积，期间不复零。

表10 水表的指示范围

| Q3 （m3/h） | 指示范围 （最小值） （m3） |
| --- | --- |
| Q3 ≤6.3 | 9 999 |
| 6.3 < Q3 ≤63 | 99 999 |
| 63 < Q3 ≤630 | 999 999 |
| 630 < Q3 ≤6 300 | 9 999 999 |

表10可以随Q3值扩大。

7.3.1.4 指示装置的颜色标志

立方米及其倍数最好用黑色显示。

立方米的约数最好用红色显示。

指针、指示标记、数字、字轮、字盘、度盘或开孔框都应使用这两种颜色。

只要能明确区分主示值和备用显示（例如用于检定和试验的约数），也可以采用其他方式显示立方米、立方米的倍数和约数。

7.3.2 指示装置的类型

应采用下列任何一种指示装置。

7.3.2.1 第1类—模拟式指示装置

由下述部件的连续运动指示体积：

a） 一个或多个指针相对于各分度标度移动，或

b） 一个或多个标度盘或鼓轮各自通过一个指示标记。

每个分度所表示的立方米值应以10n的形式表示，n为正整数、负整数或零，由此建立起一个连续十进制体系。每一个标度应以立方米值分度，或者附加一个乘数（×0.001、×0.01、×0.1、×1、×10、×100、×1000等）。

旋转移动的指针或标度盘应顺时针方向移动。

直线移动的指针或标度应从左至右移动。

数字滚轮指示器（鼓轮）应向上转动。

7.3.2.2 第2类—数字式指示装置

由一个或多个开孔中的一行相邻的数字指示体积。数字滚轮指示器（鼓轮）应向上移动。任何一个给定数字的进位应在相邻的低位数从9变化到0时完成。数字的显示高度至少应达到4mm。

对于非电子指示装置：

a） 数字滚轮指示器（鼓轮）应向上转动。

b） 如果最低位值的十个数字可以连续移动，开孔要足够大，以便准确读出数字。

对于电子指示装置：

c） 允许永久性或非永久性地显示——对于非永久性显示，应在任意时间都可以显示体积至少10s。

d） 水表应提供全部显示的可视化检查，按下列顺序进行：

1） 对于七段显示模式，点亮所有笔画（例：所有“8”的测试）；

2） 对于七段显示模式，熄灭所有笔画（“熄灭”测试）；

3） 对于图像模式显示，用等效测试来验证显示故障不会引起任何数字的错误判断。

此顺序的每个步骤应至少持续1s。

7.3.2.3 第3类—模拟和数字组合式指示装置

由第1类装置和第2类装置组合指示体积，两类装置应分别符合各自的要求。

7.3.3 检定装置—指示装置的第一单元—检定标度分格

7.3.3.1 总要求

每一个指示装置均应提供可视化的、明确的试验和检定的装置。

可视化的检定显示器可以连续运动，也可以断续运动。

除了可视化的检定显示器以外，指示装置还可以包含供快速试验的设备，借助于水表所包含的辅助元件（例如星轮或圆盘），通过外部联接的传感器为快速试验提供信号。该元件也可以用于察看泄漏。

7.3.3.2 可视化的检定显示器

7.3.3.2.1检定标度分格值

以立方米表示的检定标度分格值应以1×10n、2×10n或5×10n的形式表示，其中n为正整数、负整数或零。

对于第一单元连续运动的模拟和数字式指示装置，可以将第一单元两个相邻数字的间隔划分成2、5或10个等分，构成检定标度。这些分度上应不标数字。

对于第一单元不连续运动的数字指示装置，以第一单元两个相邻数字的间隔或第一单元的运动增量作为检定标度分格。

7.3.3.2.2 检定标度的形状

在第一单元连续运动的指示装置上，显示的标度间距应不小于1mm，不大于5mm。标度应由下列的其中一种组成：

a）宽度相等但长度不同的线条，线条的宽度不超过标度间距的四分之一；或

b）宽度等于标度间距的恒宽对比条纹。

指针指示端的显示宽度应不超过标度间距的四分之一，且在任何情况下都应不大于0.5mm。

7.3.3.2.3 指示装置的分辨率

检定标度的细分格应足够小，以保证在以最小流量Q1进行90min试验时，对于准确度等级1级的水表，读数分辨率不超过实际体积的0.25%；对于准确度等级2级的水表，读数分辨率不超过实际体积的0.5%。

只要读数引入的不确定度对于准确度等级1级的水表不超过试验体积的0.25%，对于准确度等级2级的水表不超过试验体积的0.5%，且体积记录器的修正功能经过核实，就可以使用辅助检定元件。

当第一单元连续运动时，应允许每次读数的最大误差不超过检定标度分格值的二分之一。

当第一单元断续运动时，应允许每次读数的最大误差不超过检定标度的一位数字。

注：关于分辨率误差的计算见本大纲10.2.4.4.6.2.3。

7.3.3.3 复式水表

对于有两个指示装置的复式水表，7.3.3.1和7.3.3.2的要求适用于这两个指示装置。

7.4 安装条件

注：ISO 4064-5规定了水表的安装要求。

7.4.1 水表应安装成在正常条件下表内完全充满水。

7.4.2 在某些特定的安装条件下，可能要求在水表的入口或上游管道中滤网或过滤器。

注：安装工程师应注意收集水表中的固体颗粒物，如可关注水表上游管道。具体可以参照相关国家法规，也可参见ISO 4064-5中6.3。

7.4.3 可以对水表作出用于确认安装时正确对准的规定。

注：该规定可以是一个平直的水平或竖向表面，紧靠该表面可以安装一个临时或永久性的对准指示装置（如水平仪）。

7.4.4 如果水表的准确度易受来自上游或下游管道干扰的影响（如因弯头、阀门或泵的存在），制造商应为水表指定足够长度的直管段，带或不带流量整直器，以使水表的示值误差满足6.2.2规定的最大允许误差要求。

7.4.5 水表应能承受10.12试验程序规定的流速场干扰的试验。在施加流动干扰期间，水表的示值误差仍应符合6.2.2的要求。

制造商应按照表11和表12的要求规定水表的流速场敏感度等级。

制造商应规定所采用的流场调整部件，包括流量整直器和（或）直管段。

表11 对上游流速场不规则变化的敏感度等级（U）

| 等级 | 直管段长度要求 （×DN） | 是否需要整直器 |
| --- | --- | --- |
| U0 | 0 | 否 |
| U3 | 3 | 否 |
| U5 | 5 | 否 |
| U10 | 10 | 否 |
| U15 | 15 | 否 |
| U0S | 0 | 是 |
| U3S | 3 | 是 |
| U5S | 5 | 是 |
| U10S | 10 | 是 |

表12 对下游流速场不规则变化的敏感度等级（D）

| 等级 | 必需的直管段 （×DN） | 是否需要整直器 |
| --- | --- | --- |
| D0 | 0 | 否 |
| D3 | 3 | 否 |
| D5 | 5 | 否 |
| D0S | 0 | 是 |
| D3S | 3 | 是 |

7.5 静压力

水表应能承受下列试验压力而不发生渗漏或损坏：

a）1.6倍最大允许工作压力，施加15min；

b）2倍最大允许工作压力，施加1min。

7.6 压力损失

流过水表的压力损失，包括流过过滤器、过滤网和流量整直器等所有整体水表的构成部件，在Q1至Q3之间应不超过0.063MPa（0.63 bar）。

制造商应按表13所列的数值选取压力损失等级。对于给定的压力损失等级，流过水表的压力损失，包括流过过滤器、过滤网和流量整直器等所有整体水表的构成部件，在Q1至Q3之间应不超过规定的最大压力损失。

任何型式和测量原理的同轴水表均应连同集合管一起试验。

表13 压力损失等级

| 等级 | 最大压力损失 |  |
| --- | --- | --- |
|  | MPa | bar |
| Δp63 | 0.063 | 0.63 |
| Δp40 | 0.040 | 0.40 |
| Δp25 | 0.025 | 0.25 |
| Δp16 | 0.016 | 0.16 |
| Δp10 | 0.010 | 0.10 |

注1：表13的数来自于GB/T 321-2005的R5。

注2：如7.4所规定的流量整直器不被认为是表的一部分。

注3：对于某些表，在Q1≤Q≤Q3的流量范围内最大压力损失不在Q3。

7.7 配备电子装置的水表

7.7.1 总要求

7.7.1.1 配备电子装置的水表应设计并制造成当其暴露在7.7.6规定的扰动条件下不出现显著差错，设计的功能均不失效。

7.7.1.2 显著差错的值应为高区最大允许误差的一半。

下列差错不认为是显著差错。

a）由水表自身或其检查装置内同时出现和一些相互独立的原因造成的差错；

b）短时差错，如无法作为测量结果加以解释、存储或传输的短暂的示值变化。

7.7.1.3 配备电子装置的水表应安装附录A规定的检查装置，用于两个固定交易伙伴之间不可重置测量的水表除外。

所有安装检查装置的水表应能按6.6的规定防止或检测反向流。

7.7.1.4 如果水表在下列条件下通过了7.7.5和7.7.6规定的设计检查和性能试验，就认为满足6.2与7.7.1的要求。

a）按9.2.2的规定提交水表的数量；

b）至少其中一个水表进行全部试验；

c）所有水表均通过试验。

7.7.2 环境类别

配备电子装置的水表根据气候和机械环境条件分为三种类别：

—— B类，在建筑物内固定安装的水表；

—— O类，在室外固定安装的水表；

—— M类，移动式水表。

7.7.3 电磁环境等级

配备电子装置的水表按其适用的场所分为两种电磁环境等级：

——E1级：住宅、商业和轻工业电磁环境；

——E2级：工业电磁环境。

7.7.4 电源

7.7.4.1 总要求

配备电子装置的水表可以采用下列三种不同的基本供电方式：

a） 外部电源；

b） 不可更换电池；

c） 可更换电池。

这三种供电方式可以独立使用，也可以组合使用。7.7.4.2至7.7.4.4规定了每种供电方式的具体要求。

7.7.4.2 外部电源

7.7.4.2.1 配备电子装置的水表应设计成在外部电源（交流或直流）发生故障时，故障前的体积示值不会丢失，并且保持至少一年之内仍能读取。

相应的数据存储应至少每天进行一次或者相当于Q3流量下每10min的体积存储一次。

7.7.4.2.2 电源中断应不影响水表的其他特性或参数。

注：符合此项规定并不一定保证水表能继续记录在电源中断期间所消费的体积。

7.7.4.2.3 水表的电源连接应能防止擅自改动。

7.7.4.3 不可更换电池

7.7.4.3.1 制造商应确保电池的额定寿命能保证水表正常工作年限至少比水表的使用寿命长一年。

7.7.4.3.2 电池低电量或电池耗尽提示，或者水表更换时间应在表上指示。如果相关的记录显示器出现了“电池低”提示，从该记录显示器提示“电池低”时起到电池用完止，至少应有180天的可用寿命。

注：可以预料，在确定电池和进行型式评价时会考虑最大允许体积、显示体积、额定工作寿命、远传读数和极端温度（如果有必要，还包括水的传导性）等综合因素。

7.7.4.4 可更换电池

7.7.4.4.1 当电源为可更换电池时，制造商应对电池的更换做出明确规定。

7.7.4.4.2 电池低电量或电池耗尽提示，或者电池更换时间应在表上指示。如果相关的记录显示器出现了“电池低”的提示，从该记录显示器提示“电池低”时起到电池用完止，至少应有180天的可用寿命。

7.7.4.4.3 更换电池时，电源中断应不影响水表的特性和参数。

注：可以预料，在确定电池和进行型式评价时会考虑最大允许体积、显示体积、额定工作寿命、远传读数和极端温度（如果有必要，还包括水的传导性）等综合因素。

7.7.4.4.4 更换电池应采用不必损坏法制计量封印的方法。

7.7.4.4.5 电池腔应能防止擅动。

7.7.5电子装置结构

电子装置的结构设计应满足下列要求：

a）电子子系统和所使用组件的结构模式应满足水表的设计目标；

b）考虑可能发生的故障，在所有考虑到的情况下这些设备应满足7.7及附录A的要求；

c）如果有要求，应有检查装置的测试方法。

7.7.6 影响量和扰动

配备电子装置的水表或其可分离的电子装置在表14规定的影响因子作用下，其示值误差仍应符合相应准确度等级的最大允许误差要求，在表14规定的扰动作用下应不出现显著差错，或按设计要求对显著差错作出响应；在施加影响因子和扰动期间或之后，水表及其电子装置设计的功能均应正常。

表14 影响因子和扰动

| 条款号 | 项目 | 项目特性 | 适用条件 | 试验方法条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.7.6.1 | 干热 | 影响因子 | 最大允许误差 | 10.15.2 |
| 7.7.6.2 | 低温 | 影响因子 | 最大允许误差 | 10.15.3 |
| 7.7.6.3 | 湿热，循环 | 扰动 | 显著差错 | 10.15.4 |
| 7.7.6.4 | 主电源电压和频率变化 | 影响因子 | 最大允许误差 | 10.15.5.2 |
| 7.7.6.5 | 内置电池低电压（不连接主电源） | 影响因子 | 最大允许误差 | 10.15.5.3 |
| 7.7.6.6 | 内置电池中断 | 扰动 | 功能影响 | 10.15.5.4 |
| 7.7.6.7 | 振动（随机） | 扰动 | 显著差错 | 10.15.6 |
| 7.7.6.8 | 机械冲击 | 扰动 | 显著差错 | 10.15.7 |
| 7.7.6.9 | 交流电源电压暂降、短时中断和电压变化 | 扰动 | 显著差错 | 10.15.8 |
| 7.7.6.10 | 信号线、数据线和控制线上的脉冲群（瞬变） | 扰动 | 显著差错 | 10.15.9 |
| 7.7.6.11 | 交流和直流主电源上的脉冲群（瞬变） | 扰动 | 显著差错 | 10.15.10 |
| 7.7.6.12 | 静电放电 | 扰动 | 显著差错 | 10.15.11 |
| 7.7.6.13 | 辐射电磁场 | 扰动 | 显著差错 | 10.15.12 |
| 7.7.6.14 | 传导电磁场 | 扰动 | 显著差错 | 10.15.13 |
| 7.7.6.15 | 信号、数据和控制线上的浪涌 | 扰动 | 显著差错 | 10.15.14 |
| 7.7.6.16 | 交流和直流主电源线上的浪涌 | 扰动 | 显著差错 | 10.15.15 |
| 说明：试验可按任意顺序进行 |  |  |  |  |

8 型式评价项目表

水表的型式评价项目见表15。

表15 型式评价项目一览表

| 序号 | 型式评价项目 |  |  |  | 技术要求 | 评价方式 | 评价方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法制管理要求 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 1 | 计量单位 |  |  |  | 5.1 | 试验 | 10.2 | a) |
| 2 | 外部结构 |  |  |  | 5.2 | 试验 | 10.2 | a) |
| 3 | 标志 |  |  |  | 5.3 | 试验 | 10.2 | a) |
| 4 | 保护装置 |  |  |  | 5.4 | 试验 | 10.2 | a) |
| 计量要求 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 5 | 水表的特征参数 |  |  |  | 6.1 | 观察 |  | a) |
| 6 | 准确度等级和最大允许误差 |  |  |  | 6.2 | 试验 | 10.3 | a) |
| 7 | 示值误差的曲线 |  |  |  | 6.3 | 试验 | 10.3 | a) |
| 8 | 重复性 |  |  |  | 6.4 | 试验 | 10.3 | a) |
| 9 | 更换误差 |  |  |  | 6.5 | 试验 | 10.3 | a) |
| 10 | 反向流 |  |  |  | 6.6 | 试验 | 10.4 | a) |
| 11 | 水温 |  |  |  | 6.7 | 试验 | 10.5 | a) |
| 12 | 水压 |  |  |  | 6.8 | 试验 | 10.6 | a) |
| 13 | 过载水温 |  |  |  | 6.9 | 试验 | 10.7 | a) |
| 14 | 零流量或缺水 |  |  |  | 6.10 | 试验 | 10.8 | a) |
| 15 | 水表和辅助装置的其他要求 |  | 电子部件之间的连接 |  | 6.11.1 | 观察 |  | b) |
|  |  |  | 调整装置 |  | 6.11.2 | 观察 |  | a) |
|  |  |  | 修正装置 |  | 6.11.3 | 观察 |  | a) |
|  |  |  | 计算器 |  | 6.11.4 | 观察 |  | a) |
|  |  |  | 辅助装置 |  | 6.11.5 | 试验 | 10.9 | a) |
| 16 | 静磁场 |  |  |  | 6.12 | 试验 | 10.10 | a) |
| 17 | 耐久性 | 断续流量耐久性 |  |  | 6.13.1 | 试验 | 10.11.2 | a)，c) |
|  |  | 连续流量耐久性 |  |  | 6.13.2 | 试验 | 10.11.3 | a)，c) |
| 通用技术要求 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 18 | 水表的额定工作条件 |  |  |  | 7.1 | 观察 |  | a) |
| 19 | 水表的材料和结构 |  |  |  | 7.2 | 观察 |  | a) |
| 20 | 指示装置 |  |  |  | 7.3 | 试验 | 10.2 | a) |
| 21 | 安装条件 |  |  |  | 7.4 | 试验 | 10.12 | a) |
| 22 | 静压力 |  |  |  | 7.5 | 试验 | 10.13 | a) |
| 23 | 压力损失 |  |  |  | 7.6 | 试验 | 10.14 | a) |
| 24 | 配备电子装置的水表 | 总要求 |  |  | 7.7.1 | 观察 |  | b) |
|  |  | 环境类别 |  |  | 7.7.2 | 观察 |  | b) |
|  |  | 电磁环境 |  |  | 7.7.3 | 观察 |  | b) |
|  |  | 电子装置结构 |  |  | 7.7.4 | 观察 |  | b) |
|  |  | 电源 |  | 总要求 | 7.7.5.1 | 观察 |  | b) |
|  |  |  |  | 外部电源 | 7.7.5.2 | 观察 |  | b) |
|  |  |  |  | 不可更换电池 | 7.7.5.3 | 观察 |  | b) |
|  |  |  |  | 可更换电池 | 7.7.5.4 | 观察 |  | b) |
|  |  | 影响量和扰动 |  | 干热 | 7.7.6.1 | 试验 | 10.15.2 | b) |
|  |  |  |  | 低温 | 7.7.6.2 | 试验 | 10.15.3 | b) |
|  |  |  |  | 湿热，循环 | 7.7.6.3 | 试验 | 10.15.4 | b) |
|  |  |  |  | 主电源电压和频率变化 | 7.7.6.4 | 试验 | 10.15.5.2 | b) |
|  |  |  |  | 内置电池低电压（不连接主电源） | 7.7.6.5 | 试验 | 10.15.5.3 | b) |
|  |  |  |  | 内置电池中断 | 7.7.6.6 | 试验 | 10.15.5.4 | b) |
|  |  |  |  | 振动（随机） | 7.7.6.7 | 试验 | 10.15.6 | b) |
|  |  |  |  | 机械冲击 | 7.7.6.8 | 试验 | 10.15.7 | b) |
|  |  |  |  | 交流电源电压暂降、短时中断和电压变化 | 7.7.6.9 | 试验 | 10.15.8 | b) |
|  |  |  |  | 信号线、数据线和控制线上的脉冲群 | 7.7.6.10 | 试验 | 10.15.9 | b) |
|  |  |  |  | 交流和直流主电源上的（瞬变）脉冲群 | 7.7.6.11 | 试验 | 10.15.10 | b) |
|  |  |  |  | 静电放电 | 7.7.6.12 | 试验 | 10.15.11 | b) |
|  |  |  |  | 辐射电磁场 | 7.7.6.13 | 试验 | 10.15.12 | b) |
|  |  |  |  | 传导电磁场 | 7.7.6.14 | 试验 | 10.15.13 | b) |
|  |  |  |  | 信号线、数据线和控制线上的浪涌 | 7.7.6.15 | 试验 | 10.15.14 | b) |
|  |  |  |  | 交流和直流主电源线上的浪涌 | 7.7.6.16 | 试验 | 10.15.15 | b) |
| a)适用于所有水表； b)适用于带电子装置的水表； c)应最后试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

9 提供样机的数量及样机的使用方式

9.1 水表的特征识别

9.1.1 表征水表特征的文件

申请单位应提供下列与水表特征识别有关的文件：

a）技术特性和工作原理的描述文件；

b）整表、计算器或测量传感器的图纸或照片；

c）对计量有影响的部件及其材料清单；

d）标识有不同部件的装配图或总装图；

e）对于带有修正装置的水表，如何确定修正参数的描述文件；

f）封印和检定标志的位置图；

g）标注计量法制管理标志的图纸；

h）复式水表中包含已通过型式批准的水表，该水表的型式评价报告；

i）用户手册和安装手册；

配备电子装置水表还应提供：

j）不同电子装置的功能描述文件；

k）表示电子装置功能的逻辑流程图；

l）电子装置的结构符合附录A的设计或验证文件。

9.1.2 系列水表的确定原则

系列水表应满足下列三个原则之一：

a）口径规格不同，符合附录D中D.2规定的一组水表；

b）口径规格相同，且结构完全相同，准确度等级相同，但Q3/Q1不同的一组水表；

c）口径规格相同，且结构完全相同，Q3/Q1相同，但准确度等级不同的一组水表。

9.1.3 水表的特征描述

应结合有关文件对水表进行型式确认，并在型式评价报告中描述下列内容：

——测量原理；

——结构特征；

——供电；

——关键零部件和材料。

水表的特征描述可以采用文字、表格、图片等方式，必要时对典型样机进行拆解，以照片方式记录水表关键结构和零部件的特征。

表16所列的零部件和材料被认为对水表性能至关重要的，应作为关键零部件和材料进行描述。

表16 水表的关键零部件和材料

| 序号 | 功能部件 | 关键零部件和材料 | 描述方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量传感器组件 | 机械式水表的叶（翼）轮、旋转活塞、计量腔、支撑轴承及耐磨损元件 | 零部件名称及其主体材料 |
|  |  | 电子式和配备电子装置水表的测量信号激励和感应元件，信号转换元件 | 零部件名称及其材料、牌号或型号规格或 |
| 2 | 计算器组件 | 机械式水表的齿轮组 | 零部件名称及其主体材料 |
|  |  | 电子式和配备电子装置水表的信号处理、计量主模块及所采用的关键芯片 | 零部件名称及其牌号或型号规格 |
| 3 | 指示装置组件 | 与计量性能和计量法制控制密切相关的功能部件及所采用的关键芯片 | 零部件名称及其牌号或型号规格 |
| 4 | 辅助装置 | 受计量法制控制的执行机构和电子模块及所采用的关键芯片 | 零部件名称及其牌号或型号规格 |
| 5 | 检查装置 | 与计量性能和计量法制控制密切相关的功能部件及所采用的关键芯片 | 零部件名称及其牌号或型号规格 |
| 6 | 相关测量仪表 | 温度、压力和密度等测量仪表或传感器 | 零部件名称及其牌号或型号规格 |

9.2 样机的确定

应根据申请和水表特征，按下列原则确定样机。

9.2.1 样机规格的确定原则

按照附录D中D.2的规定确定系列水表的样机规格，单一规格水表应认为是系列水表的特例。

相同口径规格，且结构完全相同，准确度等级相同，但Q3/Q1不同的一组水表应选择Q3/Q1值最大的规格作为样机。

相同口径规格，且结构完全相同，Q3/Q1相同，但准确度等级不同的一组水表应选择准确度等级高的规格作为样机。

如果系列水表的最大口径规格为DN300及以上，仅对DN300规格的样机进行试验。

9.2.2 样机数量的确定原则

9.2.2.1 样机的最少数量

水表样机的最少数量见表17。

表17 水表样机的最少数量

| 流量Q3 （m3/h） | 除配备电子装置水表外，所有型号水表的最少数量 |
| --- | --- |
| Q3≤160 | 3 |
| 160＜Q3≤1 600 | 2 |
| Q3≥1600 | 1 |

如果水表安装方位多于一种，则预计磨损最严重的最小规格样机每种安装方位均应按表17规定的数量提供。

9.2.2.2 带有可分离计算器和测量传感器的水表每种组合均按9.2.2.1和9.2.2.2的规定提供样机。

9.2.2.3 墨盒式水表和带有可更换计量模块水表应按9.2.2.1的规定另行提供可更换部件。

9.2.2.4 配备电子装置的水表应另行提供一种规格的5个样机。

9.2.2.5 所有的样机，包括可分离计算器、测量传感器、可更换部件和相关测量仪表，均应以组合完整的水表型式提供。

9.3 样机的使用方式

9.3.1 按9.2.2.1、9.2.2.3和9.2.2.3提供的样机，所有样机均须进行静压力和示值误差试验。

9.3.2 按附录D中D.2的规定确定耐久性试验和所有与影响量、扰动相关的性能试验的样机。

9.3.3 按9.2.2.4提供的样机用于结构检查。

9.3.4 有关试验方法没有特别规定时，不得在试验前或试验期间对样机进行调整。

9.3.5 型式评价结束后按JJF 1015-2014第6章的规定处理样机。对于型式评价合格的系列水表样机，至少将1个完整样机和1个拆解样机按JJF 1015-2014中6.1的规定进行封印、标志，并交由申请单位保存，如果带有可分离计算器和测量传感器，或可更换部件的，还应包含这些独立部件。

10 试验项目的试验方法和条件以及数据处理和合格判据

10.1 试验条件

10.1.1 参考条件

对水表进行型式评价试验时，除了试验时的影响量外，其他所有适用的影响量都应保持下列值，而对于配备电子装置的水表，其影响因子和干扰允许采用相关试验标准规定的参考条件。

| 流量： | 0.7（Q2+Q3）±0.03（Q2+Q3）； |
| --- | --- |
| 水温： | 20℃ ± 5℃； |
| 水压： | 在额定工作条件内（见7.6）； |
| 环境温度范围： | 15℃～25℃； |
| 环境相对湿度范围： | 45%～75%； |
| 环境大气压力范围： | 86kPa～106kPa [0.86bar～1.06bar]； |
| 电源电压（交流）： | 额定电压，Unom（1± 5%）； |
| 电源频率： | 额定频率，fnom（1± 2%）； |
| 电源电压（电池）： | Ubmin ≤ U ≤ Ubmax。 |

每次试验期间，参考范围内的温度和相对湿度的变化应分别不大于5℃和10%。如果型式评价机构有证据表明某种型式的水表不受条件偏离的影响，则性能试验时允许偏离上述规定的极限值，但应测量偏离条件的实际值，并载入试验记录和型式评价报告。

10.1.2 水质

水表试验应用水进行。试验用水应为公共饮用水或符合相同的要求。

水中应不含有任何可能会损坏水表或影响水表工作的物质。水中应不含有气泡。

若使用循环水，应采取措施以防止表内残留的水危害人体健康。

10.1.2 与试验安装及位置有关的通用要求

10.1.2.1 避免不利影响

试验设备应设计、建造成在使用时设备自身的性能对试验误差没有显著贡献。因此，为防止水表、试验设备及其部件产生振动，有必要对设备采取高标准的维护，并采取恰当的支撑和安装措施。

试验设备的环境应使试验满足参考条件（见10.1.1）。

试验时，每个水表出口的水压应至少为0.03MPa（0.3bar），且应足以防止形成空化。

应能快速方便地获得试验读数。

10.1.2.2 表的成批试验

表可以单个也可成批进行试验。在后一种状况下，应精确确定水表的个体特性，在试验设备上任何位置的水表应对其他水表的试验误差无显著贡献。

10.1.2.3 位置

水表试验的环境应符合10.1.1的规定，且应避免扰动的影响（如环境温度、振动）。

10.2 外部检查

10.2.1总则

在外部检查过程中，应记录所有相关的值、尺寸和观察。

10.2.2 检查目的

为了验证水表的标志是否满足5.3的规定，施加的保护装置是否满足5.4的规定，指示装置是否满足7.3的规定。

10.2.3 检查准备

应使用经检定或校准的可溯源的测量设备对水表上必要的线性尺寸进行测量。

指示装置标尺的实际或者近似尺寸应在不移除表的透镜或不分解表的条件下进行测量。

注：可以用移动式测量显微镜（高度计）测量标尺分度的宽度、间距和高度以及数字的高度。

10.2.4 检查程序

10.2.4.1 总则

至少在1个样机上检查有关水表设计的下列几个方面。

同一个样机可用于所有的外部检查，也可从提交的样机中选择不同的水表用于部分内容的检查。

10.2.4.2 标志

a） 验证水表上应有一个施加检定标志的部位，且该部位应在无需拆卸表的情况下便可见。

b） 验证水表上应清晰地、不可磨灭地标志有5.3.2列出的信息，并预留标志5.3.1所列信息的位置。

c） 对照5.3.1和5.3.2完成检查并形成记录。

10.2.4.3 保护装置

a）验证水表包含了5.4规定的保护装置。

b）对照5.4.1和5.4.2完成检查并形成记录。

10.2.4.4 指示装置

10.2.4.4.1 功能

a）验证指示装置提供了易读、可靠、清晰可视的指示体积的示值。

b）验证指示装置包含了用于试验和检定的可视化措施。

c）如果指示装置包含了采用其他方法进行试验和检定的附加元件，如用于自动试验和校验，记录该设备的型式。

d）如果水表是带有两个指示装置的复式水表，7.3.1.1的要求适用于这两个指示装置

e）对照7.3.1.1完成检查并形成记录。

10.2.4.4.2 测量单位、符号及其位置

a）验证水的指示体积单位以立方米表示；

b）验证单位m3标注在标度盘上或紧邻显示数字；

c）对照7.3.1.2完成检查并形成记录。

10.2.4.4.3 指示范围

a）验证指示装置能够按表10的要求记录与常用流量Q3对应的以立方米为单位的指示体积，期间不复零。

b）对照7.3.1.3完成检查并形成记录。

10.2.4.4.4指示装置的颜色标志

a）验证下列每一条：

1）黑色用于显示立方米及其倍数；且

2）红色用于显示立方米的约数；且

3）指针、指示标记、数字、字轮、字盘、度盘或开孔框都使用这两种颜色；

或，采用其他方式显示立方米且能保证区分主示值和备用显示（例如用于检定和试验的约数）时没有疑义。

b）对照7.3.1.4完成检查并形成记录。

10.2.4.4.5 指示装置的类型

10.2.4.4.5.1 第1类—模拟式指示装置

a）如果使用了第1类指示装置，验证体积是由下列的一种方式指示：

·一个或多个指针相对于各分度标度连续移动，或；

·一个或多个标度盘或鼓轮各自通过一个指示标记连续移动。

b）验证每个分度所表示的立方米值是否以10n的形式表示，n为正整数、负整数或零，由此建立起一个连续十进制体系。

c）验证每一个标度以立方米值分度，或者附加一个乘数（×0.001、×0.01、×0.1、×1、×10、×100、×1000等）。

d）验证旋转移动的指针或标度盘以顺时针方向移动。

e）验证直线移动的指针或标度从左至右移动。

f）验证数字滚轮指示器（鼓轮）向上转动。

g）对照7.3.2.1完成检查并形成记录。

10.2.4.4.5.2 第2类—数字式指示装置

a）验证由一个或多个开孔中的一行相邻的数字指示体积。

b）验证任何一个给定数字的进位在相邻的低位数从9变化到0时完成。

c）验证数字的实际或显示高度至少达到4mm。

d）对于非电子装置：

1）验证数字滚轮指示器（鼓轮）向上转动。

2）如果最低位值的十个数字可以连续移动，验证开孔足够大，以便准确读出数字。

对于电子装置：

3）验证非永久性的显示在任意时间都可以显示体积至少10s。

4）按下列顺序目视检查整个显示：

1）对于七段显示模式，点亮所有笔画（例：所有“8”的测试）；

2）对于七段显示模式，熄灭所有笔画（“熄灭”测试）；

3）对于图像模式显示，用等效测试来验证显示故障不会引起任何数字的错误判断；

4）验证此顺序的每个步骤至少持续1s。

e）对照7.3.2.2完成检查并形成记录。

10.2.4.4.5.3 第3类—模拟和数字组合式指示装置

a）如果指示装置是第1类装置和第2类装置的组合，验证（各装置）满足相应的要求（按7.3.2.1和7.3.2.2）。

b）对照7.3.2.3完成检查并形成记录。

10.2.4.4.6 检定装置—第一单元—检定标度分格

10.2.4.4.6.1 总要求

a）验证指示装置具有可视化的、明确的试验和检定的措施。

b）注意可视化的检定显示器是否具备连续运动或断续运动。

c）注意除了可视化的检定显示器以外，指示装置是否包含供快速试验的设备，借助于水表所包含的辅助元件（例如星轮或圆盘），通过外部附接的传感器为快速试验提供信号。注意由制造商标明的，可视的体积示值与该辅助元件输出信号之间的关系。

d）对照7.3.3.1完成检查并形成记录。

10.2.4.4.6.2 目视检定显示

10.2.4.4.6.2.1检定标度分格值

a）验证以立方米表示的检定标度分格值以1×10n、2×10n或5×10n的形式表示，其中n为正整数、负整数或零。

b）对于第一单元连续运动的模拟和数字式指示装置，验证检定标度是将第一单元两个相邻数字的间隔划分成2、5或10个等分。

c）对于第一单元连续运动的模拟和数字式指示装置，验证第一单元相邻数字之间的分度上未标注数字。

d）对于第一单元不连续运动的数字指示装置，验证检定标度分格是第一单元两个相邻数字的间隔或是第一单元的运动增量。

e）对照7.3.3.2.1完成检查并形成记录。

10.2.4.4.6.2.2 检定标度的形状（7.3.3.2.2）

a）如果指示装置的第一单元连续运动，检查显示的标度间距不小于1mm且不大于5mm。

b）验证标度的组成：

·宽度相等只有长度不同的线条，线条的宽度不超过标度间距的四分之一；或，

·宽度等于标度间距的恒宽对比条纹。

c）验证指针指示端的显示宽度不超过标度间距的四分之一。

d）验证指针指示端的显示宽度不大于0.5mm。

e）对照7.3.3.2.2完成检查并形成记录。

10.2.4.4.6.2.3 指示装置的分辨率

a）注意检定标度分格的值，δV，单位m3。

b） 按Va=Q1×1.5计算最小流量Q1下经过1h30min流过的实际体积Va，单位m3。

c）计算指示装置的分辨率误差εr，按下式以百分比形式表示：

1）对于第一单元连续运动的指示装置：

2）对于第一单元不连续运动的指示装置：

d）验证对于准确度等级1级的水表，检定标度分度的值足够小，以保证指示装置的分辨率误差εr不超过于最小流量Q1下经过1h30min所需的实际体积的0.25%，即εr≤0.25%。

e）验证对于准确度等级2级的水表，检定标度分度的值足够小，以保证指示装置的分辨率误差εr不超过于最小流量Q1下经过1h30min所需的实际体积的0.5%，即εr≤0.5%。

f）对照7.3.3.2.3完成检查并形成记录。

当第一单元连续运动时，应允许每次读数的最大误差不超过检定标度分格值的二分之一。

当第一单元断续运动时，应允许每次读数的最大误差不超过检定标度的一位数字。

10.3 固有示值误差的确定

10.3.1 试验目的

确定水表的固有示值误差及水表安装方位对示值误差的影响。

10.3.2 试验准备

10.3.2.1试验装置描述

本部分所述确定水表示值误差的方法是所谓的“收集法”，即把流经水表的水量收集在一个或多个收集容器内，用容积法或称重法确定水量。只要能达到10.3.2.2.6.1的要求，也可采用其他方法。

确定示值误差的方法为在参考条件下将水表的示值与经过校准的参考装置的示值相比较。

为达到试验目的，至少一个表应在不安装其临时的辅助装置（如有）下进行试验，除非该装置对水表试验是必要的。

试验装置主要由下列设备组成：

a）供水系统（不加压容器、加压容器、泵等）；

b）管道系统；

c）经过校准的参考装置（经过校准的容器、称重系统、参考表等）；

d）试验计时设备；

e）试验自动操作装置（如需要）；

f）水温测量装置；

g）水压测量装置；

h）密度测定装置（如有必要）；

i）电导率测定装置（如有必要）。

10.3.2.2 管道系统

10.3.2.2.1 说明

管道系统应包括：

a）安装水表的试验段；

b）设定所需流量的装置；

c）一个或两个隔离装置；

d）测定流量的装置；

如有必要，还要包括：

e）试验前后检查管道系统是否充满到基准液位的装置；

f）一个或数个放气孔；

g）一台止回装置；

h）一台空气分离器；

i）一台过滤器。

试验期间，水表与参考装置之间或者参考装置自身均不应发生渗漏、流量输入和流量排出。

10.3.2.2.2试验段

除水表外，试验段还包括：

a）一个或数个测量压力的取压口，其中一个取压口位于（第1个）水表上游靠近水表处；

b）测量（第1个）水表入口处水温的装置。

测量段中或靠近测量段的任何管件或装置均不应引起会改变水表性能或示值误差的空化或流体扰动。

10.3.2.2.3 试验注意事项

试验时应注意下列事项：

a）检查试验装置在运行时，应使流经水表的实际水量等于参考装置测得的水量。

b）检查试验开始和结束时管道（如出口管的鹅颈）都充水到同一基准液位。

c）排除连接管道和水表内的空气。制造商可建议确保水表中所有空气都排完的程序。

d）采取所有必要的措施避免振动和冲击影响。

10.3.2.2.4 水表安装的特殊约定

10.3.2.2.4.1 避免测量结果出错

下列提示是有关测量出错最常见的原因，将水表安装在试验装置上时应采取必要的预防措施，以使水表试验的安装达到下列要求：

a）与未受扰动的流体水力特性相比，试验装置的流体水力特性不会使水表的功能产生明显差异；

b）所采用试验方法的扩展不确定度不超过规定值（见7.4.2.2.6.1）。

10.3.2.2.4.2 需要直管段或流动整直器

非容积式水表的准确度容易受上游扰动的影响，如由于弯头、T型接头、阀或泵等的存在。

为抵消这些影响：

a）表应按制造商的说明安装；

b）连接管道的内径应与水表连接端的内径一致；

c）如果必要，直管段上游应安装流动整直器。

10.3.2.2.4.3 流动扰动的常见原因

流动会受到两种类型的扰动影响：速度剖面畸变和漩涡，两种扰动均会影响水表的示值误差。

速度剖面畸变主要是由障碍物部分阻塞管道引起的，如管道中存在部分关闭的阀或偏心的法兰连接。这些情形很容易通过仔细执行安装程序来消除。

漩涡是由不同平面上的二个或多个弯头、或一个弯头与一个偏心的节流件组合、或部分关闭的阀门引起。这种影响可以通过保证水表上游安装足够长的直管段，或安装流动整直器，或这两种方法的组合来控制。然而如果可能，应尽可能避免这些类型的管道系统结构。

10.3.2.2.4.4 容积式水表

某些类型的水表，如容积式水表（即具有活动隔板测量室的水表），如旋转活塞式水表和章动圆盘式水表，被认为对上游安装条件不敏感，因此无需特殊要求。

10.3.2.2.4.5 利用电磁感应原理的水表

利用电磁感应原理的水表基于其测量原理，可能会受到试验用水电导率的影响，这类水表试验用水的电导率应控制在制造商规定的范围内。

10.3.2.2.4.6 其他测量原则

其他类型的水表进行测量示值误差试验可能需要流动调整，在这种情形下应遵循制造商建议的安装要求（见10.12）。

这些安装要求应列入水表的型式批准证书。

同轴水表被证明不受集合管构造的影响（见10.3.2.2.4.4），则在试验和使用时可采用任何合适的集合管。

10.3.2.2.5试验开始和结束时的误差

10.3.2.2.5.1 总则

试验期间应采取适当的预防措施以减少试验装置部件工作带来的不确定度。

10.3.2.2.5.2和10.3.2.2.5.3叙述了适用于采用“收集”法所遇到的两种情况下需要采取的详细的预防措施。

10.3.2.2.5.2 水表在静止状态读数的试验

此方法通常称为启停法。

打开水表下游的阀门使水流动，然后关闭该阀门使水停止流动。在数字不动时读表。

测定从打开阀门的动作开始到关闭阀门的动作为止之间的时间。当水开始流动并以规定的恒定流量流动期间，水表的示值误差是跟随流量变化的函数（即误差曲线）。

当水流停止时，水表运动部件的惯性和水表内水的旋转运动相结合，可能会导致某些类型水表和某些试验流量产生明显误差。

对于这种情况，目前还不能确定一个简单的经验法则，规定一些条件，使该误差减小到可忽略不计。

如有疑问，建议：

a）增加试验体积，延长试验持续时间；

b）将试验结果与采用其他一种或多种方法获得的结果相比较，尤其是10.3.2.2.5.3所述的方法，该方法能消除上述不确定度的起因。

某些类型的电子水表具有供试验用的脉冲输出，这种水表响应流量变化的形式可能是在阀门关闭后输出有效脉冲。在这种情况下，应配备附加脉冲计数装置。

采用脉冲输出试验水表时，应检查脉冲计数显示的体积与指示装置显示的体积一致性。

10.3.2.2.5.3 水表在稳定的流动状态下和换流时读数的试验

此方法通常称为换向法。

测量在流动状态稳定后进行。

测量开始时，换向器将水流引向一个经过校准的容器，测量结束时将水流引开。

在运动状态下读表。

水表的读数应与换向器的运动同步。

容器内收集的体积就是流经水表的实际体积。

如果换向器朝每个方向运动的时间相差不超过5％，并且小于试验总时间的1/50，则认为引入体积的不确定度可忽略不计。

当依赖于人工操作实现水表读数与换向器运动同步有困难时，可借助于水表所包含的用于快速试验和检定的辅助元件，将其流量信号转化成脉冲信号，用脉冲计数器进行计数。此时，如果在理论上仍然不能保证同步，可以用计时器分别记录代表水表读数的脉冲计数时间和参考装置的试验时间，并将参考装置试验测得的实际体积按二个时间差异修正到与水表读数时间一致的体积，再进行示值误差计算。

10.3.2.2.6 经校准的参考装置

10.3.2.2.6.1实际体积值测量的扩展不确定度

试验时流过水表的实际体积的扩展不确定度，应不超过最大允许误差的五分之一。

注：实际体积的测量不确定度不包含来自水表的贡献。应按照JJF 1059.1评定测量不确定度，包含因子k=2。

10.3.2.2.6.2 经校准参考装置的最小测量体积

允许的最小测量体积取决于根据试验开始和结束的影响（即试验时间引起的误差）所确定的要求，以及指示装置的设计（即检定标度分格值）和快速试验辅助元件的信号分辨力。

10.3.2.2.7示值误差测量的主要影响因素

10.3.2.2.7.1 总则

试验装置的压力、流量和温度变化，以及准确测量这些物理量的不确定度是水表示值误差测量的主要影响因素。

10.3.2.2.7.2 压力

以选定流量进行试验时，压力应始终维持在恒定值。

在试验Q3≤16m3/h的水表时，当试验流量不大于0.10Q3，如果试验装置由恒水头水槽通过管道供水，则在水表的入口处（或成组试验的第1个水表入口处）应实现压力恒定，这能保证流动不受扰动。

也可以使用其他压力波动不超过恒水头水槽的供水方法（如稳压罐）。

对于其他各种试验，水表上游的压力变化应不大于10%。压力测量的最大不确定度应不超过测量值的5%。

应按照JJF 1059.1评定测量不确定度，包含因子k=2

水表入口处的压力应不超过水表的最大允许工作压力。

10.3.2.2.7.3 流量

试验期间流量应始终维持在选定的值不变。

每次试验期间流量的相对变化（不包括启动和停止）应不超过：

——Q1至Q2（不包括Q2）：±2.5%；

——Q2（包括Q2）至Q4：±5.0%。

流量值是试验期间流过的实际体积除以时间。

如果压力的相对变化（流向大气时）或压力损失的相对变化（封闭管道中）不超过下列值，则这种流量变化条件是可以接受的：

——Q1至Q2（不包括Q2）：±5%；

——Q2（包括Q2）至Q4：±10%。

10.3.2.2.7.4 温度

试验期间水温的变化应不大于5℃。

温度测量的最大不确定度应不超过1℃。

10.3.2.2.7.5 水表的安装方位

水表应按制造商规定的方位安装在试验装置上。

a）如果水表上标有“H”标记，试验时连接管道应安装成流动轴线处于水平方向（显示装置位于顶部）。

b）如果水表上标有“V”，试验时连接管道应安装成流动轴线处于竖直方向：

1）至少样机中的一个水表应安装成流动轴线处于竖直方向，流动方向为自下而上；

2）至少样机中的一个水表应安装成流动轴线处于竖直方向，流动方向为自上而下；

3）制造商对流动方向有特别规定的，应从其规定。

c）如果水表上没有标明“H”或“V” 标记：

1）至少样机中的一个水表应安装成流动轴线处于垂直方向，流动方向为自下而上；

2）至少样机中的一个水表应安装成流动轴线处于垂直方向，流动方向为自上而下；

3）至少样机中的一个水表应安装成流动轴线处于垂直和水平方向之间的一个中间角度（由型式评价机构慎重评估后确定）；

4）其余样机中的水表应安装成流动轴线处于水平方向。

d）对于显示装置与表体合为一体的水表，至少一个水平安装的水表显示装置应位于侧面，其余水表的显示装置应位于顶部。

e）所有的水表，无论处于水平方向、竖直方向还是一个中间角度，其流动轴线位置的允差均为±5°。

如果受试水表的数量少于4台，可以从基准总数中追加提取所需数量的水表，或者让同一个水表在不同的位置上接受试验。

10.3.3 复式水表

10.3.3.1 总则

对于复式水表，10.3.2.2.5.3规定的试验方法，即水表在稳定的流动状态下读数，保证了转换装置在流量增加和流量减少情况下都正常工作。10.3.2.2.5.2规定的试验方法，即水表在静止状态下读数，由于对于复式水表该试验方法不能实现按减小流量的方式调节试验流量后再确定示值误差，故不应用于此试验。

10.3.3.2 确定转换流量的试验方法

a）从小于转换流量Qx2的一个流量开始，大致以5%转换流量Qx2定义值的步幅连续增大流量直至达到转换流量Qx2（见定义3.3.6）。转换正要发生前和转换刚发生后这一刻的指示流量的平均值就是转换流量Qx2值。

b）从大于转换流量Qx1的一个流量开始，大致以5%转换流量Qx1定义值的步幅连续减小流量直至达到转换流量Qx1（见定义3.3.6）。转换正要发生前和转换刚发生后这一刻的指示流量的平均值就是转换流量Qx1值。

c）完成试验记录。

10.3.4 试验程序

按下列程序进行试验：

a）至少应在下列流量下确定水表的固有示值误差，1）、2）、5）的流量应至少测量三次以计算重复性，其他每种流量下的误差至少测量两次：

1）Q1：Q1～1.1 Q1之间；

2）Q2：Q2～1.1 Q2之间；

3）0.35（Q2+ Q3）：0.33×（Q2+ Q3）～0.37×（Q2+ Q3）之间；

4）0.7（Q2+ Q3）：0.67×（Q2+ Q3）～0.74×（Q2+ Q3）之间；

5）Q3：0.9Q3～Q3之间；

6）Q4：0.95 Q4～之间。

对于复式水表：

7）0.9 Qx1：0.85 Qx1～0.95 Qx1之间；

8）1.1 Qx2：1.05 Qx2～1.15 Qx2之间。

b）水表不带附加装置（如果有）进行试验。

c）试验期间其他影响因子应保持在参考条件。

d）如果误差曲线的形状表明可能会超过最大允许误差，则还应在其他流量下测量示值误差。

e）按附录B计算每种流量下的示值误差。

f）完成试验记录。

按纵坐标为误差，横坐标为流量画出每个水表的特性误差曲线，以便评估水表在其流量范围内的通用性能。

当Q1、Q2或 Q3以外的某一点初始误差曲线接近最大允许误差时，如果能证明此误差是该型式水表的典型误差，型式评价机构可以在型式批准文件中确定一个附加流量点作为检定流量。

水表应在10.1.1规定的参考温度下进行试验。

10.3.5 合格判据

水表的示值误差、误差曲线和重复性应符合下列要求：

a）观测到的每一流量下的示值误差均应不超过6.2.2规定的最大允许误差。如果在一个或多个水表上观测到的误差仅在一种流量下大于最大允许误差，则当在该流量下仅得到两个结果，应在此流量下重复试验；如果该流量下的三个试验结果中有两个在最大允许误差范围内，且三个试验结果的算术平均值落在最大允许误差以内，应认为试验合格；

b）如果水表所有示值误差的符号相同，至少其中一个误差应不超过最大允许误差的一半。在任何情况下，该要求均公正地适用于供用水双方（见6.11.2和6.11.3）；

c）10.3.4 a）中 1）、2）和5）的标准偏差应不超过6.2.2规定的最大允许误差绝对值的三分之一，标准偏差可以用极差系数法计算。

10.3.6 墨盒式水表和带有可更换计量模块水表的更换误差试验

10.3.6.1 试验目的

确认批量生产的墨盒式水表或带有可更换计量模块水表对连接接口影响的敏感程度。

10.3.6.2 试验准备

从供型式评价的样机中选取两个墨盒式水表或可更换计量模块和五个连接接口。

试验前应逐一检查墨盒式水表与连接接口或可更换计量模块与连接接口之间的匹配性，同时还应检查墨盒式水表或可更换计量模块与连接接口之间所要求的标记的匹配性，禁止使用适配器。

10.3.6.3 试验程序

按下列程序进行试验：

a）两个墨盒式水表或可更换计量模块应与每种兼容接口型式的五个连接接口进行试验，得到每种兼容接口型式的10条误差曲线。试验流量应符合10.3.4的规定。

b）试验期间，其余所有影响因子均保持在参考条件。

c）按附录B计算每种流量下的示值误差。

d）完成试验记录。

10.3.6.4 合格判据

试验结果应符合下列规定：

a）任何情况下所有的误差曲线应都处于最大允许误差内；

b）如果使用标准连接接口，五次试验中的误差变化值应不超过0.5倍最大允许误差绝对值；如果使用与标准接口的连接尺寸完全相同，但本体形状和流动形态不同的五个完全相同的连接接口，五次试验中的误差变化值应不超过1.0倍最大允许误差绝对值。

10.4 反向流试验

10.4.1 试验目的

验证当发生反向流时水表能满足6.6的要求。

设计为计量反向流的水表应准确记录反向流体积。

允许反向流，但设计为不计量反向流的水表，应承受反向流。之后应在正向流下测量示值误差，以检查反向流不会导致计量性能降低。

设计为防止反向流的水表（如通过内置的单向阀），应在其出口端施加最大允许工作压力，之后在正向流下测量示值误差，以确认作用于水表的压力不会导致计量性能降低。

10.4.2 试验准备

按10.3.2规定的安装和操作要求进行。

10.4.3 试验程序

10.4.3.1 设计为测量反向流的水表

按下列程序进行试验：

a）在下列每一反向流的流量范围内至少测量一个水表的示值误差：

1）Q1～1.1 Q1之间；

2）Q2～1.1 Q2之间；

3）0.9Q3～Q3之间。

b）在各试验中，其余所有影响因子均应保持在参考条件下。

c）按附录B计算每种流量下的示值误差。

d）完成试验记录。

e）另外，下列试验应在施加反向流的情况下进行：

1）压力损失试验（10.9）；

2）流动扰动试验（10.12）；

3）耐久性试验（10.11）。

10.4.3.2 设计为不能测量反向流的水表

按下列程序进行试验：

a）使水表承受反向流0.9 Q3持续1min。

b）在下列正向流的流量范围内至少测量一个水表的示值误差：

1）Q1～1.1 Q1之间；

2）Q2～1.1 Q2之间；

3）0.9Q3～Q3之间。

c）在各试验中，其余所有影响因子均应保持在参考条件下。

d）按附录B计算每种流量下的示值误差。

e）完成试验记录。

10.4.3.3 防止反向流的水表

按下列程序进行试验：

a）使防止反向流的水表在反向流方向承受最大允许工作压力，持续1min。

b）检查没有明显的泄漏流过阀门。

c）在下列正向流的流量范围内至少测量一个水表的示值误差：

1）Q1～1.1 Q1之间；

2）Q2～1.1 Q2之间；

3）0.9Q3～Q3之间。

d）在各试验中，其余所有影响因子均应保持在参考条件下。

e）按附录B计算每种流量下的示值误差。

f）完成试验记录。

10.4.4 合格判据

在10.4.3.1、10.4.3.2和10.4.3.3规定的试验中，水表的示值误差均应不超过适用的最大允许误差。

10.5 水温试验

10.5.1 试验目的

测量水温对水表示值误差的影响。

10.5.2 试验准备

按10.3.2规定的安装和操作要求进行。

10.5.3 试验程序

按下列程序进行试验：

a）水表入口处的水温保持在10℃±5℃，在Q2流量下至少测量一个水表的示值误差。其余所有的影响因子均保持在参考条件下。

b）水表入口处的水温保持在水表的最高允许工作温度（MAT），允差为-5℃～0℃，在Q2流量下至少测量一个水表的示值误差。其余所有的影响因子均保持在参考条件下。

c）按附录B计算每种入口水温下的示值误差。

d）完成试验记录。

10.5.4 合格判据

水表的示值误差应不超过适用的最大允许误差。

10.6 水压变化试验

10.6.1 试验目的

测量内压对水表示值误差的影响。

10.6.2 试验准备

按10.3.2规定的安装和操作要求进行。

10.6.3 试验程序

按下列程序进行试验：

a）水表入口处的压力先保持在0.03MPa（0.3bar）（允差为+5%～0%），然后保持在最大允许工作压力（MAP）下（允差为0%～-10%），在Q2流量下至少测量一个水表的示值误差。

b）各试验中，其余所有的影响因子均应保持在参考条件下。

c）按附录B计算每种入口压力下的示值误差。

d）完成试验记录。

10.6.4 合格判据

水表的示值误差应不超过适用的最大允许误差。

10.7 过载水温试验

10.7.1 试验目的

验证水表暴露在6.9规定的过载水温之后性能不受影响。

本试验仅适用于温度等级为T50的水表。

10.7.2 试验准备

按10.3.2规定的安装和操作要求进行。

本试验至少在一个水表上进行。

10.7.3 试验程序

按下列程序进行试验：

a）将水表暴露在水温为MAT+10℃±2.5℃的参考流量下，当水表的温度达到稳定后持续1h。

b）恢复后，在参考温度下测量水表Q2流量的示值误差。

c）按附录B计算示值误差。

d）完成试验记录。

10.7.4 合格判据

试验结果应符合下列规定：

a）水表的体积积算功能应保持正常；

b）制造商标明的额外功能应保持正常；

c）水表的示值误差应不超过适用的最大允许误差。

10.8 零流量和缺水试验

10.8.1 试验目的

验证水表在流量为零或缺水条件下的示值不发生变化。

本试验仅适用于电子水表或装有电子式的流量或体积传感器的水表。

10.8.2 试验准备

水表的安装和工作条件应遵守10.3.2的规定。

10.8.3 试验程序

按下列程序进行试验：

a）将水表充满水，排出所有空气。

b）保证没有流量流过测量传感器。

c）观察水表的流动标志15min。

d）将水从水表中完全排出。

e）观察水表的流动标志15min。

f）试验期间，除流量外的所有影响因子均应保持在参考条件下。

g）完成试验记录。

10.8.4 合格判据

每个试验间隔期间，水表累积量的变化应不超过检定标度分格值。

10.9 水表辅助装置的试验

10.9.1 试验目的

验证水表符合6.11.5的要求。

要求进行以下两种试验：

a）对于可临时安装在水表上的辅助装置，如果是基于试验或数据传输目的，则水表的示值误差应在安装辅助装置的情况下测量，以保证示值误差不超过最大允许误差。

b）对永久性和临时性安装的辅助装置，应检查辅助装置上的体积示值，确保读数与主示值无差异。

10.9.2 试验准备

试验前应进行下列准备：

a）按10.3.2规定的安装和操作要求进行；

b）临时性的辅助装置应由制造商安装或按制造商的说明安装；

c）如果辅助装置输出的信号是脉冲串，每个脉冲代表固定体积，脉冲可用电子积算仪累计，两者连接后对电信号应无显著影响。

10.9.3 试验程序

按下列程序进行试验：

a）按10.3.4 确定安装辅助装置水表的示值误差。

b）比较临时或永久安装的辅助装置与主指示装置之间的读数，对于配备电子装置的机械式水表，按附录C进行机电转换误差试验。

c）完成试验记录。

10.9.4 合格判据

a）安装辅助装置的水表示值误差应不超过适用的最大允许误差；

b）对于临时或永久安装的辅助装置，辅助装置上的体积示值与主示值之间的差异应不大于一个显示分度值，机电转换误差应符合6.11.5.2的要求。

10.10 静磁场试验

10.10.1 试验目的

机械部件可能受静磁场影响（如在驱动至输出配备了磁耦或配备了磁驱动脉冲输出）的所有水表，以及配备电子装置的所有水表应进行静磁场试验，以证明其可以承受静磁场的影响。

对于配备电子装置的水表，该项试验也是影响量试验（见7.7.6）。

10.10.2 试验条件

受试水表在额定工作条件下运行，施加表18规定的试验条件。

表18 静磁场影响

| 影响因子 | 静磁场影响 |
| --- | --- |
| 磁铁类型 | 环形磁铁 |
| 外径 | 70 mm±2 mm |
| 内径 | 32 mm±2 mm |
| 厚度 | 15 mm |
| 材料 | 各向异性铁氧体 |
| 磁化方式 | 轴向（1北1南） |
| 剩磁 | 385mT～400 mT |
| 矫顽力 | 100kA/m～140 kA/m |
| 距表面1mm以内测得的磁场强度 | 90 kA/m～100 kA/m |
| 距表面20mm处测得的磁场强度 | 20 kA/m |

10.10.3 试验程序（简要）

试验参考以下简要程序进行：

a）用磁铁接触受试设备（EUT）的某个部位，在该部位静磁场的作用很可能导致示值误差超出最大允许误差，或可能影响EUT正常工作。该部位的位置根据对EUT类型和结构的了解和以往的经验，通过反复试验加以确定，也可以将磁铁放在不同位置进行探查。

b）试验部位确定后，将磁铁固定在该部位，然后在Q3流量下测量EUT的示值误差，并检查EUT可能受静磁场影响的功能，对于配备电子装置的机械式水表，应按附录C的规定进行机电转换误差试验。

c）除非另有规定，测量示值误差试验时应遵循7.4规定的安装和工作条件并使用参考条件。未标明“H”或“V”的水表，仅在水平轴向上进行试验。有两个参考温度的水表仅在下限参考温度下进行试验。

d）测量并记录每个试验位置上磁铁相对于EUT的位置及其方位，必要时可以用图示标注。

e）完成试验记录。

10.10.4 合格判据

施加试验条件期间：

a）EUT的所有功能应符合设计要求；

b）试验条件下，EUT的示值误差应不超过流量高区的最大允许误差（见6.2.2）。

10.11 耐久性试验

10.11.1 总则

在耐久性试验中，应满足水表的额定工作条件。如果组成复式水表的独立水表之前已通过型式批准，只需进行复式水表的断续流量试验（附加试验）（见表19）。耐久性试验要求在正向流和适用时的反向流（见10.3.3.1）下进行。

受试水表的安装方位应按照制造商声明的方位设定。

应提交相同的水表用于断续流量试验和连续流量试验。

10.11.2 断续流量试验

10.11.2.1 试验目的

验证水表在周期性流动条件下的耐用性。

本试验仅适用于Q3≤16m3/h的水表和复式水表。

本试验使水表承受规定次数的短时启动、停止流量循环。在整个耐久性试验期间，每个循环的恒定试验流量阶段都保持在规定的流量。

10.11.2.2 试验准备

10.11.2.2.1 装置描述

试验装置包括：

a）一个供水系统（不加压容器、加压容器、水泵等）；

b）管道系统。

10.11.2.2.2 管道系统

水表可串联、并联或以这两种方式混合联接。

除水表外，管道系统还包含：

a）一台流量调节装置（如有必要，每条串联水表线上一台）；

b）一台或数台隔断阀；

c）一个测量水表上游水温的装置；

d）检查流量、循环持续时间和循环次数的装置；

e）每条串联水表线上一台流动中断装置；

f）测量入口和出口压力的装置。

各种装置应不引起空化现象或造成其他各种形式的水表额外磨损。

10.11.2.2.3 注意事项

应排除水表和连接管道内的空气。

在重复执行开启和关闭操作时，流量应逐渐变化，以防止出现水锤。

10.11.2.2.4 流量循环

一个完整的循环由以下四个阶段组成：

a）从零流量到试验流量阶段；

b）恒定试验流量阶段；

c）从试验流量到零流量阶段；

d）零流量阶段。

10.11.2.3 试验程序

10.11.2.3.1 总则

按下列程序进行试验：

a）断续耐久性试验开始之前，按10.3的规定在与10.3.4相同的流量下测量水表的示值误差；

b）逐个或成批地将水表安装在试验装置上，水表的方位与确定固有示值误差试验相同（见10.3.2.2.7.5）；

c）试验期间，水表应保持在额定工作条件下，水表下游的压力应足够高，以防止水表内出现空化；

d）将流量调节到规定的允差范围内；

e）在表19规定的条件下运行水表；

f）断续耐久性试验之后，按10.3的规定在与10.3.4相同的流量下测量水表的示值误差；

g）按附录B计算每种流量下的示值误差；

h）在每种流量下，将步骤g）取得的示值误差减去步骤a）取得的固有示值误差，得出示值误差的变化量；

i）完成试验记录。

在试验期间，当水表出现功能性故障时应停止试验。

为方便实验室，试验可分割成若干个时间段进行，每个时间段的持续时间至少为6h。

10.11.2.3.2 流量允差

除开启、关闭和中断期间外，流量值的相对变化应不超过±10%。可以用受试水表检查流量。

10.11.2.3.3 试验计时允差

流量循环每一阶段规定持续时间的允差应不超过±10%。

试验总持续时间的允差应不超过±5%。

10.11.2.3.4 循环次数允差

循环次数应不少于规定次数，但应不超出规定次数的1%。

10.11.2.3.5 排放体积允差

整个试验期间排放的实际体积应等于规定标称试验流量与试验总的理论持续时间（运行时间加上过渡时间和中断时间）的乘积的二分之一，允差为±5%。

通过频繁校正瞬时流量和运行时间即可达到这个精度。

10.11.2.3.6 试验读数

试验期间，至少应每24h记录一次试验装置的下列读数，如果试验分段进行，则每一分段还应记录一次读数：

a）受试水表（如果是串联安装，则为第一个）上游水压；

b）受试水表下游水压；

c）受试水表上游水温；

d）流经受试水表的流量；

e）断续流量试验中每一循环四个阶段的持续时间；

f）循环次数；

g）受试水表的指示体积。

表19 耐久性试验

| 温度等级 | 常用流量 Q3 m3/h | 试验流量 | 试验 水温 ℃ | 试验类型 | 中断 次数 | 停止时间 | 试验流量下的试验时间 | 启动与停止持续时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T30和T50 | ≤16 | Q3 | 20±5 | 断续 | 100000 | 15s | 15s | 0.15［Q3］as，最小值1s |
|  |  | Q4 | 20±5 | 连续 | — | — | 100h | — |
|  | ＞16 | Q3 | 20±5 | 连续 | — | — | 800h | — |
|  |  | Q4 | 20±5 | 连续 | — | — | 200h | — |
| 复式水表（附加试验）b | ＞16 | Q≥2Qx2 | 20±5 | 断续 | 50000 | 15s | 15s | 3s至6s |
| 复式水表（如果小表未经型式批准） | ＞16 | 0.9Qx1 | 20±5 | 连续 | — | — | 200h | — |
| a ［Q3］等于以m3/h表示的 Q3的值。 b 如果组成复式水表的表之前已通过型式批准，复式水表仅需进行断续流量试验（附加试验）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.11.2.4 断续耐久性试验后的合格判据

水表应同时满足下列要求方可判定为合格：

a）在耐久性期间和之后，受试水表的各项功能均应正常；

b）示值误差应符合6.13.1规定的最大允许误差要求；

c）示值误差曲线的变化量应符合6.13.1规定的允许变化量要求。

基于上述判定要求，示值误差应采用平均值。

10.11.3 连续流量试验

10.11.3.1 试验目的

验证水表在连续的常用和过载流量条件下的耐用性。

本试验是让水表在规定时间内持续承受恒定的Q3或Q4流量。另外，如果组成复式水表的小表未经型式批准，复式水表应承受表19规定的连续流量试验。

10.11.3.2 试验准备

10.11.3.2.1 装置描述

试验装置包括：

a）一个供水系统（不加压容器、加压容器、水泵等）；

b）管道系统。

10.11.3.2.2 管道系统

水表可串联或并联或组合串并联进行试验。

除了受试水表外，管道系统还应包含：

a）一台流量调节装置（如有必要，每条串联水表线上一台）；；

b） 一台或数台隔断阀；

c）一个测量水表上游水温的装置；

d） 检查试验流量和试验持续时间的装置；

e） 测量入口和出口压力的装置。

各种装置应不引起空化现象或造成其他各种形式的水表额外磨损。

10.11.3.2.3 注意事项

应排除水表和连接管道内的空气。

在重复执行开启和关闭操作时，流量应逐渐变化，以防止出现水锤。

10.11.3.3 试验程序

按下列程序进行试验：

a）连续耐久性试验开始之前，按10.3的规定在与10.3.4相同的流量下测量水表的示值误差；

b） 逐个或成批地将水表安装在试验装置上，水表的方位与确定固有示值误差试验相同（见10.3.2.2.7.5）；

c）在表19规定的条件下运行水表；

d）试验期间，水表应保持在额定工作条件下，水表下游的压力应足够高，以防止水表内出现空化；

e）连续耐久性试验之后，按10.3的规定在与10.3.4相同的流量下测量水表的示值误差；

f）按附录B计算每种流量下的示值误差；

g）在每种流量下，将步骤f）取得的示值误差减去步骤a）取得的示值误差，得出示值误差的变化量；

h）完成试验记录。

在试验期间，当水表出现功能性故障时应停止试验。

为方便实验室，试验可分割成若干个时间段进行，每个时间段的持续时间至少为6h。

10.11.3.3.2 流量允差

除开启、关闭和中断期间外，流量值的相对变化应不超过±10%。可以用受试水表检查流量。

10.11.3.3.3 试验计时允差

规定的试验持续时间是最小值。

10.11.3.3.4 排放体积允差

整个试验期间排放的实际体积应不小于规定试验流量与规定试验持续时间的乘积。

通过频繁校正瞬时流量和运行时间即可达到这个精度。可以用受试水表检查流量。

10.11.3.3.5 试验读数

试验期间，至少应每24h记录一次试验装置的下列读数，如果试验分段进行，则每一分段还应记录一次读数：

a）受试水表（如果是串联安装，则为第一个）上游水压；

b）受试水表下游水压；

c）受试水表上游水温；

d）流经受试水表的流量；

e）受试水表的指示体积。

10.11.3.4 连续耐久性试验后的合格判据

水表应同时满足下列要求方可判定为合格：

a）在耐久性期间和之后，受试水表的各项功能均应正常；

b）示值误差应符合6.13.1规定的最大允许误差要求；

c）示值误差曲线的变化量应符合6.13.1规定的允许变化量要求。

基于上述判定要求，示值误差应采用平均值。

10.12 流动扰动试验

10.12.1 试验目的

验证水表符合7.4.5关于正向流的要求，以及适用时关于反向流的要求（见10.3.3.1）。

注1：测量水表上、下游出现规定的常见扰动流对水表示值误差的影响。

注2：试验采用第1类和第2类扰动器，分别产生向左（左旋）和向右（右旋）旋转流速场（漩涡）。这类流动扰动在直接以直角连接的两个90°弯管的下游很常见。第3类扰动器可产生不对称速度剖面，通常出现在突入的管道接头或未全开的闸阀下游。

10.12.2 试验准备

除了满足10.3.2规定的安装和操作要求外，还应满足10.12.3规定的条件。

10.12.3 试验程序

按下列程序进行试验：

a）采用附录I规定的1、2和3类流动扰动器，以0.9Q3～Q3之间的流量确定水表在图1规定的每种安装条件下的示值误差。

b）试验期间，其余所有影响因子均应保持在参考条件下。

c）完成试验记录。

附加程序要求：

1）对于制造商规定上游安装长度至少为15×DN的直管段，下游安装长度至少为5×DN的直管段的水表，不允许使用外部流动整直器。

2）制造商规定水表下游的直管段长度最小5×DN时，应只进行附录E中第1、3和5项试验。

3）如果采用外部流动整直器，制造商应规定整直器的类型、技术特性和相对于水表的安装位置。

试验1：无整直器

试验1A：有整直器

试验2：无整直器

试验2A：有整直器

试验3：无整直器

试验3A：有整直器

试验4：无整直器

试验4A： 有整直器

试验5：无整直器

试验5A：有整直器

试验6：无整直器

试验6A：有整直器

图中：

流动扰动设计

1第1类扰动器——左旋漩涡发生器       4 整直器

2 水表                               5 第2类扰动器——右旋漩涡发生器

3 直管段                             6 第3类扰动器——速度剖面流动扰动器

注：整直器可以是独立部件，也可以是组件，即由一个整直器和一段整直器与水表之间的直管段组成。

图1 流动扰动试验的安装要求

4）根据这些试验的具体情况，不应将水表中具有流动整直功能的装置看成是整直器。

5） 某些类型的水表已被证明不受水表上、下游流动扰动的影响，型式评价机构可免除对这类水表进行本试验。

6）水表上、下游直管段长度取决于水表的流动剖面敏感度等级，应分别按表11和表12的要求确定。

10.12.4 合格判据

在任一流动扰动试验中，水表的示值误差应不超过适用的最大允许误差。

10.13 静压力试验（7.5）

10.13.1 试验目的

验证水表能在规定的时间下承受规定的试验水压而无渗漏或损坏。

10.13.2 试验准备

a）将单个或一批水表安装在试验设备上；

b）排出试验设备的管道和水表内的空气；

c）确保试验设备无渗漏；

d）确保供给压力无压力波动。

10.13.3 试验程序

10.13.3.1 管道式水表

a）增大水压到1.6倍水表最大允许工作压力（MAP），并保持15 min。

b）检查水表是否出现机械损坏、外部渗漏和指示装置进水。

c）增大水压到2倍水表最大允许工作压力（MAP）并保持1 min。

d）检查水表是否出现机械损坏、外部泄漏和指示装置进水。

e）完成试验记录。

附加程序要求：

1）应缓慢增压或减压，避免压力冲击；

2）试验只在参考温度下进行；

3）试验时流量应为零。

10.13.3.2 同轴水表

同轴水表的静压力试验应遵循10.13.3.1规定的试验程序。此外，应对同轴水表集合管接口处的密封件（见图F.1）进行试验，以保证水表的入口和出口通道之间不发生难以察觉的内部泄漏。

进行压力试验时，水表和集合管应一起接受试验。同轴水表的试验安装要求可能会根据水表的结构而改变，附录F的图F.2和图F.3给出了一种试验方法的实例。

10.13.4 合格判据

按10.13.3.1和10.13.3.2的规定，在任一压力下的试验中水表均应不发生渗漏、指示装置进水或机械损坏等情况。

10.14 压力损失试验

10.14.1 试验目的

确定在Q1～Q3范围内的任何一个流量下通过水表的最大压力损失，以验证最大压力损失不超过水表相应压力损失等级允许的最大值（见表13）。压力损失定义为流体流经受试水表时压力产生的损失，受试水表由表、同轴水表附加集合管和连接件组成，但不包括组成试验段的管道。该试验要求在正向流和适用的反向流下进行（见10.3.3.1）。

10.14.2压力损失试验设备

压力损失试验所需的设备由包含受试水表的测量段和产生流过水表的规定恒定流量的装置组成。通常压力损失试验使用的恒定流量装置与10.3.2所述测量示值误差用的装置相同。

测量段由上、下游管段及其连接端、取压口和受试水表组成。

测量段的入口和出口管道上应安装相同设计和尺寸的取压口。取压口应在适当的位置与管壁成直角钻孔，孔径应不大于4mm或小于2mm，如果管道直径小于等于25mm，孔径应尽可能接近2mm。在穿破管道前不低于2倍孔径的深度内孔径应保持不变。穿透管壁的孔在管道入口和出口端边缘应无毛刺，边缘应锐利，既无弧度也无倒角。

大多数试验可以采用单个的取压口。为使数据更可靠，可以在每个测量平面的管道圆周面设置四个或以上的取压口，这些取压口可以通过三通连接口相互连接，以得到管道横截面上真正的平均静压力。

注：附录H图H.3给出了一个三通布置的设计范例。

附录H中给出了取压口的设计指南。

水表应按制造商的说明安装，连接水表的上下游连接管道应有与所连水表相同的公称内径。连接管道与水表之间的内径差异可能造成错误测量。

上下游管道应是圆形且光滑，以使管道的压力损失减到最小。图2给出安装取压孔的最小尺寸。上游取压孔的位置应位于管道入口下游至少10D的位置，D为管道内径，以避免由管道入口连接端引入的误差，同时取压孔还应位于水表上游至少5D的位置，以避免由水表入口端引入的误差。下游取压孔的位置应位于水表下游至少10D的位置，以使压力经表内任何束缚之后得以恢复，同时取压孔还应位于试验段末尾上游至少5D的位置，以避免下游部件的任何影响。

这些规范所给出的最小长度及更长的长度是可以接受的。用一根无泄漏的管子将同一平面上的每一组取压口接到例如压力计或差压变送器等差压测量装置的一侧上。应设法清除测量装置和连接管内的空气。最大压力损失测量的最大扩展不确定度应为水表压力损失等级相应的最大压力损失的5%，包含因子为k=2。

10.14.3 试验程序

10.14.3.1确定安装水表后的压力损失

水表可安装于试验装置的测量段上，见图3。建立稳定流量，排除测量段里的空气。在最大流量为Q3时应保证下游取压口有足够的背压，建议受试水表下游静压力最小值为100kPa（1bar），以避免出现空化或空气析离。应排空取压口和变送器连接管中的所有空气。流体应能在规定的温度下达到稳定。在监测压力差时，流量应能在Q1至Q3之间变化。当流量达到了最大压力损失时，记为Qt，同时记录测得的压力损失和流体温度。一般情况下Qt等于Q3，对于复式表，最大压力损失则通常发生在略小于Qx2之处。

10.14.3.2 确定测量段引起的压力损失

由于部分压力损失是由取压口之间试验段内的摩擦造成的，这部分压力损失应被确定并从安装水表后的压力损失中减去。如果管径、粗糙度和取压孔之间的长度已知，压力损失可以由标准的压力损失公式计算而得。然而，直接测量通过管道的压力损失更有效，试验段可按图4所示重新布置。

在不连接水表的情况下将上下游管道连接在一起（仔细连接，以避免连接处突入管道内部或两个端面错位），然后在规定的流量下测量测量段管道的压力损失。

注：当不安装水表时会使得测量段变短。若伸缩段与试验装置不匹配，可安装与水表有相同长度的临时管道或安装水表至测量段的下游以填补空缺，见图4。

在之前确定的流量Qt下测量管道的压力损失。

10.14.4 水表实际压力损失的计算

按式（1）计算水表在流量Qt下的压力损失Δpt。

Δpt=∆p2-∆p1                             （1）

式中：

Δpt——水表在流量Qt下的压力损失，MPa；

Δp1——测量段安装水表时在流量Qt下的压力损失，MPa；

Δp2——测量段不安装水表时在流量Qt下的压力损失，MPa。

无论是通过试验来确定压力损失还是通过理论确定压力损失，当实际测量的流量不等于所确定的试验流量时，可参照式（2）的平方律公式将测得的压力损失修正到预期流量下的值。

Δpt=(Qt/ Qm)2 ×Δpm                          （2）

式中：

Qm——实际测量的流量，m3/h；

Δpm——在实际测量的流量Qm下测得的水表的压力损失，MPa。

如果测量复式表的压力损失，此公式仅当转换装置工作在预期的流量Qt与实际测量的流量相当时适用。注意，在计算Δpt前管道的压力损失和管道安装水表时的压力损失应修正到相同的流量值下。

注：Qm与Qt应尽可能接近。对于绝大多数水表，Qt＝Q3。

完成相关试验记录，注明水温和Δpt、Qt值。

10.14.5 合格判据

在Q1～Q3（包括Q3）范围内的任一流量下，水表的压力损失应不超过相应压力损失等级的最大允许值。

图中：1－压力表；2－水表（若是同轴水表，还有集合管）；P1，P2－取压口的平面；

a－流向；b－测量段，L1≥10D，L2≥5D，L3≥10D，L4 ≥5D，其中D是管道系统的内径

图2 压损试验：测量段平面布置图

图中：1－差压计；2－下游侧的水表（或临时管段）；3－水表；P1、P2－取压口平面；Δp2=上、下游管段加水表的压力损失；a－流动方向；b－测量段

图3 管道与水表的压力损失测量

图中：1－差压计；2－下游侧的水表（或临时管段）；a－流动方向；b－测量段；Δp1－上、下游管段的压力损失

图4 管道的压力损失测量

10.15 与影响因子和扰动有关的的性能试验

10.15.1 总则

10.15.1.1 说明

本条规定了在特定环境和特定条件下的性能试验，旨在验证水表的性能和功与预期一致。适用时，每个试验指定在参考条件下确定固有误差。

这些性能试验是针对电子水表或配备电子装置水表的附加试验，适用于整体式水表、水表的可分离部件和辅助装置（有要求时）。这些试验应根据10.15.1.2和10.15.1.3规定的水表环境类别或电磁环境等级以及10.15.1.7规定的水表结构或设计的型式来确定。

在评估一个影响量的影响时，其余所有影响量均应保持在参考条件下（见10.1.1）。

本条规定的型式评价试验可以与其他试验同时进行，所用的样机应是相同型号的水表或其可分离部件。

10.15.1.2 环境类别

每个性能试验都指定了的典型试验条件，各类水表所需暴露的相应的机械和气候环境条件见7.1.2。

然而，型式批准的申请方可以基于水表的预定用途在申请文件中向型式批准的负责机构指定特定的环境条件。在这种情况下，型式评价实验室应按相应环境条件中最严酷的等级进行性能试验。如果型式批准通过，数据表中应指明相应的使用限制。制造商应告知潜在用户所批准水表的使用条件。

10.15.1.3 电磁环境

配备电子装置的水表所需暴露的相应的电磁环境见7.7.3。

10.15.1.4 参考条件

参考条件见10.1.1。

参考条件是型式评价试验应遵守的准则。

10.15.1.5 测量水表示值误差的试验体积

某些影响量对水表示值误差的影响是恒定的，与测量体积不成比例关系。

在有些试验中，影响量施加在水表上的结果与测量体积有关。在这种情况下，为了使不同实验室取得的试验结果有可比性，测量水表示值误差的试验体积应相当于在过载流量Q4下排放1min的体积。

但有些试验需要的时间可能不止1min，在这种情况下，在考虑测量不确定度的基础上，应尽可能缩短试验时间。

10.15.1.6 水温影响

干热、低温和湿热试验被认为是测量环境空气的温度和湿度对水表性能的影响。然而，测量传感器充满水也可能影响电子部件散热。

有下列两种试验选项：

a）水表以参考流量通水，电子部件和测量传感器处于参考条件下测量水表的示值误差。

b）采用模拟测量传感器的方式对电子部件进行试验，模拟试验应模仿由于水的存在对那些通常接触流量传感器的电子装置所产生的影响。试验应在参考条件下进行。

优先采用选项a）。

10.15.1.7 环境试验的要求

下列要求与环境试验有关，所采用的相关标准已在有关条款中列出。

a）受试设备（EUT）的预处理；

b）任何与相关标准的程序偏离；

c）初始测量；

d）条件影响下的受试设备状况；

e）严酷度等级、影响因子的值和暴露持续时间；

f）条件影响下测量和/或加载；

g）EUT的恢复；

h）最终测量；

i）EUT通过试验的合格判据。

当某一特定试验没有相关标准时，在有关条款中规定必要的试验要求。

10.15.1.8 受试设备（EUT）

10.15.1.8.1 总则

为便于试验，按10.15.1.7.2～10.15.1.7.5规定的技术要求和下列要求，将EUT分成A～E类中的一类：

A类：无需进行（本条所述的）性能试验；

B类：EUT为整体式水表或分体式水表，试验应在体积或流量传感器通水，且水表按设计要求工作下进行；

C类：EUT为测量传感器（包括流量和体积传感器）：试验应在体积或流量传感器通水，且水表按设计要求工作下进行；

D类：EUT为电子计算器（包括指示装置）或辅助装置：试验应在体积或流量传感器通水，且水表按设计要求工作下进行；

E类：EUT为电子计算器（包括指示装置）或辅助装置：试验可以在采用模拟测量信号，体积或流量传感器不通水下进行。

对于技术要求未包含在10.15.1.7.2～10.15.1.7.5中的水表，型式评价机构可从A～E类中选择适当的一类进行型式评价试验。

10.15.1.8.2 容积式水表和涡轮式水表

容积式水表和涡轮式水表可按下列原则进行分类：

a）不装电子装置的水表：A类；

b）测量传感器和包含指示装置的电子计算器装在同一壳体内：B类；

c）测量传感器与电子计算器分离，但不装电子装置：A类；

d）测量传感器与电子计算器分离，并装有电子装置：C类；

e）包含指示装置的电子计算器与测量传感器分离，且不能模拟测量信号：D类；

f）包含指示装置的电子计算器与测量传感器分离，且能够模拟测量信号：E类。

10.15.1.8.3 电磁水表

电磁水表可按下列原则进行分类：

a）测量传感器和电子计算器包括指示装置装在同一壳体内：B类；

b）流量传感器仅由管道、线圈和两个测量电极组成，无其他任何附加的电子装置：A类；

c）包含流量传感器的测量传感器装与电子计算器分离，但装在一个壳体内：	C类；

d）包含指示装置的电子计算器与测量传感器分离，且不能模拟测量信号：D类。

10.15.1.8.4 超声水表、科里奥利水表、射流水表等

这些水表可按下列原则进行分类：

a）测量传感器和包含指示装置的电子计算器装在同一壳体内：B类；

b）测量传感器与电子计算器分离并装有电子装置：C类；

c）包含指示装置的电子计算器与测量传感器分离，且不能模拟测量信号：D类。

10.15.1.8.5 辅助装置

辅助装置可按下列原则进行分类：

a）辅助装置是水表、测量传感器或电子计算器的组成部分：A～E类；

b）辅助装置与水表分离，但不装电子装置：A类；

c）辅助装置与水表分离，不能模拟输入信号：D类；

d）辅助装置与水表分离，能够模拟输入信号：E类。

10.15.2 干热（无冷凝）试验

10.15.2.1 试验目的

验证水表在施加7.7.6规定的环境高温影响期间仍能满足6.2.2的规定，设计的功能均不失效。

10.15.2.2 试验准备

试验配置应符合GB/T 2423.2的规定。

GB/T 2424.1和GB/T 2421给出了试验配置的指南。

简明的试验参数见表20。

表20 影响因子 干热（无冷凝）

| 环境类别 | B；M；O |
| --- | --- |
| 严酷度等级（见OIML D 11） | 3 |
| 空气温度 | 55℃±2 ℃ |
| 持续时间 | 2h |
| 试验循环数 | 1 |

10.15.2.3 试验程序（简要）

按下列程序进行试验：

a）EUT不进行预调。

b）在下列试验条件下以（实际或模拟）参考流量测量EUT的示值误差（当EUT为电子式水表或电子计算器时）：

1）EUT条件影响前，在20℃±5℃的参考空气温度下；

2）EUT在55℃±2℃的空气温度下稳定2h，然后在此空气温度下；

3）EUT恢复后，在20℃±5℃的参考空气温度下。

注：b）的规定也适用于其他影响因子和扰动试验。

c）按附录B计算每种试验条件下的示值误差。

d）施加试验条件期间，检查EUT功能的正常性，对于配备电子装置的机械式水表，应按附录C的规定进行机电转换误差试验。

e）完成试验记录。

附加程序要求：

1）如果测量传感器包含在EUT内，且流量或体积传感器内必须有水，则水温应保持在参考温度；

2）除非另有规定，水表的安装和工作条件应遵守10.3.2的规定，并采用参考条件。未标有“V”的试验水表应按流动轴线水平方位安装。有两个参考温度的水表仅在较低参考温度下进行试验。

10.15.2.4 合格判据

施加试验条件期间：

a）EUT的所有功能均应符合设计要求；

b）在试验条件下，EUT的示值误差应不超过流量高区的最大允许误差（见6.2.2）。

10.15.3低温试验

10.15.3.1 试验目的

验证水表在施加7.7.6规定的环境低温影响期间仍能满足6.2.2的规定，设计的功能均不失效。

10.15.3.2 试验准备

试验配置应符合GB/T 2423.1的规定。

GB/T 2424.1和GB/T 2421给出了试验配置的指南。

简明的试验参数见表21。

表21 影响因子：低温

| 环境类别 | B | O；M |
| --- | --- | --- |
| 严酷度等级（见OIML D 11） | 1 | 3 |
| 空气温度 | + 5℃±3℃ | - 25℃±3℃ |
| 持续时间 | 2h |  |
| 试验循环数 | 1 |  |

10.15.3.3试验程序（简要）

按下列程序进行试验：

a）EUT不进行预调。

b）在下列试验条件下以（实际或模拟）参考流量测量EUT的示值误差：

1）EUT条件影响前，在20℃±5℃的参考空气温度下；

2）EUT在-25℃±3℃（环境类别为O和M）或+5℃±3℃（环境类别为B）的空气温度下稳定2h，然后再在此环境温度下；

3）EUT恢复后，在20℃±5℃的参考空气温度下。

c）按附录B计算每种试验条件下的示值误差。

d）施加试验条件期间，检查EUT功能的正常性，对于配备电子装置的机械式水表，应按附录C的规定进行机电转换误差试验。

e）完成试验记录。

附加程序要求：

1）如果测量传感器包含在EUT内，且流量或体积传感器内必须有水，则水温应保持在参考温度；

2）除非另有规定，水表的安装和工作条件应遵守10.3.2的规定，并采用参考条件。未标有“V”的试验水表应按流动轴线水平方位安装。有两个参考温度的水表仅在较低参考温度下进行试验。

10.15.3.4 合格判据

施加试验条件期间：

a）EUT的所有功能均应符合设计要求；

b）在试验条件下，EUT的示值误差应不超过流量高区的最大允许误差（见6.2.2）。

10.15.4 湿热，循环（冷凝）试验

10.15.4.1 试验要求

验证水表在施加7.7.6规定的高湿度下的温度循环变化扰动期间仍能满足7.7.1.1的规定。

10.15.4.2 试验准备

试验配置应符合GB/T 2423.4的规定。

GB/T 2424.2给出了试验要求的指南。

简明的试验参数见表22。

表22 扰动：湿热，循环（冷凝）

| 环境类别 | B | O；M |
| --- | --- | --- |
| 严酷度等级（见OIML D11） | 1 | 2 |
| 空气温度上限 | 40℃±2℃ | 55℃±2℃ |
| 空气温度下限 | 25℃±3℃ | 25℃±3℃ |
| 相对湿度 a | > 95% |  |
| 相对湿度 a | 93% ± 3% |  |
| 持续时间 | 24h |  |
| 试验循环数 | 2 |  |
| a 见10.15.4.3 b）。 |  |  |

10.15.4.3 试验程序（简要）

遵循试验设备性能的要求，EUT条件影响和恢复的要求，以及EUT暴露在GB/T 2423.4和GB/T 2424.2规定的湿热循环条件下的要求。

试验程序包括步骤a）到g）。

a）预处理EUT。

b）将EUT暴露在下限温度25℃±3℃与上限温度55℃±3℃（环境类别为O和M）或40℃±2℃（环境类别为B）之间的温度循环变化中（两个24h循环）。在温度变化期间和下限温度阶段将相对湿度保持在95%以上，在上限温度阶段将相对湿度保持在93%±3%。温度上升时EUT上应出现冷凝。

24h循环包括：

1）温度上升超过3h；

2）从循环开始温度保持在上限值12h；

3）温度在3h至6h内下降到下限值，前1h30min期间温度下降的速率应使3h之后才达到下限温度值。

4）温度保持在下限值直到24h循环结束。

c）允许EUT恢复。

d）恢复后，检查EUT功能的正常性，对于配备电子装置的机械式水表，应按附录C的规定进行机电转换误差试验。

e）在参考流量条件下测量EUT的示值误差。

f）按附录B计算示值误差。

g）完成试验记录。

附加程序要求：

1）在步骤a）～c）期间应切断EUT的电源，如果为不可更换电源，应使EUT处于最不活跃状态。

2）暴露在循环之前的稳定阶段和循环之后的恢复阶段应使EUT所有部件的温度偏离各自的最终温度不超过3℃。

3）除非另有规定，水表的安装和工作条件应遵守10.3.2的规定，并采用参考条件。未标有“V”的试验水表应按流动轴线水平方位安装。有两个参考温度的水表仅在较低参考温度下进行试验。

10.15.4.4 合格判据

施加影响和恢复之后：

a）EUT的所有功能均应符合设计要求；

b）试验前的示值误差与试验后的示值误差之间的差值应不超过流量高区最大允许误差的一半，否则EUT的检查装置应按附录A的规定检测到显著差错并作出反应。

10.15.5 电源变化试验

10.15.5.1 总则

按图5所示的流程图来确定需要进行哪种试验。

图5 电源试验选择流程

10.15.5.2 直接交流（AC）供电或通过交直流转换（AC/DC）器供电的水表

10.15.5.2.1 试验目的

验证主电源公称电压Unom、公称频率fnom供电的电子装置施加7.7.6规定的单相交流（AC）主电源静态偏差影响期间仍能满足6.2.2的规定，设计的功能均不失效。

10.15.5.2.2试验准备

试验配置应符合GB/T 17626.11、GB/T 17626.2、GB/T 17626.1和GB/T 17214.2的规定。

简明的试验参数见表23。

表23影响因子：交流主电源的静态偏差

| 电磁环境等级 | E1；E2 |
| --- | --- |
| 主电源电压 | 上限值：（1+ 10 %）Unom 下限值：（1- 15 %）Unom |
| 主电源频率 | 上限值：（1+ 2 %）fnom 下限值：（1- 2 %）fnom |

10.15.5.2.3 试验程序（简要）

按下列程序进行试验：

a）在参考条件下， EUT先施加电源电压变化，再施加电源频率变化。

b）在施加单相主电源电压上限值（1+10%）Unom期间测量EUT的示值误差。

c）在施加主电源频率上限值（1+2%）fnom期间测量EUT的示值误差。

d）在施加单相主电源电压下限值（1-15%）Unom期间测量EUT的示值误差。

c）在施加主电源频率下限值（1-2%）fnom期间测量EUT的示值误差。

f）按附录B的要求计算每个试验条件下的示值误差。

g）在施加每种电源变化期间检查EUT各项功能的正常性。

h）完成试验记录。

附加程序要求：

1）在测量示值误差期间，EUT应处于参考流量条件下（见10.1.1）。

2）除非另有规定，水表的安装和工作条件应遵守10.3.2的规定，并采用参考条件。未标有“V”的试验水表应按流动轴线水平方位安装。有两个参考温度的水表仅在较低参考温度下进行试验。

10.15.5.2.4 合格判据

在施加影响因子期间：

a）EUT的所有功能均应符合设计要求；

b）在试验条件下，EUT的示值误差应不超过流量高区的最大允许误差（见6.2.2）。

10.15.5.3 外部直流电压或电池直流电压供电的水表

10.15.5.3.1 试验目的

验证水表施加7.7.6规定的直流电源电压的静态偏差影响期间仍能满足6.2.2的规定，设计的功能均不失效。

10.15.5.3.2 试验准备

暂无可供参考的标准。

简明的试验参数见表24。

表24 影响因子：直流电压静偏差

| 电磁环境等级 | E1；E2 |
| --- | --- |
| 外部直流电压 | 上限值：Umax 下限值：Umin |
| 电池直流电压 | 制造商指明的的电压Umax； 制造商指明的电压Umin，低于此电压时计算器可停止工作。 |

10.15.5.3.3 试验程序

按下列程序进行试验：

a）在参考条件下，EUT施加电源电压变化。

b）在施加制造商指明的电池最高电压Umax，或EUT自动检测到的外部直流电源最高水平的电压Umax期间，测量EUT的示值误差。

c）在施加制造商指明的电池最低电压Umin，或EUT自动检测到的外部直流电源最低水平的电压Umin期间，测量EUT的示值误差。

d）按附录B计算每个试验条件下的示值误差。

e）在施加每种电源变化期间检查EUT各项功能的正常性，对于配备电子装置的机械式水表，应按附录C的规定进行机电转换误差试验。

f）完成试验记录。

附加程序要求：

1）在测量示值误差期间，EUT应处于参考流量条件下（见10.1.1）。

2）除非另有规定，水表的安装和工作条件应遵守10.3.2的规定，并采用参考条件。未标有“V”的试验水表应按流动轴线水平方位安装。有两个参考温度的水表仅在较低参考温度下进行试验。

10.15.5.3.4 合格判据

在施加电压变化期间：

a）EUT的所有功能均应符合设计要求；

b）在试验条件下，EUT的示值误差应不超过流量高区的最大允许误差（见6.2.2）。

10.15.5.4 电池中断试验

10.15.5.4.1 试验目的

验证水表在更换供电电池时满足7.7.4.4.3的要求。

本试验仅适用于使用可更换电池的水表。

10.15.5.4.2 试验程序

按下列程序进行试验：

a）确认EUT工作正常。

b）卸下电池1h，然后再装回EUT。

c）检查EUT的各项功能正常性。

d）完成试验记录。

10.15.5.4.3 合格判据

施加试验条件后：

a）EUT的所有功能均应符合设计要求；

b）累积量和储存值均应保持不变。

10.15.6 振动（随机）

10.15.6.1 试验目的

验证水表施加7.7.6规定的随机振动扰动后仍能满足7.7.1.1的规定。

本试验仅适用于移动安装的水表（环境等级M）。

10.15.6.2 试验准备

试验配置应符合GB/T 2423.56和GB/T 2423.43的规定。

简明的试验参数见表25。

表25 扰动：振动（随机）

| 环境类别 |  | O |
| --- | --- | --- |
| 严酷度等级（OIML D11） |  | 2 |
| 频率范围 |  | 10Hz～150Hz |
| 总均方根加速度（RMS）等级 |  | 7ms–2 |
| 加速度谱密度（ASD）等级 | 10 Hz～20 Hz | 1m2s–3 |
|  | 20 Hz～150 Hz | –3dB/octave |
| 试验轴向数量 |  | 3 |
| 每个轴向的持续时间 |  | 2min |

10.15.6.3 试验程序（简要）

按下列程序进行试验：

a）将EUT以常规安装的方式固定在刚性夹具上，使重力作用在与正常使用相同的方向上。如果重力影响不明显，且水表上没有标明“H”或“V”，则EUT可以任意位置安装。

b）依次在三个相互垂直的轴向上向EUT施加10Hz～150 Hz频率范围内的随机振动，每个轴向2min。

c）让EUT恢复一段时间。

d）检查EUT各项功能的正常性，对于配备电子装置的机械式水表，应按附录C的规定进行机电转换误差试验。

e）在参考流量条件下测量EUT的示值误差。

f）按附录B计算示值误差。

g）完成试验记录。

附加程序要求：

1）如果EUT包含流量或体积传感器，施加扰动期间应不充水。

2）在步骤a）、b）和c）期间应切断EUT的电源，如果为不可更换电源，应使EUT处于最不活跃状态。

3）施加振动期间应满足下列条件：

——总均方根加速度（RMS）等级：7ms-2

——加速度谱密度（ASD）等级10 Hz～20Hz：1m2s-3

——加速度谱密度（ASD）等级20 Hz～150Hz：–3dB/倍频程

4）除非另有规定，水表的安装和工作条件应遵守10.3.2的规定，并采用参考条件。未标有“V”的试验水表应按流动轴线水平方位安装。有两个参考温度的水表仅在较低参考温度下进行试验。

10.15.6.4 合格判据

施加扰动并恢复之后：

a）EUT的所有功能均应符合设计要求；

b）试验前的示值误差与试验后的示值误差之差应不超过流量高区最大允许误差的一半，否则EUT的检查装置应按附录A的规定检测到显著差错并作出反应。

10.15.7机械冲击

10.15.7.1 试验目的

验证水表施加7.7.6规定的机械冲击（跌落到平面）扰动后仍能满足7.7.1.1的规定。

10.15.7.2 试验准备

试验配置应符合GB/T 2423.7和GB/T 2423.43的规定。

10.15.7.3 试验程序（简要）

按下列程序进行试验：

a）按正常使用位置将EUT放置在一个刚性的水平面上，然后将一个底边倾斜，直至对边高于刚性平面50mm。但EUT的底面与试验平面形成的夹角应不超过30°。

b）让EUT自由跌落到试验平面上。

c）每个底边重复步骤a）和b）。

d）让EUT恢复一段时间。

e）检查EUT各项功能的正常性，对于配备电子装置的机械式水表，应按附录C的规定进行机电转换误差试验。

f）在参考流量条件下测量EUT的示值误差。

g）按附录B计算示值误差。

h）完成试验记录。

附加程序要求：

1）如果流量传感器是EUT的组成部分，在施加扰动期间应不充水。

2）在步骤a）、b）和c）期间应切断EUT的电源，如果为不可更换电源，应使EUT处于最不活跃状态。

3）除非另有规定，水表的安装和工作条件应遵守10.3.2的规定，并采用参考条件。未标有“V”的试验水表应按流动轴线水平方位安装。有两个参考温度的水表仅在较低参考温度下进行试验。

10.15.7.4 合格判据

施加扰动并恢复之后：

a）EUT的所有功能均应符合设计要求；

b）试验前的示值误差与试验后的示值误差之差应不超过流量高区最大允许误差的一半，否则EUT的检查装置应按附录A的规定检测到显著差错并作出反应。

10.15.8 交流主电源电压暂降、短时中断和电压变化

10.15.8.1 试验目的

验证水表施加7.7.6规定的交流主电源电压暂降、短时中断和电压变化扰动期间仍能满足7.7.1.1的规定。

10.15.8.2 试验准备

试验配置应符合GB/T 17626.11、GB/T 17799.1和GB/T 17799.1的规定。

10.15.8.3试验程序（简要）

按下列程序进行试验：

a）实施功率下降试验前测量EUT的示值误差。

b）在施加至少10次电压中断和10次电压降低（时间间隔至少10s）期间测量EUT的示值误差。

c）按附录B计算每种试验条件下示值误差。

d）将施加功率降低期间测得的EUT的示值误差减去施加功率降低前测得的示值误差。

e）检查EUT的各项功能正常性。

附加程序要求：

1）使用能够在规定时间内将交流主电源电压下降到恰当幅值的试验发生器。

2）在连接EUT前应验证试验发生器的特性。

3）在测量EUT示值误差的整个过程中持续施加电压中断和电压降低。

4）电压中断：电源电压从公称电压值Unom下降到0V电压，持续时间和有关试验参数见表26。

表26 扰动：电压中断

| 电磁环境等级 | E1；E2 |
| --- | --- |
| 降低至 | 0% |
| 持续时间 | 250个周期（50Hz）/300个周期（60Hz） |
| 试验循环数 | 至少10次，每次间隔时间最少10 s。 在测量受试水表示值误差所需的时间段内应反复中断，可能需要10次以上。 |

5）施加电压中断以10次为一组。

6）电压降低：电源电压从公称电压下降到指定的百分比，各试验相应的电压百分比、持续时间和有关试验参数见表27。

表27 扰动：电压降低

| 电磁环境等级 | E1；E2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验 | 试验a | 试验b | 试验c |
| 降低至 | 0% | 0% | 70% |
| 持续时间 | 0.5个周期 | 1个周期 | 25个周期（50Hz） 30个周期（60Hz） |
| 试验循环数 | 至少10次降低，每次间隔时间最少10 s。 在测量受试水表示值误差所需的时间段内应反复降低，可能需要10次以上。 |  |  |

7）施加电压降低以10次为一组。

8）每一次电压中断或降低都在电源电压的零相交点上开始、终止和重复。

9）主电源电压中断和降低至少重复10次，每组中断和降低至少间隔10 s。在测量EUT示值误差期间重复这个顺序。

10）在测量示值误差期间，EUT应处理参考流量条件下（见10.1.1）。

11）除非另有规定，水表的安装和工作条件应遵守10.3.2的规定，并采用参考条件。未标有“V”的试验水表应按流动轴线水平方位安装。有两个参考温度的水表仅在较低参考温度下进行试验。

12）如果EUT的工作电源电压设计成一个范围时，电压降低和中断试验应从该范围的平均电压开始。

10.15.8.4 合格判据

在施加扰动期间和之后：

a）施加扰动后EUT的所有功能均应符合设计要求；

b）试验前的示值误差与施加扰动期间取得的示值误差之差应不超过流量高区最大允许误差的二分之一，否则EUT的检查装置应按附录A的规定检测到显著差错并作出反应。

10.15.9 信号线上的脉冲群

10.15.9.1 试验目的

验证配备电子装置且提供输入输出（I/O）端口和通讯端口（含外部连接线）的水表在其输入输出端口和通讯端口施加7.7.6规定的叠加电脉冲扰动下仍能满足7.7.1.1的规定。

10.15.9.2 试验准备

试验配置应符合GB/T 17626.4和GB/T 17626.1的规定。

简明的试验参数见表28。

表28 扰动：电快速瞬变脉冲群

| 电磁环境等级 | 尖峰幅值a |  | 其他试验参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | E1 | E2 |  |
| 输入输出（I/O）和通讯端口（含外部连接线） | ± 0.5kV | ± 1kV | 上升时间：5ns 尖峰持续时间：50ns 重复频率：5kHz 脉冲群持续时间：15ms 脉冲群周期：300ms 每极性试验持续时间：≥1min |
| 交、直流电源端口b | ± 1kV | ± 2kV |  |
| a 双指数波形瞬时电压尖峰脉冲 b 不适用于连接电池或再充电时必须从装置上拆下的可充电电池的输入端口。 |  |  |  |

10.15.9.3 试验程序（简要）

按下列程序进行试验：

a）施加脉冲群之前测量EUT的示值误差。

b）在施加双指数波形瞬时电压尖峰脉冲群期间测量EUT的示值误差。

c）按附录B计算每种试验条件下示值误差。

d）将施加电脉冲群期间测得的EUT的示值误差减去试验前测得的示值误差。

e）检查EUT的各项功能正常性，对于配备电子装置的机械式水表，应按附录C的规定进行机电转换误差试验。

f）完成试验记录。

附加程序要求：

1）使用性能特征符合引用标准的脉冲群发生器。

2）应在连接EUT前应验证发生器的特性。

3）每一尖峰脉冲的（正或负）幅值对于电磁环境等级为E1的EUT应为0.5kV，对于电磁环境等级为E2的EUT应为1kV，随机相位，上升时间5ns，二分之一幅值持续时间50ns。

4）脉冲群持续时间应为15ms，脉冲群重复频率应为5kHz。

5）电源输入网络应包含隔离滤波器以防止脉冲群能量耗散至主电源。

6）应使用标准中定义的电容耦合夹耦合I/O和通讯线的脉冲群。

7）每种幅度和极性的试验持续时间应不少于1min。

8）测量示值误差时，EUT应处于参考流量条件下。

9）除非另有规定，水表的安装和工作条件应遵守10.3.2的规定，并采用参考条件。未标有“V”的试验水表应按流动轴线水平方位安装。有两个参考温度的水表仅在较低参考温度下进行试验。

10.15.9.4 合格判据

在施加扰动期间和之后：

a）施加扰动后EUT的所有功能均应符合设计要求；

b）试验前的示值误差与施加扰动期间取得的示值误差之差应不超过流量高区最大允许误差的二分之一，否则EUT的检查装置应按附录A的规定检测到显著差错并作出反应。

10.15.10 交流与直流主电源上的（瞬变）脉冲群

10.15.10.1 试验目的

验证配备电子装置且且用交流或直流电源电压供电的水表在其电压输入端施加7.7.6规定的叠加电脉冲扰动下仍能满足7.7.1.1的规定。

10.15.10.2 试验准备

试验配置应符合GB/T 17626.4和GB/T 17626.1的规定。

简明的试验参数见表28。

10.15.10.3 试验程序（简要）

按下列程序进行试验：

a）施加电脉冲群之前测量EUT的示值误差。

b）在施加双指数波形瞬时电压尖峰脉冲群期间测量EUT的示值误差。

c）按附录B计算每种试验条件下示值误差。

d）将施加电脉冲群期间测得的示值误差减去试验前测得的示值误差。

e）检查EUT的各项功能正常性。

f）完成试验记录。

附加程序要求：

1）使用性能特征符合引用标准的脉冲群发生器。

2）应在连接EUT前应验证发生器的特性。

3）每一尖峰脉冲的（正或负）幅值对于电磁环境等级为E1的EUT应为1kV，对于电磁环境等级为E2的EUT应为2kV，随机相位，上升时间5ns，二分之一幅值持续时间50ns。

4）脉冲群持续时间应为15ms，脉冲群重复频率应为5kHz。

5）测量EUT的示值误差期间，所有的脉冲群应在普通模式（非对称电压）下以非同步方式施加。

6）对每种幅度和极性，试验持续时间应不少于1min。

7）除非另有规定，水表的安装和工作条件应遵守10.3.2的规定，并采用参考条件。未标有“V”的试验水表应按流动轴线水平方位安装。有两个参考温度的水表仅在较低参考温度下进行试验。

10.15.10.4 合格判据

在施加扰动期间和之后：

a）施加扰动后EUT的所有功能均应符合设计要求；

b）试验前的示值误差与施加扰动期间取得的示值误差之差应不超过流量高区最大允许误差的二分之一，否则EUT的检查装置应按附录A的规定检测到显著差错并作出反应。

10.15.11静电放电

10.15.11.1 试验目的

验证配备电子装置的水表在施加7.7.6规定的直接和间接静电放电扰动期间仍能满足7.7.1.1的规定。

10.15.11.2 试验准备

试验配置应符合GB/T 17626.2的规定。

简明的试验参数见表29。

表29 扰动：静电放电

| 电磁环境等级 | E1；E2 |
| --- | --- |
| 试验电压（接触放电） | 6 kV |
| 试验电压（空气放电） | 8kV |
| 试验循环数 | 在同一次测量或模拟测量期间，每一试验点至少施加10次直接放电，放电间隔时间至少1s。 对于间接放电，在水平耦合平面上总计应施加10次放电。在垂直耦合平面上，每一位置总计施加10次放电。 |

10.15.11.3 试验程序（简要）

按下列程序进行试验：

a）施加静电放电之前测量EUT的示值误差。

b）利用合适的直流电源给一个150 pF容量的电容器充电，然后一端连接到接地的支撑面上，另一端通过一个330Ω的电阻连接到操作人员可正常接触的EUT表面上，使电容器向EUT放电。

试验应采用下列条件：

1）如果适用，应包括漆层穿透法；

2）每次接触放电应施加6kV电压；

3）每次空气放电应施加8kV电压；

4）对于直接放电，当制造商声明有绝缘涂层时应采用空气放电法；

5）在同一次测量或模拟测量期间，每个位置至少施加10次直接放电，放电间隔时间至少10s；

6）对于间接放电，在水平耦合平面上应总计施加10次放电。在垂直耦合平面的每个不同位置，应各施加10次放电。

c）施加静电放电期间测量EUT的示值误差。

d）按附录B计算每种试验条件下受试水表的示值误差。

e）将施加静电放电期间测得的示值误差中减去试验前的示值误差，确定是否超过了显著差错。

f）检查EUT的各项功能正常性。

g）完成试验记录。

附加程序要求：

1）测量示值误差时，EUT应处于参考流量条件下。

2）除非另有规定，水表的安装和工作条件应遵守10.3.2的规定，并采用参考条件。未标有“V”的试验水表应按流动轴线水平方位安装。有两个参考温度的水表仅在较低参考温度下进行试验。

3） 如果某种特定水表的设计预计在零流量下比在参考流量下更易受静电放电影响，型式评价机构可选择在零流量下进行静电放电试验。

4）EUT没有接地端子，EUT在两次放电试验之间应被完全放电。

5）优先采用接触放电的试验方法，只有当接触放电不能采用时才采用空气放电。

1）直接施加：

——接触放电模式下在导体表面放电，放电电极应接触EUT；

——空气放电模式下与表面隔离，放电电极向EUT靠近，通过电火花放电。

2）间接施加：

在接触放电模式下，静电放电施加在EUT固定位置附近的耦合平板上。

10.15.11.4 合格判据

在施加扰动期间和之后：

a）施加扰动后EUT的所有功能均应符合设计要求；

b）试验前的示值误差与施加扰动期间取得的示值误差之差应不超过流量高区最大允许误差的二分之一，否则EUT的检查装置应按附录A的规定检测到显著差错并作出反应；

c）对于在零流量条件下进行的试验，水表累积量的变化应不大于检定标度或显示分格值。

10.15.12 辐射电磁场

10.15.12.1 试验目的

验证配备电子装置的水表在施加7.7.6规定的辐射电磁场扰动期间仍能满足7.7.1.1的规定。

10.15.12.2 试验准备

试验配置应符合GB/T 17626.3的规定。然而，10.15.12.3规定的试验程序是经修改后应用于一体化的被测量累积式仪表的程序。

简明的试验参数见表30。

表30 扰动：辐射电磁场

| 电磁环境等级 | E1 | E2 |
| --- | --- | --- |
| 频率范围 | 26 MHz ～ 1000 MHz |  |
| 场强 | 3 V/m | 10 V/m |
| 调制 | 80% AM，1kHz，正弦波 |  |

10.15.12.3 试验程序（简要）

按下列程序进行试验：

a）施加电磁场之前在参考条件下测量EUT的示值误差。

b）按照下述1）～4）的要求施加电磁场。

c）再次测量EUT的示值误差。

d）按照5）的要求步进载波频率直到达到下一个载波频率（见表30）。

e）停止EUT的示值误差测量。

f）按附录B计算示值误差。

g）将步骤f）得到的示值误差减去步骤a）得到的示值误差，计算差错，确定是否为显著差错。

e）改变天线的极性。

i）检查EUT的各项功能正常性。

j）重复步骤b）～i）。

k）完成试验记录。

附加程序要求：

1）EUT及其至少1.2 m长的外接电缆应暴露在场强为3V/m（电磁环境等级为E1的水表）或10V/m（电磁环境等级为E2的水表）的辐射电磁场下。

依据GB/T 17626.3，辐射电磁场试验的频率范围为26MHz～2GHz，或当低频范围的试验适用于10.15.13时为80MHz～2GHz。

2）试验时用垂直天线和水平天线分别进行几次局部扫描。每次扫描的起始频率和终止频率的建议见表31。

3）从起始频率开始确定示值误差，达到表31中下一个频率时终止。

4） 每次扫描时，频率应以实际频率1%的增幅逐步增加，直至达到表31中列出的下一频率。每个1%增幅的驻留时间必须相同。但对于扫描中的载波频率，驻留时间应相等，且对于EUT都应有足够的驻留时间以进行试验及对每个频率作出反应。

5）表31列出的所有扫描中均应测量示值误差。

6）测量示值误差时，EUT应处于参考流量条件下。

7）除非另有规定，水表的安装和工作条件应遵守10.3.2的规定，并采用参考条件。未标有“V”的试验水表应按流动轴线水平方位安装。有两个参考温度的水表仅在较低参考温度下进行试验。

8）如果某种特定水表的设计预计在零流量下比在参考流量下更易受辐射电磁场影响，型式评价机构可选择在零流量下进行辐射电磁场试验。

表31 开始和结束载波频率（辐射电磁场）

| MHz | MHz | MHz |
| --- | --- | --- |
| 26 | 160 | 600 |
| 40 | 180 | 700 |
| 60 | 200 | 800 |
| 80 | 250 | 934 |
| 100 | 350 | 1 000 |
| 120 | 400 | 1 400 |
| 144 | 435 | 2 000 |
| 150 | 500 |  |
| 说明：转折点是近似值 |  |  |

10.15.12.4 合格判据

在施加扰动期间和之后：

a）施加扰动后EUT的所有功能均应符合设计要求；

b）试验前的示值误差与施加扰动期间取得的示值误差之差应不超过流量高区最大允许误差的二分之一，否则EUT的检查装置应按附录A的规定检测到显著差错并作出反应；

c）对于在零流量条件下进行的试验，水表累积量的变化应不大于检定标度或显示分格值。

10.15.13 传导电磁场

10.15.13.1 试验目的

验证配备电子装置的水表在施加7.7.6规定的传导电磁场扰动期间仍能满足7.7.1.1的规定。

10.15.13.2 试验准备

试验配置应符合GB/T 17626.6的规定。然而，10.15.13.3规定的试验程序是经修改后应用于一体化的被测量累积式仪表的程序。

简明的试验参数见表32。

表32 扰动：传导电磁场

| 电磁环境等级 | E1 | E2 |
| --- | --- | --- |
| 频率范围 | 0.15MHz～80 MHz |  |
| RF电动势幅值 | 3 V | 10 V |
| 调制 | 80% AM，1kHz，正弦波 |  |

10.15.13.3 试验程序（简要）

按下列程序进行试验：

a）施加电磁场之前在参考条件下测量EUT的示值误差。

b）按照下述1）～4）的要求施加电磁场。

c）再次测量EUT的示值误差。

d）按照5）的要求步进载波频率直到达到下一个载波频率（见表33）。

e）停止EUT的示值误差测量。

f）按附录B计算示值误差。

g）将步骤f）得到的示值误差减去步骤a）得到的示值误差，计算差错，确定是否为显著差错。

e）改变天线的极性。

i）检查EUT的各项功能正常性。

j）重复步骤b）～i）。

k）完成试验记录。

附加程序要求：

1） EUT应暴露在射频（RF）幅度为3V电动势（电磁环境等级为E1的水表）或10V电动势（电磁环境等级为E2的水表）的传导电磁场下。

2）依据GB/T 17626.6，传导电磁场试验频率范围为0.15MHz～80MHz。

3）每次扫描的起始频率和终止频率的建议见表33。

4）从起始频率开始确定示值误差，达到表33中下一个频率时终止。

5）每次扫描时，频率应以实际频率1％的增幅逐步增加，直至达到表33中列出的下一频率。每个1％增幅的驻留时间必须相同。但对于扫描中的载波频率，驻留时间应相等，且对于EUT都应有足够的驻留时间以进行试验及对每个频率作出反应。

6）表33列出的所有扫描中均应测量示值误差。

7）测量示值误差时，EUT应处于参考流量条件下。

8）除非另有规定，水表的安装和工作条件应遵守10.3.2的规定，并采用参考条件。未标有“V”的试验水表应按流动轴线水平方位安装。有两个参考温度的水表仅在较低参考温度下进行试验。

9）如果某种特定水表的设计预计在零流量下比在参考流量下更易受传导电磁场影响，型式评价机构可选择在零流量下进行传导电磁场试验。

表33 开始和结束载波频率（传导电磁场）

| MHz | MHz | MHz | MHz |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.15 | 1.1 | 7.5 | 50 |
| 0.30 | 2.2 | 14 | 80 |
| 0.57 | 3.9 | 30 |  |
| 说明：转折点是近似值 |  |  |  |

10.15.13.4 合格判据

在施加扰动期间和之后：

a）施加扰动后EUT的所有功能均应符合设计要求；

b）试验前的示值误差与施加扰动期间取得的示值误差之差应不超过流量高区最大允许误差的二分之一，否则EUT的检查装置应按附录A的规定检测到显著差错并作出反应；

c）对于在零流量条件下进行的试验，水表累积量的变化应不大于检定标度或显示分格值。

10.15.14 信号线、数据线与控制线上的浪涌

10.15.14.1 试验目的

验证配备电子装置的水表在其输入输出（I/O）端口和通讯端口施加7.7.6规定的浪涌扰动期间仍能满足7.7.1.1的规定。

10.15.14.2 试验准备

试验配置应符合GB/T 17626.5的规定。

简明的试验参数见表34。

表34 扰动：浪涌

| 电磁环境等级 | E2 |
| --- | --- |
| 输入输出（I/O）和通讯端口a | 线对线 ±1 kV 线对地 ± 2 kV |
| 交流主电源端口 | 线对线 ±1 kV 线对地 ± 2 kV |
| 直流电源端口 | 线对线 ±1 kV 线对地 ± 2 kV |
| 试验循环数 | 每一极性至少3次，对于交流主电源端口分别在电压相位0°、90°、180°和270°下进行。 |
| a 适用于室内连接线不少于30m的EUT，如果有室外连接线，则不考虑线的长度。 |  |

10.15.14.3试验过程（简要）

按下列程序进行试验：

a）施加浪涌之前在参考条件下测量EUT的示值误差。

b）浪涌应施加在线对线之间和线对地之间。当试验线对地之间时，如果没有另行规定，试验电压应依次施加在每对线对地之间。

c）施加浪涌之后测量EUT的示值误差。

d）按附录B计算每个试验条件下的示值误差。

e）将步骤c）得到的示值误差减去步骤a）的示值误差，计算差错，确定是否为显著差错。

f）检查EUT的各项功能正常性。

i）完成试验记录。

附加程序要求：

1）应使用性能特征符合引用标准的浪涌发生器。试验包含引用标准所规定的施加浪涌的上升时间、脉冲宽度、在上下限阻抗负载时的输出电压/电流峰值和两组连续脉冲之间的时间间隔。

2）连接EUT前应验证发生器的特性。

3）如果EUT是一个体化仪表，在测量期间应连续施加试验脉冲。

4）本试验仅适用于电磁环境等级为E2的EUT，线对线间浪涌瞬变电压为1kV，线对地间为2kV。

注：对于不平衡线路，线对地之间的试验通常在有主保护下进行。

5）本试验适用于长信号线（线长超过30m，当线的部分或全部安装于户外时，则不考虑线的长度）的EUT。

6）应施加至少三次正极性浪涌和三次负极性浪涌。

7）测量示值误差期间，EUT应处于参考流量下。

8）除非另有规定，水表的安装和工作条件应遵守10.3.2的规定，并采用参考条件。未标有“V”的试验水表应按流动轴线水平方位安装。有两个参考温度的水表仅在较低参考温度下进行试验。

9）如果某种特定水表的设计预计在零流量下比在参考流量下更易受浪涌影响，型式评价机构可选择在零流量下进行浪涌试验。

10.15.14.4 合格判据

在施加扰动期间和之后：

a）施加扰动后EUT的所有功能均应符合设计要求；

b）试验前的示值误差与施加扰动期间取得的示值误差之差应不超过流量高区最大允许误差的二分之一，否则EUT的检查装置应按附录A的规定检测到显著差错并作出反应；

c）对于在零流量条件下进行的试验，水表累积量的变化应不大于检定标度或显示分格值。

10.15.15 交流与直流主电源线上的浪涌

10.15.15.1 试验目的

验证配备电子装置的水表在其主电源端口施加7.7.6规定的浪涌扰动期间仍能满足7.7.1.1的规定。

10.15.15.2 试验准备

试验配置应符合GB/T 17626.5的规定。

简明的试验参数见表34。

10.15.15.3 试验过程（简要）

按下列程序进行试验：

a）施加浪涌之前在参考条件下测量EUT的示值误差。

b）如果没有另行规定，浪涌应同步施加于交流电压相位的零点和电压波形峰值处（正相与负相）。

c）浪涌应施加在线对线之间和线对地之间。如果没有另行规定，当试验线对地之间时，试验电压应依次施加在每对线对地之间。

d）在施加浪之后测量EUT的示值误差。

e）计算每个条件下的示值误差。

f）将步骤c）得到的示值误差中减去步骤a）的示值误差，计算差错，确定是否为显著差错。。

g）检查EUT的各项功能正常性。

h）完成试验记录。

附加程序要求：

1）应使用性能特征符合引用标准的浪涌发生器。试验包含引用标准所规定的施加浪涌的上升时间、脉冲宽度、在上下限阻抗负载时的输出电压/电流峰值和两组连续脉冲之间的时间间隔。

2）连接EUT前应验证发生器的特性。

3）如果EUT是一个体化仪表，在测量期间应连续施加试验脉冲。

4）本试验仅适用于电磁环境等级为E2的EUT，线对线间浪涌瞬变电压为1kV，线对地间为2kV。

5）本试验适用于长信号线（线长超过30m，当线的部分或全部安装于户外时，则不考虑线的长度）的EUT。

6）对于交流主电源端口，分别在电压相位0°、90°、180°和270°下各施加至少三次正极性浪涌和三次负极性浪涌。

7）对于直流电源端口，应施加至少三次正极性浪涌和三次负极性浪涌。

8）测量示值误差期间，EUT应处于参考流量下。

9）除非另有规定，水表的安装和工作条件应遵守10.3.2的规定，并采用参考条件。未标有“V”的试验水表应按流动轴线水平方位安装。有两个参考温度的水表仅在较低参考温度下进行试验。

10）如果某种特定水表的设计预计在零流量下比在参考流量下更易受浪涌影响，型式评价机构可选择在零流量下进行浪涌试验。

10.15.15.4 合格判据

在施加扰动期间和之后：

a）施加扰动后EUT的所有功能均应符合设计要求；

b）试验前的示值误差与施加扰动期间取得的示值误差之差应不超过流量高区最大允许误差的二分之一，否则EUT的检查装置应按附录A的规定检测到显著差错并作出反应；

c）对于在零流量条件下进行的试验，水表累积量的变化应不大于检定标度或显示分格值。

11 试验项目所用计量器具表

试验项目所用的计量器具和设备见表35。

表35 试验用计量器具和设备

| 序号 | 试验参数或项目 | 设备名称 | 主要性能和指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量 | 水表检定装置或水流量标准装置 | 装置结构：应符合10.3.2的规定； 流量范围：最小规格水表的Q1至最大规格水表的Q4； 水温范围：（10±5）℃至MAT； 水压范围：0.03MPa至MAP； 测量原理：容积法、质量法，当水温低于10℃和高于30℃，或介质温度与环境温度差异大于10℃时应采用质量法； 扩展不确定度：不大于水表最大允许误差绝对值的五分之一。 |
| 2 | 静压力 | 带压力指示的静水压试验装置 | 测量范围：上限不低于2倍的MAP； 扩展不确定度：不大于测量值的5%。 |
| 3 | 压力损失 | 差压计或差压变送器 | 测量上限：高于0.063MPa； 扩展不确定度：不大于测量值的5%。 |
| 4 | 耐久性 | 耐久性试验装置 | 装置结构：应符合10.11.2和10.11.3的规定 流量范围：最小规格水表的Q3至最大规格水表的Q4； 水温范围：（20±5）℃； 水压范围：≤MAP。 |
| 5 | 流动扰动 | 流动扰动器 | 结构：应符合附录E关于第1类、第2类和第3类流动扰动器的要求。 |
| 6 | 静磁场 | 环形磁铁 | 技术性能：应符合表18的要求。 |
| 7 | 指示装置的线性尺寸 | 电子或光学影像尺寸测量仪 | 测量范围：下限不大于0.5mm； 扩展不确定度：不大于0.02mm。 |
| 8 | 气候环境 | 高低温交变温热试验箱 | 技术性能：应符合GB/T 2421、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2和GB/T 2423.4的要求； 有效内容积：适合最大规格受试设备体积。 |
| 9 | 电源电压和频率变化 | 调频调压电源 | 输出范围：交流单相，标称电压为220V时，输出范围为（0～260）V可调，标称电压为380V时，输出范围为（0～440）V可调； 频率：50Hz，±2.5Hz可调； 输出电压的稳定性：≤施加电压的0.2%； 输出频率的稳定性：≤施加频率的0.2%。 谐波扰动：≤施加电流的0.2%。 |
| 10 | 直流电源变化 | 直流可调电源 | 输出范围：（0～36）V可调； 输出电压的稳定性：≤施加电压的0.2%； 谐波扰动：≤施加电流的0.2%。 |
| 11 | 振动 | 振动试验台 | 技术性能：符合GB/T 2423.56和GB/T 2423.43的要求。 载荷能力：承载最大规格受试设备重量。 |
| 12 | 交流电源电压暂降、短时中断和电压变化 | 交流电源电压暂降、短时中断和电压变化测试系统 | 技术性能：符合GB/T 17626.11的要求。 |
| 13 | 瞬变脉冲群 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度测试系统 | 技术性能：符合GB/T 17626.4的要求。 |
| 14 | 静电放电 | 静电放电抗扰度测试系统 | 技术性能：符合GB/T 17626.2的要求。 |
| 15 | 辐射电磁场 | 辐射电磁场抗扰度测试系统 | 技术性能：符合GB/T 17626.3的要求； 试验场：3米法或10米法电波暗室。 |
| 16 | 传导电磁场 | 传导电磁场抗扰度测试系统 | 技术性能：符合GB/T 17626.6的要求。 |
| 17 | 浪涌 | 浪涌（冲击）抗扰度测试系统 | 技术性能：符合GB/T 17626.5的要求。 |

附录A（规范性附录）

检查装置的要求及其型式检查和试验

A.1 总则

这些要求仅适用于带有检查装置的电子水表及配备电子装置的机械式水表。

注：仅当输送的水量由顾客预先付费且不能被供应方确认的水表需要检查装置。当测量不可充值且双方是固定交易伙伴时不需要检查装置。

为确认符合本附录要求，安装检查装置的水表应通过结构检查和性能试验。

整体式水表、计算器（包括指示装置）或测量传感器（包括流量或体积传感器）的一个样机应进行本附录规定的所有适用项目的检查和试验。

按7.1.1.3和A.2.1～A.2.6规定的检查装置适用部分完成每一项试验和检查之后，完成相应的试验记录。

提交检查的样机应通过所有适用的试验。

A.2 检查装置的要求

A.2.1 检查装置的动作

检查装置检测到明显差错后，应按其类型采取下列有关动作。

P型或I型检查装置：

a）自动纠正差错；

b）如果水表没有出错装置时仍能符合要求，则仅停止出错装置工作；

c）声、光报警。报警应持续到差错原因被消除为止。

此外，当水表向外部设备传送数据时，应同时传送一个表示出现差错的信息。（该要求不适用于7.7.6规定的施加扰动。）

检查装置还可配备用于估算差错发生期间流过水表的水量的装置，估算的结果不能被误认为是有效示值。

二个固定交易伙伴之间的不可重置和非预付费计量情形下，使用检查装置时应不允许采用声、光报警，除非报警被 传输到远程站点。

注：如果测量值在远程站点可再现，水表向远程站点传送的报警和再现的测量值不必保护。

A.2.2 测量传感器的检查装置

A.2.2.1 采用检查装置的目的是验证测量传感器的存在、工作正常性和数据传送的正确性。

验证工作正常性包括检测或防止反向流，但不一定要采用电子手段来检测或防止反向流。

A.2.2.2 当流量传感器产生的信号为脉冲信号，每一个脉冲代表一个基本体积时，脉冲的产生、传输和计数应完成下列工作：

a）正确计数脉冲；

b）必要时检测反向流；

c）功能正常性检查。

可采用下列方式来完成工作：

a）使用脉冲沿或脉冲状态的三脉冲系统；

b）使用脉冲沿加脉冲状态的双脉冲线性系统；

c）取决于流方的正、负脉冲双脉冲系统。

这些检查装置应为P型。

用下列方法验证检查装置的功能正常性：

a）断开传感器；

b）中断一个传感器的脉冲发生器；

c）切断传感器的电源。

A.2.2.3 仅对于测量传感器产生的信号幅值与流量成正比的电磁水表，可采用下列程序：

用一个与测量信号波形相似的模拟信号输入二次装置，来代表介于水表最大流量与最小流量之间的一个流量。检查装置应检查一次装置和二次装置。通过检查信号的等效数值来验证其落在制造商预定的极限范围之内并与最大允许误差相吻合。这种检查装置应为P型或I型。对于I型检查装置，应至少每5 min检查一次。

注：按此程序进行检查，不要求采用额外的检查装置（两对以上的电极，双信号传送等）。

A.2.2.4 按GB/T 18660的规定，电磁水表一次装置和二次装置之间电缆的最大允许长度应不超过100m，或不超过按下列公式计算的以米为单位的L值，两者取小值：

L＝kσ/(fC)                                （A1）

式中：

k ——2×10-5 m；

σ ——水的导电率，S/m；

f ——测量循环内的磁场频率，Hz；

C——每米电缆的有效电容，F/m。

如果制造商的解决方案能保证取得相同的结果，则不一定要满足这些要求。

A.2.2.5对于其他技术，能提供同等安全等级的检查装置还有待发展。

A.2.3计算器的检查装置

A.2.3.1 这类检查装置的目的是用于验证计算器系统功能的正常性和确认计算结果的有效性。

不要求用特定的措施来查明检查装置的功能正常性。

A.2.3.2 计算系统功能的检查装置应为P型或I型。I型检查装置应至少每天检查一次或者相当于Q3流量下每10 min的体积检查一次。这种检查装置的目的是：

a）用下列方式验证所有永久储存的指令和数据值的正确性：

1）计算所有指令和数据代码的和并与一个固定值相比较；

2）行和列奇偶校验位（纵向冗余校验和垂直冗余校验）；

3）循环冗余校验（CRC16）；

4）双重独立数据存储器；

5）以“安全编码”存储数据，例如用检查和、行和列奇偶校验位保护。

b） 用下列方式验证内部传送和存储与测量结果相关的数据的所有程序运行正确性：

1）读写程序；

2）代码的转换和恢复；

3）使用“安全编码”（检查和，奇偶校验位）；

4）双重存储器。

A.2.3.3 计算结果有效性的检查装置应该是P型或I型。I型检查装置至少应每天检查一次或者相当于Q3流量下每10 min的体积检查一次。

检查还应包括与测量有关的数据正确性检查，这些数据应随时存储在内部或者通过接口传送到外部设备。可以利用诸如奇偶校验位、检查和或者双重存储器进行检验。此外，还应为计算系统提供控制计算程序连续性的方法。

A.2.4 指示装置的检查装置

A.2.4.1 这类检查装置的目的是验证主示值的显示和由计算器提供的数据一致性。此外，在指示装置可拆卸的情况下，它还用于验证指示装置的存在。这些检查装置应符合A.2.4.2或A.2.4.3规定的形式。

A.2.4.2 指示装置的检查装置是P型，但当主示值由其他装置提供时，也可以是I型。

检查方法可包括，例如：

a）对于采用灯丝或发光二极管的指示装置，测量灯丝的电流；

b）对于采用荧光管的指示装置，测量栅极电压；

c）对于采用多重液晶的指示装置，检查线段和公共极控制电压的输出，以便检测控制电路之间的断路或短路。

采用上述检查方法，则不必采用7.3.2.2所述的检查方法。

A.2.4.3 指示装置的检查装置应包括对指示装置的电子线路（不包括显示器自身的驱动电路）进行P型或I型检查。这类检查装置应符合A.2.3.3的要求。

A.2.4.4 在型式评价试验期间，应能利用下述方法确定指示装置的检查装置工作状态：

a）断开全部或部分指示装置；或者

b）以一个动作模拟显示器故障，例如按一下试验按钮。

A.2.4.5 即使体积的连续显示不是强制性的（见7.3.1.1），显示的中断应不中断检查装置的动作。

A.2.5 辅助装置的检查装置

带主示值的辅助装置（重复指示装置、打印装置、存储装置等）应包含一个P型或I型检查装置。检查装置的目的是当辅助装置是一个必备装置时验证其存在，并验证其功能的正常性和传送信息的正确性。

A.2.6 相关测量仪表的检查装置

相关测量仪表应包括一个P型或I型的检查装置，目的是确认相关测量仪表发送的信号落在预定的测量范围内。

例：四线制的电阻温度传感器，（4～20）mA压力传感器驱动电流的控制。

A.3 检查装置的型式检查和试验

A.3.1 检查目的

检查的主要目的为：

a）验证水表的检查装置满足A.2的要求。

b）验证带有检查装置的水表能按7.1.1.3的要求防止反向流或检测反向流。

c）验证测量传感器的检查装置满足A.2.2的要求。

A.3.2 检查程序

A.3.2.1 检查装置的动作

验证检查装置检测到显著差错后，按其类型采取的动作：

a）P型和I型检查装置：

1）自动纠正差错；或

2）出差装置停止工作后水表仍能符合要求；或

3）声、光报警，报警应持续至出错原因消除为止。此外，当水表向外部设备传送数据时，应同时传送一个指明出现差错的信息。本要求不适用于7.7.6规定的施加扰动。

b）如果水表配备了用于估算在差错期间流过水表的水量的装置，验证该估算结果不能被误认为是有效示值。

c）如果使用了检查装置，验证以下条件下没有声、光报警，报警信号被传送至远程站点的除外：

1）双方为固定伙伴；

2）不可重置的测量；

3）非预付费的测量。

d）如果远程站点不可再现水表的测量值，验证传送的报警信号和再现的测量值得到了保护。

A.3.2.2 测量传感器的检查装置

A.3.2.2.1 试验目的

验证检查装置符合下列要求：

a）检查测量传感器存在且工作正常，

b）检查数据正确地从测量传感器传送到计算器，且

c）检测反向流和/或防止反向流，当电子手段用于此功能时。

A.3.2.2.2 试验程序

A.3.2.2.2.1 带有脉冲输出信号的测量传感器（包括流量和体积传感器）

当流量传感器产生的信号是脉冲信号，每一个脉冲代表一个基本体积时，通过试验确认用于脉冲的产生、传输和计数的检查装置完成了下列任务：

a）计数脉冲正确；

b）适用时，检测反向流；

c）功能正常性检查。

这些P型检查装置可通过以下方法进行试验：

1）将流量传感器从计算器断开；或

2）断开流量传感器到计算器的信号；或

3）断开流量传感器的电源。

A.3.2.2.2.2 电磁水表的测量传感器（包括流量或体积传感器）

对于测量传感器产生的信号幅值与流量成正比的电磁水表，可采用下列程序对检查装置进行试验。

a）向计算器输入一个模拟信号，该信号的波形与水表的测量信号相似，代表介于水表Q4和Q1之间的一个流量，并验证下列条目：

1）该检查装置为P型或I型；

2）如果为I型检查装置，应至少每5min检查一次；

3）检查装置应检查流量传感器和计算器的功能；

4）信号的等效数值落在制造商声明的预定范围内且与最大允许误差相吻合。

b）验证电磁水表流量传感器与计算器之间或与辅助装置之间电缆的最大允许长度不超过100m，或按式（A1计算长度L值，两者取小值。

如果制造商的解决方案能保证取得相同的效果，该要求可忽略。

A.3.2.2.2.3 其他测量原理

如果提供型式评价的测量传感器（包括流量或体积传感器）使用了A.2.2未覆盖的技术，验证检查装置提供等效的安全水平。

A.3.2.3 计算器的检查装置

A.3.2.3.1 试验目的

验证检查装置确认计算器的功能正常且计算结果有效。

A.3.2.3.2 试验程序

A.3.2.3.2.1 计算器的功能

按下列条目验证检查装置对计算器的功能检查：

a）验证检查计算器功能有效性的检查装置是P型或者I型；

b）对于I型检查装置，验证应至少每天或者相当于Q3流量下每10min的体积一次检查计算器功能。

c）用下列方式验证检查装置，确认所有永久储存的指令和数据值的正确性：

1）计算所有指令和数据代码的和并与一个固定值相比较；

2）行和列奇偶校验位（纵向冗余校验和垂直冗余校验）；

3）循环冗余校验（CRC16）；

4）双重独立数据存储器；

5）以“安全编码”存储数据，例如用检查和、行和列奇偶校验位保护。

d） 用下列方式验证内部传送和存储与测量结果相关的数据的所有程序运行正确性：

1）读写程序；

2）代码的转换和恢复；

3）使用“安全编码”（检查和，奇偶校验位）；

4）双重存储器。

A.3.2.3.2.2 计算结果

按下列条目验证检查装置对计算结果的检查：

a）验证检查计算结果有效性的检查装置为P型或I型；

b）对于I型检查装置，验证应至少每天或者相当于Q3流量下每10min的体积一次检查计算结果。

c）验证所有与测量有关的数据，无论是存储在内部还是通过接口传送到外部设备，均应正确。

检查装置可以采用奇偶校验位、检查和或者双重存储器等方法来检查数据的完整性。

d）验证为计算系统提供了控制计算程序连续性的方法。

A.3.2.4 指示装置的检查装置

A.3.2.4.1 试验目的

验证检查装置符合下列要求：

a）指示装置的检查装置检测指示装置显示主示值，且主示值与计算器提供的数据一致。

b）指示装置的检查装置检测可拆卸指示装置的存在。

c）指示装置的检查装置符合A.2.4.2或A.2.4.3规定的形式。

A.3.2.4.2 试验程序

按下列程序进行试验：

a）确认主指示装置的检查装置为P型。如果该指示装置不是主指示装置，检查装置也可以是I型。

确认检查装置采用了下列或等效的检查方法：

a）对于采用灯丝或发光二极管的指示装置，测量灯丝的电流；

b）对于采用荧光管的指示装置，测量栅极电压；

c）对于采用多重液晶的指示装置，检查线段和公共极控制电压的输出，以便检测控制电路之间的断路或短路。

采用上述检查方法，则不必采用7.3.2.2所述的检查方法。

b）验证指示装置的检查装置包含了指示装置电子线路的P型或I型检查（除显示器自身的驱动电路除外）。

c）对于I型检查装置，验证至少每天或者相当于Q3流量下每10min的体积一次检查指示装置。

d）验证所有与测量有关的数据，无论是存储在内部还是通过接口传送到外部设备，均应正确。

检查装置可以采用奇偶校验位、检查和或者双重存储器等方法来检查数据的完整性。

e）验证为指示装置提供了控制计算程序连续性的方法。

f）按下列一种方式验证指示装置的检查装置正在工作：

1）断开全部或部分指示装置；或

2）模拟显示器故障的一个动作，如按一下测试按钮。

A.3.2.5 辅助装置的检查装置

A.3.2.5.1 试验目的

验证检查装置符合下列要求：

a）带主示值的辅助装置（重复指示装置、打印装置、存储装置等）包含了P型或I型检查装置。

b）辅助装置的检查装置检查了下列项目：

1）辅助装置的存在性；

2）辅助装置的功能正常性；

3）水表与辅助装置之间数据传输的正确性。

A.3.2.5.2 试验程序

按下列程序进行试验：

a）验证带主示值的辅助装置（重复指示装置、打印装置、存储装置等）包含了P型或I型检查装置。

b）验证检查装置检查辅助装置与水表之间的连接。

c）验证检查装置检查辅助装置的功能正常性和传输数据正确性。

A.3.2.6 相关测量装置的检查装置

A.3.2.6.1 试验目的

验证检查装置符合下列要求：

a）检查相关测量仪表的检查装置，而不是流量传感器。

注：除了主体积的测量，水表可以集成测量和显示其他参数的装置，如瞬时流量、水压和水温。

b）验证当存在附加的测量功能时应存在P型或I型检查装置。

c）验证检查装置确认从每个相关测量仪表发送的信号落在预定的测量范围内。

A.3.2.6.2 试验程序

按下列程序进行试验：

a）识别存于水表的相关测量传感器的数量和类型。

b）对于存在的每种传感器的类型，验证存在P型或I型检查装置。

c）验证来自每个传感器的信号值与被测参数相符。

d）如果瞬时流量被用来控制定费，确认10.3.4规定的每个流量下，指示的瞬时流量和实际瞬时流量之差不超过6.2.2规定的最大允许误差。

e）对于所有其他类型的相关测量仪表，验证在相关测量仪表的极限值和测量范围中点，相关测量仪表的指示值与被测参数实际值之差不超过制造商声明的最大允许误差。

附录B（规范性附录）

水表的相对示值误差计算

B.1 总则

本附录规定了型式评价试验的示值误差计算公式，适用于下列EUT。

a）整体式水表；

b）可分离的计算器（包括指示装置）；

c）可分离的测量传感器（包括流量或体积传感器）；

B.2 示值误差的计算

当对水表的测量传感器（包括流量或体积传感器）或计算器（包括指示装置）独立进行型式评价试验时，仅测量这些水表可分离部件的示值误差。

对于测量传感器（包括流量或体积传感器），采用合适的仪表测量其输出信号（脉冲、电流、电压或编码信号）。

对于计算器（包括指示装置），模拟输入信号（脉冲、电流、电压或编码信号）的特性应与测量传感器（包括流量或体积传感器）输出信号的特性一致。

按下列原则EUT的示值误差：在相同的试验时间，把试验期间累计值作为参考体积，与用模拟信号或在测量期间测量传感器（包括流量或体积传感器）实际输出信号输入计算器（包括指示装置）的等效体积相比较。

按10.3.2.2.5.3所述，当不能在相同的试验时间内得到参考体积和指标体积时，应通过测量两个体积对应的时间，并将参考体积修正到与指标体积相同时间的值后再相比较。

B.3 相对示值误差的计算

B.3.1 整体式水表

B.3.1.1 满足相同试验时间时

当水表的示值误差试验满足相同试验时间时，每次试验的示值误差按式（B1）计算。

（B1）

式中：

Em ——以百分数表示的整体式水表相对示值误差。

Va ——试验时间td内流过（或模拟）的实际体积，m3；

Vi ——试验时间td内指示装置上增加（或减少）的体积，m3。

B.3.1.2 不满足相同试验时间时

当水表的示值误差试验不满足相同试验时间时，按式（B2）计算示值误差。

（B2）

式中：

ti——测量水表的指示体积Vi所对应的时间，s；

ta——测量实际体积Va所对应的时间，s。

这里ti与ta可以通过准确度水平较高（一般应达到10-5）的时间测量装置来进行测量，在实际测量中，两者应比较接近。

公式（B2）中,表示将ta时间内测得的实际体积Va修正到ti时间对应的实际体积，则公式（B2）的含义与（B1）完全一致。

B.3.2 分体式水表

计算示值误差时，应把分体式水表当作整体式水表（B.3.1）来处理。

B.3.3 计算器（包含指示装置）

B.3.3.1 模拟脉冲信号输入的计算器相对示值误差计算

（B3）

式中：

Ec——以百分数表示的计算器相对示值误差；

Vi ——指示装置记录的体积，在试验时间td内的增加值，m3；

Va=CpTp——试验时间td内与输入指示装置的脉冲总数相对应的体积，m3；其中：

Cp ——常数，等于每个脉冲所代表的水的标称体积，也称为脉冲当量，m3；

Tp——试验时间td内输入的体积脉冲总数。

B.3.3.2 模拟电流信号输入的计算器相对示值误差计算

（B4）

式中：

Ec——以百分数表示的计算器相对示值误差；

Vi ——指示装置记录的体积，在试验时间td内的增加值，m3；

Va=CIIttd——试验时间td内与输入指示装置的平均电流信号相对应的体积，m3；其中：

CI ——电流信号与流量相关的常数，m3h-1mA-1；

It  ——试验时间td内输入的电流信号平均值，mA；

td——试验时间，h。

B.3.3.3 模拟电压信号输入的计算器相对示值误差计算

（B5）

式中：

Ec——以百分数表示的计算器相对示值误差；

Vi ——指示装置记录的体积，在试验时间td内的增加值，m3；

Va=CUUctd——试验时间td内与输入指示装置的平均电压信号相对应的体积，m3；其中：

CU ——电压信号与流量相关的常数，m3h-1V-1；

td——试验时间，h；

Uc——试验时间td内输入的电压信号的平均值，V。

B.3.3.4 模拟编码信号输入的计算器相对示值误差的计算

（B6）

式中：

Ec——以百分数表示的计算器相对示值误差；

Vi——试验时间td内输入计算器的编码信号数字量对应的水的体积，m3。

B.3.4 测量传感器（包括流量或体积传感器）

B.3.4.1 脉冲信号输出的测量传感器相对示值误差计算

（B7）

式中：

Et——以百分数表示的测量传感器的相对示值误差；

Va ——试验时间td内收集到的水的实际体积，m3；

Vi=CpTp——试验时间td内测量传感器输出的体积脉冲总数相对应的体积，m3；其中：

Cp ——常数，等于每个脉冲所代表的水的标称体积，也称为脉冲当量，m3；

Tp——试验时间td内输出的体积脉冲总数。

B.3.4.2 电流信号输出的测量传感器相对示值误差计算

（B8）

式中：

Et——以百分数表示的测量传感器的相对示值误差；

Va ——试验时间td内收集到的水的实际体积，m3；

Vi=CIIttd——试验时间td内与测量传感器输出的平均电流信号相对应的体积，

其中：

CI ——电流信号与流量相关的常数，m3h-1mA-1；

It  ——试验时间td内输出的电流信号平均值，mA；

td——试验时间，h。

B.3.4.3 电压信号输出的测量传感器相对示值误差的计算

（B9）

式中：

Et——以百分数表示的测量传感器的相对示值误差；

Va ——试验时间td内收集到的水的实际体积，m3；

Vi=CUUttd——试验时间td内与测量传感器输出的平均电压信号相对应的体积，m3；其中：

CU ——电压信号与流量相关的常数，m3h-1V-1；

td——试验时间，h；

Ut——试验时间td内输出的电压信号的平均值，V。

B.3.4.4 编码信号输出的测量传感器相对示值误差的计算

（B10）

式中：

Et——以百分数表示的测量传感器的相对示值误差；

Va——试验时间td内收集到的水的实际体积，m3；

Vi——试验时间td内测量传感器输出的编码信号数字量对应的水的体积，m3。

附录C（规范性附录）

机电转换误差试验

- C.1 总则

本附录规定了配备电子装置的机械式水表其机电转换装置将机械计数信号转换成电子计数信号时应满足的机电转换误差。

定义3.5.9说明了不同原理的机电转换装置具有不同的机电转换误差，6.11.5.2规定了每一种机电转换装置可接受的误差限，对应的试验方法分别见C.2和C.3。

- C.2 带实时转换式机电转换装置的水表

C.2.1 试验目的

验证水表的实时转换式机电转换装置工作可靠。

C.2.2 试验准备

带实时转换式机电转换装置水表的机电转换误差试验可与耐久性试验相结合进行，也可以在符合10.3.2的设备上进行

按10.3.2规定的安装和操作要求进行，可以单独一个表，也可以成组试验。

C.2.3 试验程序

按下列程序进行试验：

a）静止状态下记录水表机械指示装置的读数Vm1和和电子装置的读数Ve1；

b）水表在额定流量范围内通水；

c）达到预定的机电转换信号当量对应的水量前控制流量，使得在获得最后一个机电转换信号时信号元件对应的机械指示装置停止在流量开始的位置；

d）在静止状态下记录水表机械指示装置的读数Vm2和和电子装置的读数Ve2；

e）按式（C1）计算机电转换误差。

附加要求：

1）应使机电转换装置的信号元件发出整周期机电转换信号，通水量一般不少于1000个机电转换信号当量对应的水量；

2）在进行影响量和扰动试验时，受试验时间的限制，通水量一般应不少于2m3水量对应的机电转换脉冲数；

3）为减少试验操作带来的误差，应控制机械指示装置的位置偏差。

ΔV=|Ve2-Ve1|-|Vm2-Vm1|                               （C1）

式中：

ΔV—— 机电转换误差，m3；

Ve2 —— 试验终止时电子装置的读数，m3；

Ve1 —— 试验开始时电子装置的读数，m3；

Vm2 —— 试验终止时机械指示装置的读数，m3；

Vm1 —— 试验开始时机械指示装置的读数，m3。

C.2.4 合格判据

机电转换误差应符合6.11.5.2的规定。

- C.3 带直读式机电转换装置的水表

C.3.1 试验目的

验证水表的直读式机电转换装置工作可靠。

C.3.2 试验准备

按10.3.2规定的安装和操作要求进行，可以单独一个表，也可以成组试验。

C.2.3 试验程序

按下列程序进行试验：

a）将最低编码位指示装置分成十个试验分度，用前一位机械指示装置读数来度量；

b）静止状态下记录水表机械指示装置的初始读数V0和和电子装置的初始读数Va0；

c）按公式（C2）计算初始状态的机电转换误差；

d）水表在额定流量范围内通水；

e）调节阀门控制流量，使机械指示装置的读数Vai达到按（C3）计算的值时停止通水；

f）读取水表机械指示装置的读数Vi和和电子装置的初始读数Vai；

g）按公式（C2）计算机电转换误差；

h）重复d）～g）的过程，其中Vai的变化规律应满足公式（C3），直至完成十个试验分度，并得到十个试验分度的机电转换误差。

ΔVi=Vi-Vai                                     （C2）

式中：

ΔVi ——第i次测量的机电转换误差，m3；

Vi —— 第i次测量的电子装置的读数，m3；

Vai ——第i次测量机械指示装置的读数，m3；

i=0，1，2，…，9。

Vai=Va0+C×i/10                                （C3）

式中：

Va0 ——机械指示装置的初始读数，m3；

C——最小转换分度值，m3。

附加要求：

1）上述程序适用于影响量和扰动试验。

2）为减少试验操作带来的误差，应控制机械指示装置的位置偏差。

C.2.4 合格判据

所有的机电转换误差均应符合6.11.5.2的规定。

附录D（规范性附录）

系列水表的型式评价

D.1 系列水表

本附录规定了型式评价机构确定一组水表在型式批准时是否可以被认为是相同系列的基本原则。

D.2 系列的定义

系列水表是一组不同规格和/或不同流量的水表，其中所有水表应具有以下特性：

——相同的制造商；

——接触水的部件几何相似；

——相同的测量原理；

——Q3/Q1的值相同；

——相同的准确度等级；

——相同的温度等级；

——每种规格的水表有相同的电子装置；

——设计和部件的组装具有相似的标准；

——对水表性能至关重要的部件具有相同的材料；

——与水表规格有关的相同的安装要求，如10D（管径）的水表上游直管段和5D（管径）的水表下游直管段。

D.3 水表的选择

应按下列规定考虑系列水表试验样机的规格选择：

a）型式评价机构应声明试验时选择或省略特定规格水表的原因。

b）任何系列水表中的最小规格表应进行试验。

c）系列水表中具有最极限工作参数的水表应考虑试验，如最大的流量范围，运动部件具有最高的旋转（切线）速度等。

d）如果可行，任何系列水表中最大规格的水表可进行试验。然而，当最大规格的水表不进行试验时，则任何常用流量超过已受试最大规格水表2倍常用流量的水表不应作为系列的一部分进行批准。

e）耐久性试验仅要求对预计有最高磨损规格的水表进行。

f）对于测量传感器没有运动部件的水表，应选择最小规格的水表进行耐久性试验。

g）多个安装方位的试验仅要求对进行耐久性试验这一规格的水表进行。

h）所有与影响量和扰动相关的性能试验应在系列水表中的一个规格的水表上进行。

i）最小规格的水表和另一种其他规格的水表应进行静压力试验、水温试验、过载水温试验、水压试验、反向流试验、压力损失试验、流动扰动试验、静磁场试验和零流量试验。

j）对于所有规格的公称通径均大于等于DN300的系列水表，有必要仅对一种规格的水表进行试验。

k）图D.1中带下划线的系列水表成员可优先考虑作为试验样机。

|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |

注1：每行代表一个系列的水表，1是最小规格的水表。

注2：系列可按需要扩大。

图D.1 系列水表成员中用于试验的样机

附录E（规范性附录）

流动扰动器

E.1 总则

图E.1和图E.2所示的流动扰动器类型适用于10.12规定的试验。

注： 图中所示的所有尺寸以毫米（mm）为单位，除非另有标明。

机械加工的尺寸允差±0.25mm，除非另有标明。

E.2 螺纹连接型扰动发生器

图E.1所示为一种漩涡发生器的总装，属于螺纹连接型的扰动发生器。

图释

| 对象 | 描述 | 数量 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外壳 | 1 | 不锈钢 |
| 2 | 主体 | 1 | 不锈钢 |
| 3 | 漩涡发生器 | 1 | 不锈钢 |
| 4 | 流体 | — | — |
| 5 | 垫圈 | 2 | 橡胶 |
| 6 | 内六角圆柱头螺钉 | 4 | 不锈钢 |

图E.1 螺纹型扰动发生器——漩涡发生器总装：第1类扰流器——左旋漩涡发生器；第2类—右旋漩涡发生器。

图E.2所示为一种速度剖面扰流器的总装，属于螺纹连接型的扰动发生器。

图释

| 对象 | 描述 | 数量 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外壳 | 1 | 不锈钢 |
| 2 | 主体 | 1 | 不锈钢 |
| 3 | 流体 | — | — |
| 4 | 漩涡发生器 | 1 | 不锈钢 |
| 5 | 垫圈 | 2 | 橡胶 |
| 6 | 内六角圆柱头螺钉 | 4 | 不锈钢 |

图E.2 螺纹型扰动发生器——速度刨面扰流器总装：第3类扰流器——速度刨面扰流器。

图E.3所示为一种螺纹连接型扰动发生器的外壳，尺寸见表E.1。

图释

1  4孔ΦJ，口径ΦK×L	所有机械加工表面粗糙度3.2μm

图E.3 螺纹连接型扰动发生器的外壳

表E.1 螺纹类扰动发生器的外壳（对象1）的尺寸（见图E.3）

| DN | A | B (e9a) | C | D | Eb | F | G | H | J | K | L | M | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 52 | 29.960 29.908 | 23 | 15 | G¾” B | 10 | 12.5 | 5.5 | 4.5 | 7.5 | 4 | 40 | 23 |
| 20 | 58 | 35.950 35.888 | 29 | 20 | G1” B | 10 | 12.5 | 5.5 | 4.5 | 7.5 | 4 | 46 | 23 |
| 25 | 63 | 41.950 41.888 | 36 | 25 | G1¼“ B | 12 | 14.5 | 6.5 | 5.5 | 9.0 | 5 | 52 | 26 |
| 32 | 76 | 51.940 51.866 | 44 | 32 | G 1½” B | 12 | 16.5 | 6.5 | 5.5 | 9.0 | 5 | 64 | 28 |
| 40 | 82 | 59.940 59.866 | 50 | 40 | G 2” B | 13 | 18.5 | 6.5 | 5.5 | 9.0 | 5 | 70 | 30 |
| 50 | 102 | 69.940 69.866 | 62 | 50 | G 2½” B | 13 | 20.0 | 8.0 | 6.5 | 10.5 | 6 | 84 | 33 |
| a | 见ISO 286-2 [7] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 见ISO 228-1 [8] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图E.4所示为一种螺纹连接型扰动发生器的主体，尺寸见表E.2。

图释

1  4孔ΦH×J深。阀门K螺纹×L	所有机械加工表面粗糙度3.2μm

图E.4 螺纹连接型扰动发生器的主体

表E.2 螺纹类扰动发生器的主体（对象2）的尺寸（见图E.4）

| DN | A | B (H9a) | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 52 | 30.052 30.000 | 23.5 | 15.5 | 15 | 46 | G¾” B | 3.3 | 16 | M4 | 12 | 40 |
| 20 | 58 | 36.062 36.000 | 26.0 | 18.0 | 15 | 46 | G1” B | 3.3 | 16 | M4 | 12 | 46 |
| 25 | 63 | 42.062 42.000 | 30.5 | 20.5 | 20 | 55 | G1¼” B | 4.2 | 18 | M5 | 14 | 52 |
| 32 | 76 | 52.074 52.000 | 35.0 | 24.0 | 20 | 65 | G1½” B | 4.2 | 18 | M5 | 14 | 64 |
| 40 | 82 | 60.074 60.000 | 41.0 | 28.0 | 25 | 75 | G2” B | 4.2 | 18 | M5 | 14 | 70 |
| 50 | 102 | 70.074 70.000 | 47.0 | 33.0 | 25 | 90 | G2½” B | 5.0 | 24 | M6 | 20 | 84 |
| a | 见ISO 286-2。[7] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图E.5所示为一种螺纹连接型扰动发生器的漩涡发生器，尺寸见E.3。

图释

1  8槽等间距以安放叶片	3   槽中心深度0.76

2  安放叶片于槽及焊缝	4   叶片细节

所有机械加工表面粗糙度3.2μm

图E.5 螺纹连接型扰动发生器漩涡发生器

表E.3 螺纹型扰动发生器的漩涡发生器（对象3）的尺寸

| DN | A (d10a) | B | C | D | E | F | G | H | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 29.935 29.851 | 25 | 15 | 10.5 | 7.5 | 6.05 | 7.6 | 0.57 0.52 | 0.50 |
| 20 | 35.920 35.820 | 31 | 20 | 13.0 | 10.0 | 7.72 | 10.2 | 0.57 0.52 | 0.50 |
| 25 | 41.920 41.820 | 38 | 25 | 15.5 | 12.5 | 9.38 | 12.7 | 0.82 0.77 | 0.75 |
| 32 | 51.900 51.780 | 46 | 32 | 19.0 | 16.0 | 11.72 | 16.4 | 0.82 0.77 | 0.75 |
| 40 | 59.900 59.780 | 52 | 40 | 23.0 | 20.0 | 14.38 | 20.5 | 0.82 0.77 | 0.75 |
| 50 | 69.900 69.780 | 64 | 50 | 28.0 | 25.0 | 17.72 | 25.5 | 1.57 1.52 | 1.50 |
| a | 见ISO 286-2。[7] |  |  |  |  |  |  |  |  |

图E.6所示为一种螺纹连接型扰动发生器的速度剖面流动扰动器，尺寸见E.4。

所有机械加工表面粗糙度3.2μm

图E.6 螺纹连接型扰动发生器的速度剖面流动扰动器

表E.4螺纹型扰动发生器的流动扰动器

| DN | A (d10a) | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 29.935 29.851 | 25 | 15 | 13.125 | 10.5 | 7.5 | 7.5 |
| 20 | 35.920 35.820 | 31 | 20 | 17.500 | 13.0 | 10.0 | 5.0 |
| 25 | 41.920 41.820 | 38 | 25 | 21.875 | 15.5 | 12.5 | 6.0 |
| 32 | 51.900 51.780 | 46 | 32 | 28.000 | 19.0 | 16.0 | 6.0 |
| 40 | 59.900 59.780 | 52 | 40 | 35.000 | 23.0 | 20.0 | 6.0 |
| 50 | 69.900 69.780 | 64 | 50 | 43.750 | 28.0 | 25.0 | 6.0 |
| a | 见ISO 286-2。[7] |  |  |  |  |  |  |

图E.7所示为一种螺纹连接型扰动发生器的垫圈，尺寸见表E.5。

图E.7 螺纹连接型扰动发生器的垫圈

表E.5螺纹型扰动发生装置的垫圈

| DN | A | B |
| --- | --- | --- |
| 15 | 24.5 | 15.5 |
| 20 | 30.5 | 20.5 |
| 25 | 37.5 | 25.5 |
| 32 | 45.5 | 32.5 |
| 40 | 51.5 | 40.5 |
| 50 | 63.5 | 50.5 |

图E.8所示为一种漩涡发生器的总装，属圆片型扰动发生器。

图释

| 对象 | 描述 | 数量 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漩涡发生器 | 1 | 不锈钢 |
| 2 | 流体 | — | — |
| 3 | 垫圈 | 2 | 橡胶 |
| 4 | 带法兰的直管段（ISO 7005-2[9] 或ISO 7005-3[10]） | 4 | 不锈钢 |

图E.8 圆片型扰动发生器——漩涡发生器总装：第1类扰流器——左旋漩涡发生器；第2类—右旋漩涡发生器。

图E.9所示为一种速度剖面扰动器的总装，圆片型扰动发生器。

图释

| 对象 | 描述 | 数量 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漩涡发生器 | 1 | 不锈钢 |
| 2 | 流体 | — | — |
| 3 | 垫圈 | 2 | 橡胶 |
| 4 | 带法兰的直管段（ISO 7005-2[9]或ISO 7005-3[10]） | 4 | 不锈钢 |

图E.9 圆片型扰动发生器——速度剖面扰动器总装：第3类扰流器——速度剖面扰流器。

图E.10所示为圆片型扰动发生器的漩涡发生器，尺寸见表E.6。

图释

1  8槽等间距以安放叶片	2  固定（在焊接处）的叶片

图E.10 圆片型扰动发生器的漩涡发生器

表E.6圆片型扰动发生器的漩涡发生器

| DN | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 50 | 165 | 104 | 4 | 18 | 125 | 45° | 25 | 28 | 16.9 | 25.5 | 1.5 | 1.57 1.52 | — | — |
| 65 | 65 | 185 | 124 | 4 | 18 | 145 | 45° | 33 | 36 | 21.9 | 33.4 | 1.5 | 1.57 1.52 | — | — |
| 80 | 80 | 200 | 139 | 8 | 18 | 160 | 22.5° | 40 | 43 | 26.9 | 40.6 | 1.5 | 1.57 1.52 | — | — |
| 100 | 100 | 220 | 159 | 8 | 18 | 180 | 22.5° | 50 | 53 | 33.6 | 50.8 | 1.5 | 1.57 1.52 | — | — |
| 125 | 125 | 250 | 189 | 8 | 18 | 210 | 22.5° | 63 | 66 | 41.9 | 64.1 | 1.5 | 1.57 1.52 | — | — |
| 150 | 150 | 285 | 214 | 8 | 22 | 240 | 22.5° | 75 | 78 | 50.3 | 76.1 | 3.0 | 3.07 3.02 | 195 | 22 |
| 200 | 200 | 340 | 269 | 8 | 22 | 295 | 22.5° | 100 | 103 | 66.9 | 101.6 | 3.0 | 3.07 3.02 | 245 | 24 |
| 250 | 250 | 395 | 324 | 12 | 22 | 350 | 15° | 125 | 128 | 83.6 | 127.2 | 3.0 | 3.07 3.02 | 295 | 26 |
| 300 | 300 | 445 | 374 | 12 | 22 | 400 | 15° | 150 | 153 | 100.3 | 152.7 | 3.0 | 3.07 3.02 | 345 | 28 |
| 400 | 400 | 565 | 482 | 16 | 27 | 515 | 11.25 ° | 200 | 203 | 133.6 | 203.8 | 3.0 | 3.07 3.02 | 445 | 30 |
| 500 | 500 | 670 | 587 | 20 | 27 | 620 | 9° | 250 | 253 | 166.9 | 255.0 | 3.0 | 3.07 3.02 | 545 | 32 |
| 600 | 600 | 780 | 687 | 20 | 30 | 725 | 9° | 300 | 303 | 200.3 | 306.1 | 3.0 | 3.07 3.02 | 645 | 34 |
| 800 | 800 | 1015 | 912 | 24 | 33 | 950 | 7.5° | 400 | 403 | 266.9 | 408.3 | 3.0 | 3.07 3.02 | 845 | 36 |

图E.11所示为圆片型扰动发生器的速度剖面流动扰动器，尺寸见表E.7。

图释

1    D孔ΦE	所有机械加工表面粗糙度3.2μm

图E.11 圆片型扰动发生器的剖面流动扰动器

表E.7 圆片型扰动发生器的流动扰动器

| DN | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 50 | 165 | 104 | 4 | 18 | 125 | 45° | 43.8 |
| 65 | 65 | 185 | 124 | 4 | 18 | 145 | 45° | 56.9 |
| 80 | 80 | 200 | 139 | 8 | 18 | 160 | 22.5 ° | 70.0 |
| 100 | 100 | 220 | 159 | 8 | 18 | 180 | 22.5 ° | 87.5 |
| 125 | 125 | 250 | 189 | 8 | 18 | 210 | 22.5 ° | 109.4 |
| 150 | 150 | 285 | 214 | 8 | 22 | 240 | 22.5 ° | 131.3 |
| 200 | 200 | 340 | 269 | 8 | 22 | 295 | 22.5 ° | 175.0 |
| 250 | 250 | 395 | 324 | 12 | 22 | 350 | 15° | 218.8 |
| 300 | 300 | 445 | 374 | 12 | 22 | 400 | 15° | 262.5 |
| 400 | 400 | 565 | 482 | 16 | 27 | 515 | 11.25 ° | 350.0 |
| 500 | 500 | 670 | 587 | 20 | 27 | 620 | 9° | 437.5 |
| 600 | 600 | 780 | 687 | 20 | 30 | 725 | 9° | 525.0 |
| 800 | 800 | 1015 | 912 | 24 | 33 | 950 | 7.5 ° | 700.0 |

图E.12所示为圆片型扰动发生器的垫圈，尺寸见表E.8。

图E.12 圆片型扰动发生器的垫圈

表E.8 圆片型扰动发生器的垫圈

| DN | A | B |
| --- | --- | --- |
| 50 | 103.5 | 50.5 |
| 65 | 123.5 | 65.5 |
| 80 | 138.5 | 80.5 |
| 100 | 158.5 | 100.5 |
| 125 | 188.5 | 125.5 |
| 150 | 213.5 | 150.5 |
| 200 | 268.5 | 200.5 |
| 250 | 323.5 | 250.5 |
| 300 | 373.5 | 300.5 |
| 400 | 481.5 | 400.5 |
| 500 | 586.5 | 500.5 |
| 600 | 686.5 | 600.5 |
| 800 | 911.5 | 800.5 |

附录F（资料性附录）

试验同轴水表的方法和组件实例

图F.1为同轴水表集合管连接方法实例。

图中：

1 同轴水表                      3 出水口

2 同轴水表集合管（局部视图）    4 进水口

图F.1 同轴水表集合管连接方法实例

可以使用如图E.2所示的特殊压力试验集合管试验水表。为保证密封件在试验时处于“最坏”工作条件下，压力试验集合管密封面尺寸的制造公差宜采用符合制造商规定设计尺寸的适当限值。

提交型式评价之前，可要求水表制造厂在水表／集合管接合面内密封件位置的上方，用适合于水表结构的方法密封水表。当同轴水表被固定在压力试验集合管上加压后，必须能够看到从压力试验集合管出口流出的泄漏水的泄漏源，辨别是由于泄漏还是密封装置安装不正确造成的。图E.3所示是一种适用于多种水表结构的密封塞，也可以使用其他任何适用的装置。

图中：

1 压力                 3 泄漏水流过密封件的通道

2 内密封件的位置

图F.3 同轴水表密封件压力试验用集合管实例

- 标明试验塞位置的水表和集合管剖面图

b） 试验塞放大详图

图中：

1 水表外密封件           5 试验塞          9 4至6个切口，平均分布

2 压力                   6 集合管          10 泄漏观察孔

3 水表                   7 O型环槽

4 水表内密封件           8 拉栓开孔

图F.3同轴水表密封件压力试验用密封塞实例

附录G（资料性附录）

确定水的密度

试验水表中的水的密度是根据国际水和水蒸气特性委员会（IAPWS）提供的公式计算而来。

G.1 101.325kPa下无空气蒸馏水的密度

（G1）

式中：

ρdw(t)——无空气蒸馏水在温度t下的密度，kg/m3；

θ——标准化温度，；

t——ITS-90温标上的温度，℃；

ai——方程的系数，由表G.1给出。

表G.1 系数ai

| ai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i=0 | i=1 | i=2 | i=3 | i=4 | i=5 |
| 999.84382 | 1.4639386 | −0.0155050 | −0.0309777 | 1.4572099 | 0.0648931 |

G.2 压力修正因子

（G2）

式中：

B——水在大气压力下的压缩系数；

θ——标准化温度，；

t——ITS-90温标上的温度，℃；

bi——方程的系数，由表G.2给出。

表G.2 系数bi

| bi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i=0 | i=1 | i=2 | i=3 | i=4 |
| 5.08821 × 10-10 | 1.2639418 | 0.2660269 | 0.3734838 | 2.0205242 |

G.3 流量计处的水的密度

（G3）

式中：

p——流量计处的压力表压力（Pa）；

——在相同条件下（标准大气温度和压力）测得的试验装置的水和纯水的密度比。

注1：公式（G1）～（G3）是从IAPWS-95的有关公式中导出，温度在80℃内有效。如果温度超过80℃，应使用由IAPWS-95或-98公式提供的完整的状态方程。完整的状态方程允许热水表的校准及压力的校准。如上述文献中所建议的蒸馏水的密度方程适用于法制计量，通常应用于大气条件下称重法确定体积。这些方程不建议在水表校准中使用，因其仅适用于最高温度为40℃的情况，且没有相关压力修正的公式。

注2：表G.1为根据无空气蒸馏水IAPWS公式计算出的密度表，适用于温度为0℃～80℃、压力为101.325kPa。

表G.1  无空气蒸馏水的密度

| 水温 | 密度 | 水温 | 密度 | 水温 | 密度 | 水温 | 密度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ℃ | kg/m3 | ℃ | kg/m3 | ℃ | kg/m3 | ℃ | kg/m3 |
| 0 | 999.84 | 20 | 998.21 | 40 | 992.22 | 60 | 983.20 |
| 1 | 999.90 | 21 | 998.00 | 41 | 991.83 | 61 | 982.68 |
| 2 | 999.94 | 22 | 997.77 | 42 | 991.44 | 62 | 982.16 |
| 3 | 999.97 | 23 | 997.54 | 43 | 991.04 | 63 | 981.63 |
| 4 | 999.98 | 24 | 997.30 | 44 | 990.63 | 64 | 981.09 |
| 5 | 999.97 | 25 | 997.05 | 45 | 990.21 | 65 | 980.55 |
| 6 | 999.94 | 26 | 996.79 | 46 | 989.79 | 66 | 980.00 |
| 7 | 999.90 | 27 | 996.52 | 47 | 989.36 | 67 | 979.45 |
| 8 | 999.85 | 28 | 996.24 | 48 | 988.93 | 68 | 978.90 |
| 9 | 999.78 | 29 | 995.95 | 49 | 988.48 | 69 | 978.33 |
| 10 | 999.70 | 30 | 995.65 | 50 | 988.04 | 70 | 977.76 |
| 11 | 999.61 | 31 | 995.34 | 51 | 987.58 | 71 | 977.19 |
| 12 | 999.50 | 32 | 995.03 | 52 | 987.12 | 72 | 976.61 |
| 13 | 999.38 | 33 | 994.71 | 53 | 986.65 | 73 | 976.03 |
| 14 | 999.25 | 34 | 994.37 | 54 | 986.17 | 74 | 975.44 |
| 15 | 999.10 | 35 | 994.03 | 55 | 985.69 | 75 | 974.84 |
| 16 | 998.95 | 36 | 993.69 | 56 | 985.21 | 76 | 974.24 |
| 17 | 998.78 | 37 | 993.33 | 57 | 984.71 | 77 | 973.64 |
| 18 | 998.60 | 38 | 992.97 | 58 | 984.21 | 78 | 973.03 |
| 19 | 998.41 | 39 | 992.60 | 59 | 983.71 | 79 | 972.41 |
| 20 | 998.21 | 40 | 992.22 | 60 | 983.20 | 80 | 971.79 |

附录H（资料性附录）

压力损失试验取压口、取压孔和插槽详情

H.1 总则

水表的压力损失可以通过在规定的流量下测量水表两端的压力差来确定，采用10.9规定的方法来获得。

H.2 测量段取压口

测量段的入口和出口管道上应该安装相同设计和尺寸的取压口。

取压口可由钻通管壁的孔组成，也可以是管壁上的环形缝隙型式。两种型式都应垂直于管道轴心。应至少有四个相同的取压口，围绕管壁圆周的同一个平面均布。

图H.1、图H.2及图H.3给出了取压口设计的建议。

其他如如环室或者平衡室等也可以采用。

H.3 取压口、取压孔及缝隙详情

钻通管壁的孔应垂直于管道轴心。取压孔直径应不大于4mm或小于2mm。如果管道直径小于等于25mm，取压孔直径应尽可能接近2mm。在穿破管道前不低于2倍孔径的尝试内孔径应保持不变。穿透管壁的孔在管道入口端和出口端边缘应无毛刺。边缘应锐利，既无弧度也无倒角。

缝隙应垂直于管道轴心且其直径应如下所示：

——宽度b等于0.08D但既不小于2mm也不大于4mm；

——深度h大于2b。

图释

1 环室

图H.1 带环室取压口的钻孔类型样例，适合中小直径的试验段

图释

1 环形室

图H.2 带环室的取压口的缝隙形式样例，适合中小直径的试验段

图释

A    管道和取压口的连接部分	B	取压孔和连接口细节

y    垂直轴	x	水平轴

1    齿	2	活动软管或铜管

3    取压口（见B）	4	独立阀门

a    至压力计

图H.3 带取压孔间连接获得平均静压力的钻孔型取压口样例，适合中大直径的试验段

附录I（资料性附录）

测量影响因子和扰动中的最大不确定度

I.1 引言

I.2至I.10列出的最大不确定度可应用于各种性能试验，这些不确定度包含因子假定为k=2。

如果影响量表达为标称值带误差的形式，例55±2℃，影响量的标称值，如例中的55℃，为试验的目标值。然而，为了满足影响量所声称的允差，试验期间测量影响量的测量仪器的不确定度应目标值允差的绝对值减去实际可达到的允差极限值。

例：假定空气温度必须设置为（55±2）℃且温度测量仪器温度测量结果的不确定度为0.4℃，则试验期间的实际温度应为（55±1.6）℃。

当影响量是以范围形式给出，如环境空气温度为15℃～25℃，表示影响效果不显著，但空气温度应在允许范围内保持稳定，本例表示空气温度保持在正常环境温度。

I.2 输入计算器的模拟信号

——电阻：施加电阻的0.2%；

——电流：施加电流的0.01%；

——电压：施加电压的0.01%；

——脉冲频率：施加频率的0.01%。

I.3 干热、湿热（循环）和低温试验

——水压：5%；

——大气压力：0.5kPa；

——水温：0.4℃；

——环境空气温度	：0.4℃；

——湿度：0.6%。

——时间（t）（施加影响量的持续时间）：

0＜t＜2h：1s；

t＞2h：10s。

I.4 电源电压变化

——电压（交流主电源）：≤施加电压的0.2%；

——电压（交流/直流主电源）：≤施加电压的0.2%；

——电压（电池）：≤施加电压的0.2%；

——主电源频率：≤施加频率的0.2%；

——谐波扰动：≤施加电流的0.2%。

I.5 电源频率变化

——电源电压：≤施加电压的0.2%；

——电源频率：≤施加频率的0.2%；

——谐波扰动：≤施加电流的0.2%。

I.6 短时功率降低

——施加电压：≤施加标称电源电压的0.2%；

——电源频率：≤施加频率的0.2%；

——谐波扰动：≤施加电源的0.2%。

I.7 电脉冲群

——电源电压：≤施加电压的0.2%；

——电源频率：≤施加频率的0.2%；

——短时电压：≤电压极值的0.2%；

——时间（t）：

15ms＜t＜300ms：≤1ms；

5ns＜t＜50ns：≤1ns。

I.8 静电放电

——电源电压：≤施加电压的0.2%；

——电源频率：≤施加频率的0.2%；

——施加电压：≤电压极值的xa%；

——放电：≤施加放电的xa%。

注a：在本大纲出版时这些不确定度的值还不可用。

I.9 电磁干扰

——电压：≤施加电压的0.2%；

——频率：≤施加频率的0.2%；

——扫描速率：≤2.5×10-4oct/s；

——场强：≤施加场强的0.2%；

——谐波扰动：≤施加电流的0.2%。

I.10 机械振动

——频率：≤xaHz；

——谐波扰动：≤[待完成]的xa%；

——加速度：≤xam/s2；

——线性位移：≤xamm；

——时间（t）：≤xas。

注a：在本大纲出版时这些不确定度的值还不可用。

附录J

水表型式评价记录格式