关于《冷水水表型式评价大纲》征求意见的通知

各有关单位：

受国家质量监督检验检疫总局的委托，浙江省计量科学研究院作为承担单位承担《冷水水表型式评价大纲》的修订任务，现已完成草案编写，第一次在全国范围内征求意见。

冷水水表是用于可饮用冷水（主要是自来水）贸易结算计量的计量器具，直接关系百姓、企事业单位和自来水经营部门利益，牵涉面广，影响大。世界各国对水表的计量法制管理均非常重视，我国也不例外。因此，本大纲将直接影响我国未来几年水表产品的制造和应用，起草适合我国国情、推动我国水表行业健康发展、保障人民群众合法利益的型式评价大纲是起草组成员的共同心愿，衷心希望各有关单位能提出切实中肯的修改建议供起草组参考。

我国的水表产品与国际接轨已达30余年，本次《冷水水表型式评价大纲》的修订依据主要是国际法制计量组织（OIML）2013年发布的第49号建议（OIML R49:2013）和我国相关的计量法律法规，建议各单位在评审本大纲时参阅上述有关文件。OIML R49:2013可从国际法制计量组织网站（www.oiml.org）下载，也可来邮件向本单位索取。

第一次征求意见的截止日期为2016年1月8日。

联系人：赵建亮，电话：0571－85127701，手机:18857146188

地址：杭州市下沙路300号浙江省计量科学研究院8号楼

邮编：310018

邮箱：zhaojl6188@sina.com

浙江省计量科学研究院

2015年10月8日

《冷水水表型式评价大纲（草案）》意见反馈

意见提出人：                    联系电话：                  邮箱：

所在单位：                      联系地址：

| 条款编号 | 意见 | 修改建议 |
| --- | --- | --- |

（可增页）

意见请回复：杭州市下沙路300号浙江省计量科学研究院8号楼，邮编：310018

或电子邮件：zhaojl6188@sina.com

关于《冷水水表型式评价大纲（草案）》几个关键问题的意见征求

各有关单位：

因水表涉及千家万户，关系国计民生，全国巨量的自来水贸易结算计量基本依赖水表，涉及供水、用水单位的利益，现有关水表几个关键性问题向各有关单位征求意见，以供本大纲起草决策。

问题一：Q3≥16m3/h水表是否仍然需要保留Q2/ Q1=（2.5）、（4）、（6.3）可选的规定？

背景介绍：

水表国家标准GB/T 778－2007等同采用ISO 4064－2005，GB/T 778.1－2007的5.1.4条规定如下：

- 5.1.4 分界流量（Q2）与最小流量（Q1）的关系 分界流量应根据下式之一确定： - Q2／Q1＝1.6 - 如果Q3／Q2 > 5，则Q2／Q1＝（1.5）；（2.5）；（4）；（6.3） 注：至2009年4月30日过渡期结束后，b)项中的数值将从GB/T 778的本部分中删除。

原冷水水表型式评价大纲JJG 162－2009附录A部分兼顾到标准规定和国内Q3≥16m3/h水表的实际情况，保留了Q2/ Q1＝（2.5）；（4）；（6.3）可选的规定，而Q3＜16m3/h水表仅规定Q2/ Q1＝1.6。

ISO 4064:2014已发布，国家标准化管理委员会已将GB/T 778的修订工作列入计划，TC124/SC1将于2015年下半年启动水表国家标准的修订工作。与以往一样，GB/T 778将等同于ISO 4064－2014，这就意味着标准中将不复存在Q2/ Q1＝（2.5）；（4）；（6.3）的情形。

本次《冷水水表型式评价大纲》修订计划最大程度采用水表国际建议OIML R49:2013，而OIML R49:2013与ISO 4064:2014已保持了完全一致，即二者为同一版本，OIML和ISO各自发布。

本大纲在起草过程中部分水表生产企业提出Q3≥16m3/h水表完全执行Q2/ Q1＝1.6有困难，希望在大纲中继续保留Q2/ Q1＝（1.6）；（2.5）；（4）；（6.3）可选。

贵单位的意见是：（        ）

A——赞成继续保留Q2/ Q1＝（1.6）；（2.5）；（4）；（6.3）可选。

B——应统一为Q2/ Q1＝1.6，不赞成保留Q2/ Q1＝（2.5）；（4）；（6.3）可选。

理由陈述：

问题二：Q3≥16m3/h水表的耐久性试验是否需要恢复Q3下800h的连续流量试验？

背景介绍：

原冷水水表型式评价大纲JJG 162－2009附录A起草时，部分水表生产企业认为Q3≥16m3/h水表属于中大口径水表，耐久性试验包括Q4下200h和Q3下800h的连续流量试验，总耗时达1000h（相当于42天），时间太长且耐久性试验费用太高（主要是电费），要求删去Q3下800h的连续流量试验，只进行Q4下200h的连续流量试验。

下列是中大口径水表的有关信息，供各有关单位参考：

1.中大口径水表包括机械式水表和电子式水表，其中我国能够自主设计并制造DN80及以上机械式水表的企业不超过5家，能够自主设计并制造DN50及以上电子式水表（主要为超声水表和电磁水表）的企业不超过10家，总体技术水平落后于国际先进水平。

2.中大口径水表的耐久性试验不仅是国内关注的重点，也是国际关注的重点，试验费用高是主要原因，因此OIML R49中将试验水表的口径规格限定在DN300及以下，耐久性试验也仅以系列水表中预计磨损最严重的最小规格为代表进行试验。

3.我国对于Q3＜16m3/h的水表已完全与国际接轨，近年来整体技术进步很快，基本达到国际水平，且推动了水表的出口。

结合上述信息，贵单位的意见是（     ）

A——不赞成恢复Q3下800h的连续流量试验。

B——赞成恢复Q3下800h的连续流量试验。

理由陈述：

意见回复单位（盖章）：                              联系人（签名）：

联系电话：                 联系地址：

意见请回复：杭州市下沙路300号浙江省计量科学研究院8号楼，联系人：赵建亮，

邮编：310018，电子邮件：zhaojl6188@sina.com（以扫描件型式）